SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), pn:

„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 – Sprzęt okulistyczny:

Pozycja nr 1 - Autorefraktometr z keratometrią

Pozycja nr 2 - Lampa szczelinowa

Pozycja nr 3 - Oftalmoskop bezpośredni

Pozycja nr 4 - Kaseta szkieł próbnych

Pozycja nr 5 - Oprawki okularowe próbne

Pozycja nr 6 - Tablice pseudoizochromatyczne do badania widzenia barwnego

Pozycja nr 7 - Stereotest Muchy

Pakiet nr 2 – Prowadnica światłowodowa z funkcją video

Pakiet nr 3 – Zestaw amnioskopowy

Pakiet nr 4 – Kardiomonitory  z kompatybilnym Stanowiskiem Centralnego Monitorowania

Pozycja nr 1 - Kardiomonitor

Pozycja nr 2 - Stanowisko Centralnego Monitorowania

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Pakiet nr 1 -  33157400-9

Pakiet nr 2 -  33170000-2

Pakiet nr 3 -  33100000-1

Pakiet nr 4 -  33182000-9

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają Załącznik Nr 1 oraz Załączniki nr 6.1 - 6.4. do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa sie także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument:

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ

      - Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – wg Załącznika Nr 6.1 - 6.4 do SIWZ - dotyczy oferowanych pakietów

      - Wypełniony i podpisany formularz „Parametry techniczno - użytkowe” - wg Załącznika Nr 1.1., 1.2, 1.3, 1.4  do OPZ - dotyczy oferowanych pakietów

      - Wypełniony i podpisany formularz „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” - wg Załącznika Nr Załącznika Nr 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., do OPZ - dotyczy oferowanych pakietów

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Martę Mikulską Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do 29 września 2014 roku do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco: „Oferta na dostawę sprzętu medycznego” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/45PN/14 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 września 2014 roku o godz. 12:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, w tym również stawkę podatku VAT.

  - Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dla pakietu nr 1 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Sposób punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena | 34% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x 34% waga kryterium |
| 2. | Rok produkcji | 33% | Liczba punktów badanej oferty x 33% waga kryterium |
| 3. | Okres gwarancji | 33% | Liczba punktów badanej oferty x 33% waga kryterium |

Ocena w zakresie kryterium „Rok produkcji” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą 
w Parametrach techniczno-użytkowych zał.  1.1. do OPZ.

Ocena „Okres gwarancji” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załącznikach nr 1.1.1. do OPZ.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryteriów „Rok produkcji” oraz „Okres gwarancji”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

  - Wybór oferty dla pakietów nr 2, 3 dokonany zostanie na podstawie  kryterium: najniższa cena dla każdego pakietu  indywidualnie.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która uzyska 100 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg poniższego algorytmu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Sposób punktacji

najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie w danym pakiecie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach

  - Wybór oferty dla pakietu nr 4 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Sposób punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena | 80% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x 80% waga kryterium |
| 2. | Rok produkcji kardiomonitora | 10% | Liczba punktów badanej oferty x 10% waga kryterium |
| 3. | Parametry techniczne kardiomonitora ze stanowiskiem monitorowania | 10% | Liczba punktów badanej oferty x 10% waga kryterium |

Ocena w zakresie kryterium „Rok produkcji kardiomonitora” odbędzie się zgodnie z punktacją zawartą w Parametrach techniczno-użytkowych zał. 1.4. pozycja nr 1 do OPZ, tabela – „Wymagane parametry czasowe kardiomonitora”.

Ocena „Parametry techniczne  kardiomonitora ze stanowiskiem monitorowania” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załącznikach nr 1.4 pozycja nr 1 do OPZ.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryteriów „Rok produkcji kardiomonitora”  oraz „Parametry techniczne  kardiomonitora ze stanowiskiem monitorowania”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 24 siwz.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H 1.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

- żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony, jak również 
w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. do OPZ – Parametry techniczno-użytkowe

Załącznik Nr 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1. do OPZ – Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1 – 6.4 – Formularze cenowe

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia  19 września  2014 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 – Sprzęt okulistyczny:

- Autorefraktometr z keratometrią – sztuk 1,

- Lampa szczelinowa – sztuk 1,

- Oftalmoskop bezpośredni – sztuk 1,

- Kaseta szkieł próbnych – sztuk 1,

- Oprawki okularowe próbne – sztuk 1,

- Tablice pseudoizochromatyczne do badania widzenia barwnego – sztuk 1,

- Stereotest Muchy – sztuk 1

Pakiet nr 2 – Prowadnica światłowodowa z funkcją video sztuk 1,

Pakiet nr 3 – Zestaw amnioskopowy sztuk 1,

Pakiet nr 4 – Kardiomonitory  z kompatybilnym Stanowiskiem Centralnego Monitorowania

- Kardiomonitor – sztuk 4,

- Stanowisko Centralnego Monitorowania – sztuk 1.

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony:

- formularz pn.: „Parametry techniczno - użytkowe” – wg Załącznika Nr 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  do OPZ

- formularz pn.: „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” – wg Załącznika Nr 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1.,   do OPZ.

Załącznik Nr 1.1. do OPZ

Parametry techniczno-użytkowe

Pakiet nr 1 – Sprzęt okulistyczny

Pozycja 1 - Autorefraktometr z keratometrią

| Lp. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Autorefraktometr z keratometrią, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe lub używane | podać |  |
|  | Rok produkcji: | Punktacja wg zapisu na końcu tabel |  |
| II. Zasilanie autorefraktometru z keratometrią |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100- 240 V; 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I lub II – zgodnie z CE/MPG | podać |  |
|  | Stopień ochrony min B | podać |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy LCD p przekątnej 7 cali | podać |  |
| III. Wymagania techniczne autorefraktometru z keratometrią |  |  |  |
| 13. | Odległość czołowa (VD): 0; 10; 12, 13,5, 15 mm | TAK |  |
| 14. | Zakres pomiaru sfery (SPH): od - 25,00 do + 25,00 D | TAK |  |
| 15. | Zakres pomiaru cylindra (CYL): od 0,00 do +/- 10,00 D | TAK |  |
| 16. | Oś (AX): od 10 do 1800 | TAK |  |
| 17. | Rozstaw źrenic: 10 - 85 mm | TAK |  |
| 18. | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm | TAK |  |
| 19. | Promień krzywizny: od 5,0 do 10,2 mm | TAK |  |
| 20. | Refrakcyjna moc rogówki: od 33,00 do 67,50 D | TAK |  |
| 21. | Astygmatyzm rogówki: 0,00 do –15,00 D | TAK |  |
| 22. | Zakres pomiaru średnicy źrenicy: od 2,0 do 12,0 mm | TAK |  |
| 23. | Zakres pomiaru średnicy rogówki: od 2,0 do 12,0 mm | TAK |  |
| IV. Dodatkowe wyposażenie autorefraktometru |  |  |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt. | TAK |  |
| 25. | Paszport techniczny | TAK (przy dostawie) |  |
| V. Szkolenia |  |  |  |
| 26. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia | TAK |  |
| 27. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

Pozycja 2 - Lampa szczelinowa

| Lp. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Lampa szczelinowa, dopuszczona do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe lub używane | podać |  |
|  | Rok produkcji: | Punktacja wg zapisu na końcu tabel |  |
| II. Zasilanie lampy szczelinowej |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100- 240 V; 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I lub II – zgodnie z CE/MPG | podać |  |
|  | Stopień ochrony min B | podać |  |
| III. Wymagania techniczne lampy szczelinowej |  |  |  |
| 12. | 3 powiększenia w zakresie: 10x, 16x, 25x. | TAK |  |
| 13. | Szerokość szczeliny: od 0 do 14 mm – regulacja płynna | TAK |  |
| 14. | długość szczeliny: od 1 do 14 mm – regulacja płynna | TAK |  |
| 15. | Obrót szczeliny: od 00 do 1800 | TAK |  |
| 16. | Rozstaw źrenic: 52 do 78,5 mm | TAK |  |
| 17. | Korekcja wady wzroku: +/- 6 D | TAK |  |
| 18. | Filtry: pochłaniający ciepło, UV, bezczerwienny, kobaltowo niebieski | TAK |  |
| IV. Dodatkowe wyposażenie lampy szczelinowej |  |  |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt. | TAK |  |
|  | Stolik elektryczny pod dwa urządzenia | TAK |  |
| 20. | Paszport techniczny | TAK (przy dostawie) |  |
| V. Szkolenia |  |  |  |
| 21. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia | TAK |  |
| 22. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

Pozycja 3 - Oftalmoskop bezpośredni

| Lp. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Oftalmoskop bezpośredni, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe lub używane | podać |  |
|  | Rok produkcji: | Punktacja wg zapisu na końcu tabel |  |
| II. Zasilanie |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe - ładowarka w komplecie | TAK |  |
| III. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 10. | Oftalmoskop w zakresie dioptrii od + 29 do - 30 | TAK |  |
| 11. | Co 1 D w pełnym zakresie wziernika | TAK |  |
| 12. | Płynna regulacja mocy światła | TAK |  |
| 13. | Oświetlenie ksenonowe | TAK |  |
| 14. | Przesłony: duży otwór, średni otwór, mały otwór, szczelina, krzyż fiksacyjny | TAK |  |
| 15. | Filtr bezczerwienny | TAK |  |
| IV. Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt. | TAK |  |
| 17. | Paszport techniczny | TAK (przy dostawie) |  |
| V. Szkolenia |  |  |  |
| 18. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia | TAK |  |
| 19. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

Pozycja 4 - Kaseta szkieł próbnych

| Lp. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Kaseta szkieł próbnych, dopuszczona do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe lub używane | podać |  |
|  | Rok produkcji: | Punktacja wg zapisu na końcu tabel |  |
| II. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 9. | 266 szkieł w plastikowych oprawach w walizce | TAK |  |
| 10. | 160 szkieł sferycznych: od 0,25 do 6,00 D co 0,25 D od 6,00 D do 10,00 D co 0,5 D od 10,00 D do 20,00 D co 1,0 D | TAK |  |
| 11. | 80 szkieł cylindrycznych: od 0,25 D do 4,00 D co 0,25 D od 4,00 D do 6,00 D co 1,00 D | TAK |  |
| 12. | 12 szkieł pryzmatyczych | TAK |  |
| 13. | 14 szkieł dodatkowych | TAK |  |
| 14. | W komplecie cylinder skrzyżowany | TAK |  |

Pozycja 5 - Oprawki próbne

| Lp. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Oprawki próbne, dopuszczone do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe lub używane | podać |  |
|  | Rok produkcji: | Punktacja wg zapisu na końcu tabel |  |
| II. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 9. | Zakres PD: 48 -80 mm | TAK |  |
| 10. | Skala regulacji na oko lewe i prawe od 24 do 40 mm | TAK |  |
| 11. | Skala kątowa na oko prawe 600 do 450, na oko lewe 1200 do 1350 | TAK |  |
| 12. | Wewnętrzna średnica szkła: 32,5 mm | TAK |  |
| 13. | Cztery uchwyty na szkła próbne | TAK |  |
| 14. | Waga nie większa niż 73 g | TAK |  |
| III. Szkolenia |  |  |  |
| 15. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia | TAK |  |
| 16. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

Pozycja 6 - Tablice pseudoizochromatyczne do badania widzenia barwnego

| Lp. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Test ishihara 24, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe lub używane | podać |  |
|  | Rok produkcji | Punktacja wg zapisu na końcu tabel |  |
| II. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 9. | Test do oceny widzenia barwnego | TAK |  |
| 10. | Liczba tablic 24 | TAK |  |
| III. Szkolenia |  |  |  |
| 11. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia | TAK |  |
| 12. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

Pozycja 7 - Stereotest muchy

| Lp. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Test muchy, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe lub używane | podać |  |
|  | Rok produkcji: | Punktacja wg zapisu na końcu tabeli |  |
| II. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 9. | Pozwala na przeprowadzenie stereotestu muchy | TAK |  |
| 10. | Test zawierający symbole LEA | TAK |  |
| 11. | W wyposażeniu okulary polaryzacyjne dla dzieci oraz dorosłych | TAK |  |
| III. Szkolenia |  |  |  |
| 12. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia | TAK |  |
| 13. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

Zakres punktacji:

- Rok produkcji 2014 – 65 pkt

- Rok produkcji 2013 – 60 pkt

- Rok produkcji 2012 – 40 pkt

- Rok produkcji 2011 – 30 pkt

- Rok produkcji 2010 – 20 pkt

- Rok produkcji 2009 – 1 pkt

*) W przypadku różnych lat produkcji punktowany jest najstarszy element zestawu.

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................                                     ................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 1.2. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Pakiet nr 2 – PROWADNICA ŚWIATŁOWODOWA Z FUNKCJĄ VIDEO

| Lp. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Prowadnica światłowodowa z funkcją video, dopuszczona do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Rok produkcji: 2014 | TAK |  |
| II. Zasilanie prowadnicy światłowodowej z funkcją video |  |  |  |
|  | Zasilanie: akumulator z funkcją wielokrotnego ładowania | TAK |  |
|  | Kabel do ładowania oraz USB | TAK |  |
| III. Wymagania techniczne |  |  |  |
| - 17 | Giętka prowadnica umożliwiająca dopasowanie kształtu do warunków trudnej intubacji | TAK |  |
| - 18 | Biała dioda LED oświetlająca drogi oddechowe | TAK |  |
|  | Dodatkowa czerwona dioda do podświetlenia przez powłoki skórne | TAK |  |
|  | Długość prowadnicy nie mniejsza niż 30 cm | TAK |  |
| - 20 | Zakres rozmiaru rurki od 5,5 do 9,0 | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w płynach | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia komputera | TAK |  |
| IV. Wyposażenie prowadnicy |  |  |  |
| - 28 | Min. 3-calowy wyświetlacz | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi prowadnicy w języku polskim – 2 szt. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK (przy dostawie) |  |
| V. szkolenia |  |  |  |
| 23. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia | TAK |  |
| 24. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA””- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................                                                                                                         			                                                                                                            (podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.3. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Pakiet nr 3 – ZESTAW AMNIOSKOPOWY

| Lp. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Zestaw amnioskopowy, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Rok produkcji: 2014 | TAK |  |
| II. Wymagania techniczne |  |  |  |
| - 17 | Oświetlenie doprowadzone na koniec wziernika amnioskopowego | TAK |  |
| - 18 | Tubus zintegrowany z głowicą światłowodową w trzech rozmiarach: - 12x200, - 15x200, - 20x200. | TAK |  |
|  | Światłowód grubości 4,8 mm, długości nie mniej niż 1700 mm uniwersalny Wolf/Storz; (Storz – halogen 250twin 201138 20; Wolf 4251) | TAK |  |
|  | Harpun( ostrze do przecinania pęcherza płodowego) o długości nie mniejszej niż 250 mm | TAK |  |
| - 20 | Pełen zakres autoklawowalności zestawu | TAK |  |
| III. Wyposażenie zestawu amnioskopowego |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi zestawu amnioskopowego w języku polskim – 2 szt. Wersja elektroniczna –CD lub przesłana pocztą elektroniczną | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK (przy dostawie) |  |
| IV. szkolenia |  |  |  |
| 23. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia | TAK |  |
| 24. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.4. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Pakiet nr 4 -KARDIOMONITOR ZE STANOWISKIEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA

## Pozycja nr 1 – KARDIOMONITOR (4 szt.)

| L.p. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |  |
|  | Producent | podać |  |  |
|  | Kraj | podać |  |  |
|  | Model / typ | podać |  |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |  |
|  | Termin dostawy nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |  |
|  | Zgodność z normami: IEC60601-1-2; IEC60601-1-2: 2007; IEC60601-2-34 lub równoważnymi | TAK |  |  |
| II. Zasilanie kardiomonitora |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe (dostosowane od 100 do 240V 50 Hz) i akumulatorowe | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy min. 10 – 40 0C | TAK |  |  |
|  | I klasa urządzenia, IEC60601-1 | TAK |  |  |
|  | BF i CF | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed przeładowaniem) | TAK |  |  |
|  | Alarm stanu rozładowania akumulatora. | TAK |  |  |
|  | Możliwość systemowego sprawdzania stanu akumulatora | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 90% max 7 godzin | TAK |  |  |
|  | Minimum 2 godziny zasilania z wbudowanego akumulatora. Możliwość wymiany akumulatora bez rozkręcania obudowy i używania serwisu | TAK |  |  |
| III. Ogólne wymagania techniczne kardiomonitora |  |  |  |  |
|  | Modułowa budowa systemu (moduły parametrowe wymienialne bez udziału serwisu). Automatyczne wykrywanie modułów po podłączeniu. Komunikacja modułów poprzez złącze podczerwieni. | TAK |  |  |
|  | Tryb pracy: standardowy, duże znaki, 7EKG, trendy dynamiczne, tryb oksykardiorespirogram, tryb podglądu innych monitorów, tryb czuwania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy: 1) podłączenie zewnętrznego serwera, 2) podłączenie trzykanałowej drukarki termicznej, 3) pomiar gazów anestetycznych, 4) tryb 12-tu odprowadzeń EKG, 5) inwazyjny pomiar ciśnienia, 6) kapnometria, 7) pomiar rzutu serca | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania dawki leków z tabelą miareczkowania, parametrów hemodynamicznych; parametrów natlenienia; oraz parametrów wentylacyjnych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia kardiomonitora do centralnego systemu monitoringu | TAK |  |  |
|  | Pamięć trendu dla wszystkich mierzonych parametrów min. 800 godzin. | TAK |  |  |
|  | Pamięć trendu dla wszystkich mierzonych parametrów | Podać (parametr oceniany) |  | <+ 800h - 1 pkt, >800h – 5 pkt |
|  | Zapamiętywanie min 200 zdarzeń alarmowych oraz min. 200 wyników alarmowych arytmii | TAK |  |  |
|  | Alarmy: 3 poziomy ważności alarmów zawieszane na stałe lub czasowo; granice alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na żądanie obsługi) w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta, dostępne w jednym wspólnym menu | TAK |  |  |
|  | Waga max 10 kg (bez baterii) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczenie do pracy ciągłej | TAK |  |  |
|  | Odporność przed szkodliwymi substancjami min IPX1 | TAK |  |  |
| IV. Ekran |  |  |  |  |
|  | Ekran – kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego wbudowanego panelu LCD TFT wysokiej jakości. | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu – minimum 16”. | TAK (podać) |  |  |
|  | Rozdzielczość minimum 1024 x 768 dpi. | TAK (podać) |  |  |
|  | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych | TAK |  |  |
|  | Ekran - jednocześnie wyświetla minimum 12 krzywych dynamicznych mierzonych parametrów z możliwością edycji kolejności ich wyświetlania | TAK (opis) |  |  |
|  | Menu, opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Ekranowa klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika | TAK |  |  |
|  | Złącze USB – proste aktualizacje oprogramowania, możliwość zapisu danych pacjenta oraz ich podglądu na innym kardiomonitorze | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK-15 pkt. NIE – 1 pkt. |
| V. Mierzone parametry - EKG |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca: zakres minimum 15 – 350 ud/min. | TAK (podać) |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji4 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG lub 12 EKG | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK- 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Min. 4 prędkości kreślenia: 6,25 12,5 25, 50 mm/sek. | TAK |  |  |
|  | Obwód zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie wyświetlania krzywej: x0,25, x0,50, x1, x2, x4, auto | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min. 100 minut wstecz zapisu krzywej EKG | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w zakresie +/- 2,5mV | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii co najmniej 20 rodzajów | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK - 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru odcinka P-R | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia położenia punktu J | TAK |  |  |
|  | Możliwość powiększania dowolnie wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplitudy i długości odcinków) | TAK |  |  |
|  | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego. | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK - 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK - 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| VI. Mierzone parametry - NIBP |  |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |  |
|  | Zakres ciśnienia: - skurczowe: min 30 – 250 mmHg, - rozkurczowe: min 10 – 220 mmHg | TAK |  |  |
|  | Zakres tętna min. 40 – 240 bpm | TAK |  |  |
|  | Czas pomiaru max 25 sekund. | TAK |  |  |
|  | Tryb pracy – pomiar ręczny, automatyczny, ciągły | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym w zakresie 1 – 480 minut. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja nie mniej niż 1500 pomiarów NIBP. | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK - 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| VII. Mierzone parametry – SpO2 |  |  |  |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe – Massimo, Nellcor bądź FAST | TAK (podać) |  |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Massimo, Nellkor bądź FAST z pomocą odpowiedniego kabla łączącego. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru: 0 – 100% z aktualizacją danych co 1 sek. | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 2% | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | TAK |  |  |
|  | Funkcja zmiany tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem lub wzrostem SpO2 | TAK |  |  |
|  | Zakres PR: min. 30 – 300 bpm. | TAK |  |  |
| VIII. Mierzone parametry – Temperatura |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru: 0 – 50 0C z aktualizacją danych co 1 sek. | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 0,1 0C | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania czujników jednorazowych i wielorazowych | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlania – wartości cyfrowe | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |  |  |
| IX. Mierzone parametry – Respiracja |  |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru impedancyjna. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarów: 0 -170 oddechów/minutę | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK - 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Min. 4 prędkości kreślenia: 6,25; 12,5; 25; 50 mm/sek. | TAK |  |  |
|  | Min. 3 wzmocnienie wyświetlania krzywej: x0,50; x1; x2, | TAK |  |  |
|  | Alarm bezdechu min. 10 – 60 sek. | TAK |  |  |
|  | Regulowany ręcznie poziom wartości progowej detekcji respiracji w zakresie 0 – 100% | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK - 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą) | TAK |  |  |
| X. Standardowe wyposażenie kardiomonitora |  |  |  |  |
|  | Kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy – 1 sztuka, | TAK |  |  |
|  | Mankiet NIBP rozmiar średni dla dorosłych – 1 sztuka, | TAK |  |  |
|  | Wąż NIBP – 1 sztuka |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 (klips na palec dla dorosłych) - 1 sztuka, | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi kardiomonitora w języku polskim – 2 szt. (papierowa) oraz w wersji elektronicznej (plik pdf lub płyta CD). | TAK |  |  |
|  | instrukcja serwisowa na płycie CD – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny | TAK (przy dostawie) |  |  |
| XI. Szkolenia |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, dezynfekcji i czyszczenia – podać środek dezynfekcyjny zalecany przez producenta | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |  |

| Lp. | ## Wymagane Parametry Czasowe Kardiomonitora | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013 | Podać (parametr oceniany) |  | 2013–1 pkt, 2014 – 100 pkt. |

Pozycja 2 - Stanowisko centralnego monitorowania (1 szt.)

| Lp. |  | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania dopuszczone do stosowania w oddziałach szpitalnych |  |  |  |  |  |
|  | Producent |  | podać |  |  |  |
|  | Kraj |  | podać |  |  |  |
|  | Model / typ |  | podać |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE |  | TAK(przy dostawie) |  |  |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  | TAK (przy dostawie) |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe |  | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z oferowanymi kardiomonitorami |  | TAK |  |  |  |
|  | Termin dostawy nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy |  | TAK |  |  |  |
| II. Ogólne wymagania techniczne-systemu centralnego monitorowania |  |  |  |  |  |  |
| - 9. | Stanowisko monitoringu centralnego składające się z komputera klasy PC min. 2.0 GHz, 2 GB RAM, dysku twardego min. 1 x 500 GB, myszy z klawiaturą, drukarki laserowej, systemu operacyjnego w języku polskim pracującego w środowisku Windows |  | TAK |  |  |  |
|  | UPS – awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 30 minut |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitor LED kolorowy min. 19’ o rozdzielczości min. 1440x900 |  | TAK, podać nazwę, typ i parametry |  |  |  |
|  | System monitoringu centralnego umożliwiający zapis, wyświetlanie przebiegów parametrów fizjologicznych oraz trendów różnych pacjentów, a także alarmów z monitorów pacjenta składających się na system centralnego monitorowania |  | TAK |  |  |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja podglądu wszystkich krzywych, wartości cyfrowych i alarmów z wybranego monitora przyłóżkowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Ilość jednocześnie nadzorowanych stanowisk przyłóżkowych x8 z możliwością rozbudowy do 16 bądź 32 stanowisk |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dowolnego ustawienia kolejności monitorów przyłóżkowych oraz kolejności wyświetlanych parametrów |  | TAK |  |  |  |
|  | Przegląd limitów alarmowych zapewniający widok obrazu przyłóżkowych limitów alarmowych dla wszystkich aktywnych parametrów ze wszystkich monitorów |  | TAK |  |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu |  | TAK |  |  |  |
|  | Obliczenia dawkowania leków |  | TAK |  |  |  |
|  | Przegląd i analiza danych. Min. 200 godzinny podgląd wykresu EKG (1 odpr.). Przegląd trendów wszystkich parametrów z min. 24 godz. dla każdego monitora w sieci centralnego monitoringu |  | TAK |  |  |  |
| 20 | Możliwość dostosowania układu wyświetlanych łóżek; specjalny widok monitora pacjenta (widok jednego łóżka) |  | TAK |  |  |  |
| 21 | Drukowanie raportów. Wydruk na żądanie mierzonych parametrów. Drukowanie zapisów EKG. Drukowanie informacji o trendach i alarmach. Wydruk na standardowym formacie papieru A4 przy pomocy drukarki laserowej |  | TAK |  |  |  |
| III. Standardowe wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim sztuk 2 oraz w wersji elektronicznej (plik pdf lub płyta CD) |  | TAK |  |  |  |
| IV. Szkolenia |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, dezynfekcji i czyszczenia – podać środek dezynfekcyjny zalecany przez producenta |  | TAK |  |  |  |
| 24 | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania |  | TAK |  |  |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.1.1. do OPZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1-3

Pozycja 1 - Autorefraktometr z keratometrią

| Lp. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: minimum 3 miesiące | TAK |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | Podać. Punktacja wg zapisu na końcu tabeli |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

Pozycja  2 - Lampa szczelinowa

| Lp. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: minimum 3 miesiące | TAK |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | Podać. Punktacja wg zapisu na końcu tabeli |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

Pozycja  3 - Oftalmoskop bezpośredni

| Lp. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: minimum 3 miesiące | TAK |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | Podać. Punktacja wg zapisu na końcu tabeli |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

Zakres punktacji:

- Gwarancja  3 miesiące - 1 pkt

- Gwarancja  6 miesięcy - 5 pkt

- Gwarancja  9 miesięcy - 6 pkt

- Gwarancja  12 miesięcy - 7 pkt

- Gwarancja  24 miesiące - 15 pkt

*) W przypadku różnych okresów gwarancji punktowana jest najniższa wartość.

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”. Jest zaoferowany okres gwarancji.

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.2.1. do OPZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

Pakiet nr 2 - PROWADNICA ŚWIATŁOWODOWA Z FUNKCJĄ VIDEO

| Lp. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.3.1. do OPZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

Pakiet nr 3 -  ZESTAW AMNIOSKOPOWY

| Lp. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.4.1 do OPZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

Pakiet nr 4 -  KARDIOMONITOR (4 szt.) ZE STANOWISKIEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA (1 szt.)

| Lp. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa: …………………….., typ: ……………………, producent ……………………… ……………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno-użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 3.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu,

- przeprowadzenia szkolenia personelu zgodnie z formularzem pn: „Parametry techniczno-użytkowe”,

- dostarczenia wraz z dostawą dokumentów wymienionych w formularzu pn: „Parametry techniczno-użytkowe”,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 4.

- Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (………………………………………….,                              tel.  ………………………………..) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.

- Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego:

- po stronie Zamawiającego - Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 95

- po stronie Wykonawcy - …………………………………………………….

2 Cena

  - Strony uzgadniają za wymienione w § 1 świadczenia następujące wynagrodzenie:

- Pakiet nr 1: netto …………….. PLN, brutto ……………….. PLN (słownie złotych: …………..), stawka podatku VAT ……..%.

- Pakiet nr 2: netto ………………  PLN, brutto …………….. PLN (słownie złotych: ………….), stawka podatku VAT …….%.

itd. w zależności od ilości pakietów

Łącznie wartość netto …………. PLN, brutto …………….. PLN.

  - Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego 
i faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.

  - Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 3 Gwarancja

- Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy / używany *

- Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt fabrycznie nowy na okres …………………………………….

Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji – na dostarczony sprzęt używany , która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego sprzętu nowego lub używanego.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami).

- Niezaleznie od uprawnień gwarancyjnych strony rozszerzają uprawnienia z rękojmi na okres wskazany w gwarancji, natomiast tam gdzie gwarancja będzie krótsza niż 12 m-cy , pozostawiają rękojmię zgodnie z art. 568kc.

§ 4 Kary umowne

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

- W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

- Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiazaniami wobec Wykonawcy, po sporządzeniu noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

- Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego

  - Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

  - Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

  - W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

  - bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,

  - bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

  - Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 – 3 następuje na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności w okresie obowiązywania umowy.

§ 6 Zmiana zawartej umowy

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w  przypadku:

- obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego;

- wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności:  pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;

- wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego.

      - W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe 
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i  przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

- Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 
1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Parametry techniczno-użytkowe

- Formularz cenowy

- Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

- Wzór protokołu odbioru technicznego

ZAMAWIAJĄCY:				WYKONAWCA:

Załącznik nr 4  do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Adres: | Adres: |
| Miejsce instalacji: | Serwis: |
| Telefon: | Telefon: |
| Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego: |  |

| L.p. | Nazwa/ typ urządzenia | Nr seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Wyposażenie dodatkowe | Ilość |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Dokumentacja | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Data instalacji: | Okres gwarancji (licząc od daty instalacji): |
| --- | --- |

| SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Uczestnicy szkolenia |

Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:

UWAGI

........................................................                              ...................................................................

data i podpis 						       data i podpis

przedstawiciela Zamawiającego     			         przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo: .........................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ........................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) – pakiet nr  ………………

(wypełnia wykonawca).

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

    - Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 30 dni od dnia zawarcia umowy.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

    - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i oryginału protokołu odbioru technicznego.

    - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części: .............

* ) niepotrzebne skreślić

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

*) brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.1. do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 1 – Sprzęt okulistyczny

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autorefraktometr z keratometrią zgodnie z zał. nr 1.1. i 1.1.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |
| 2. | Lampa szczelinowa zgodnie z zał. nr 1.1. i 1.1.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |
| 3. | Oftalmoskop bezpośredni zgodnie z zał. nr 1.1. i 1.1.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |
| 4. | Kaseta szkieł próbnych zgodnie z zał. nr 1.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |
| 5. | Oprawki okularowe próbne zgodnie z zał. nr 1.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |
| 6. | Tablice pseudoizochromatyczne do badania widzenia barwnego (24 szt. w opakowaniu) zgodnie z zał. nr 1.1. do OPZ |  | 1 | op. |  |
| 7. | Stereotest Muchy zgodnie z zał. nr 1.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.2. do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 2 – Prowadnica światłowodowa z funkcją video

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica światłowodowa z funkcją video zgodnie z zał. nr 1.2. i 1.2.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.3. do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 3 – Zestaw amnioskopowy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw amnioskopowy zgodnie z zał. nr 1.3. i 1.3.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.4. do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 4 – KARDIOMONITOR ZE STANOWISKIEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor zgodnie z zał. nr 1.4. poz. 1 i 1.4.1. do OPZ |  | 4 | szt. |  |  |
| 2. | Stanowisko centralnego monitorowania zgodnie z zał. nr 1.4. poz. 2 i 1.4.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

## Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907  z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2