PZOZ/DZP/382/52PN/13


 SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907) na:
„Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych.”
Nr PZOZ/DZP/382/52PN/13
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, dzierżawa aparatu do badań moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników do badań gazometrycznych, oznaczeń jonów Na, K i kontroli codziennej na 1 poziomie, dostawa kart skierowań i kodów kreskowych do czytnika OMR laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Roche, dostawa odczynników do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 1 oraz 2, dostawa systemu zamkniętego próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB, dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz jednorazowego, dostawa barwników i odczynników, dostawa odczynników do biochemii manualnej, zakup szybkich testów diagnostycznych, dostawa probówek szklanych do spektrofotometru Pointe 180 z podziałem na 12 pakietów. 
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
       38434000-6;33696100-7 – pakiet nr 1,38434000-6; 33696200-7 – pakiet nr 2, 38434000-6; 33696500-7 – pakiet nr 3,22000000-0 – pakiet nr 4,33696100-6 – pakiet nr ,5 i 6; 33141300-3 – pakiet nr 7, 33192500-7; 33141000-0 – pakiet nr 8, 33696500-0; 33696300-8 – pakiet nr 9;       33696500-0 – pakiet nr 10; 33696200-0 – pakiet nr 1; 33793000-5 – pakiet nr 12.
3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz formularze cenowe załączniki nr 6.1-6.12 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;    
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7.
D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 
1. Oświadczenia, iż oferowany analizator, odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory i inne materiały zużywalne są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego Wykonawca posiada aktualne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – wg Załącznika Nr 8 do SIWZ – dotyczy Pakietów Nr 1-3; 5-12 

2. Wypełniony i podpisany opis parametrów granicznych analizatora do immunochemii - Załącznik Nr 1.1. do OPZ – dotyczy Pakietu Nr 1 
3. Wypełniony i podpisany opis parametrów granicznych analizatora do moczu -  Załącznik Nr 1.2 do OPZ – dotyczy Pakietu Nr 2 

4. Wypełniony i podpisany opis parametrów granicznych aparatu do badań parametrów krytycznych -  Załącznik Nr 1.3 do OPZ – dotyczy Pakietu Nr 3 

5. Oświadczenia, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych (16sto punktowa) wystawione dla każdego barwnika (odczynnika) odrębnie, o ile dotyczy, oraz Wykonawca dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w terminie 5 dni od daty wezwania– dotyczy pakietu nr 9 – według załącznika nr 9 do SIWZ;

6. Ulotek oferowanych testów potwierdzających metodykę i zakresy oznaczeń – dotyczy pakietu nr 11.

E. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,
2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.12 do SIWZ.
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

15.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

15.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

15.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
15.6. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Annę Piórkowską Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

15.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

16. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. Termin związania ofertą.

17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18. Opis sposobu przygotowania ofert.

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

13.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

13.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

13.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

13.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
13.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

13.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

13.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

13.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

13.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).
13.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

19. Miejsce i termin składania ofert.

19.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia …….. września 2013 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. 
z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
19.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 

oraz oznakowane następująco: „Oferta na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych. Nr sprawy PZOZ/DZP/382/52PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

19.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

19.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.

20.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu …… września 2013 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
20.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

20.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

20.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt. 20.3.

21. Opis sposobu obliczenia ceny.

21.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2A-C do niniejszej SIWZ.
21.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
21.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

22. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.


Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

23. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

23.1. Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższego kryterium:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Najniższa cena
	100%
	najniższa cena 

/ cena badanej oferty   

x 100 pkt. x  100% waga kryterium


23.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają punkty według algorytmu.
23.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

23.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  w złożonych ofertach
24. Udzielenie zamówienia.

24.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
24.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
24.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

24.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

25. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

25.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

25.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

25.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

25.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
26. Istotne postanowienia umowy.

26.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2A-C do niniejszej specyfikacji.

26.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
27. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

28. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

28.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

28.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

28.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2A-C – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6/1 – 6/12 – Formularz/e cenowy/e 
Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 14.D.1. SIWZ

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 14.D.5. SIWZ

Płock, dnia  …. sierpnia  2013 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, dzierżawa aparatu do badań moczu wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników do badań gazometrycznych, oznaczeń jonów Na, K i kontroli codziennej na 1 poziomie, sukcesywna dostawa kart skierowań i kodów kreskowych do czytnika OMR laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Roche, sukcesywna dostawa odczynników do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 1 oraz 2, sukcesywna dostawa systemu zamkniętego próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB, dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz jednorazowego, dostawa barwników i odczynników, sukcesywna dostawa odczynników do biochemii manualnej, zakup szybkich testów diagnostycznych, sukcesywna dostawa probówek szklanych do spektrofotometru Pointe 180 z podziałem na 12 pakietów.
2. Użyte nazwy własne służą wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca może załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanego sprzętu lub urządzeń, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego sprzętu lub urządzeń lub może w inny sposób wykazać równoważność oferowanego sprzętu lub urządzeń.

3. Pakiet Nr 1 – Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych 

Szczegółowy opis parametrów granicznych analizatora stanowi Załącznik Nr 1.1. do OPZ.
Załącznik Nr 1.1. do OPZ

OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO IMMUNOCHEMII
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …....................................................................................................................................................................
Nazwa analizatora, typ, producent …....................................................................................................................................................................
	Lp.
	Parametry
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź Wykonawcy

	1.
	Analizator nie starszy niż z 2011 r.
	TAK, podać rok
	

	2.
	Metoda badań: chemiluminescencja
	TAK
	

	3.
	Analizator pracujący w systemie „Random Access”.
	TAK
	

	4.
	Analizator kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.
	TAK
	

	5.
	Minimalna wydajność analizatora  80 oznaczeń na godzinę.
	TAK
	

	6.
	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut, w przypadku troponiny do 10 minut.
	TAK
	

	7.
	 Możliwość wykonania minimum  14 oznaczeń z jednej próbki.
	TAK
	

	8.
	Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.
	TAK
	

	9.
	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.
	TAK
	

	10.
	Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora.
	TAK
	

	11.
	Gwarancja i serwis analizatora przez cały okres trwania dzierżawy na koszt dostawcy.
	TAK
	

	12.
	Podłączenie analizatora do istniejącej sieci informatycznej w laboratorium.
	TAK
	

	13.
	Test potwierdzenia dla HIV dodatnich w innym referencyjnym laboratorium na koszt dostawcy. Ilość nie więcej niż 15 rocznie.
	TAK
	

	14.
	Klimatyzator w pracowni immunochemii, w której będzie stał analizator ( wraz z konserwacją i naprawą )
	TAK
	

	15.
	Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim
	TAK
	

	16.
	Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych zużywalnych – minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego
	TAK, podać
	

	17.
	Serwis techniczny analizatora w czasie trwania umowy (naprawy, z wyjątkiem napraw uszkodzeń z winy Zamawiającego, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądy techniczne zalecane przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania) na koszt Wykonawcy
	TAK
	


      Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
            Podpis  Wykonawcy
4. Pakiet Nr 2 – Dzierżawa analizatora do badań moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych

Szczegółowy opis parametrów granicznych analizatora stanowi Załącznik Nr 1.2. do OPZ.
Załącznik Nr 1.2. do OPZ

OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO MOCZU
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …....................................................................................................................................................................
Nazwa analizatora, typ, producent …....................................................................................................................................................................

	Lp.
	Parametry
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź Wykonawcy

	1.
	Analizator z czytnikiem kodów kreskowych, rok produkcji – nie starszy niż z 2011 r.
	TAK, podać rok
	

	2.
	Wydajność 100 ozn./godzinę.
	TAK
	

	3.
	Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki – podać nazwę zastosowanej substancji.
	TAK, podać nazwę
	

	4.
	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.
	TAK
	

	5.
	Pamięć minimum 150 wyników.
	TAK
	

	6.
	Flagowanie wyników.
	TAK
	

	7.
	Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika.
	TAK
	

	8.
	Ekran dotykowy.
	TAK
	

	9.
	Możliwość zdefiniowania barwy moczu.
	TAK
	

	10.
	Kompensacja własnego zabarwienia  moczu.
	TAK
	

	11.
	Możliwość zdeklarowania klarowności moczu.
	TAK
	

	12.
	Automatyczne usuwanie zużytych pasków.
	TAK
	

	13.
	Kalibracja przy pomocy specjalnych pasków kalibracyjnych.
	TAK
	

	14.
	Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt dostawcy.
	TAK
	

	15.
	 Materiał kontrolny na 2 poziomach do kontroli 1 raz w tygodniu (oba poziomy )
	TAK
	

	16.
	Zapewnienie udziału w bezpłatnej zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości przeprowadzanej raz na kwartał potwierdzonej certyfikatem
	TAK
	

	17.
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem
	TAK
	

	18.
	Termin ważności odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych zużywalnych – minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego

	TAK, podać
	

	19.
	Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim
	
	

	20.
	Serwis techniczny analizatora w czasie trwania umowy (naprawy, z wyjątkiem napraw uszkodzeń z winy Zamawiającego, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądy techniczne zalecane przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania) na koszt Wykonawcy
	TAK
	


      Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
            Podpis  Wykonawcy
5. Pakiet Nr 3 – dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników do badań gazometrycznych, oznaczeń jonów Na, K i kontroli codziennej na 1 poziomie 

Szczegółowy opis parametrów granicznych aparatu stanowi Załącznik Nr 1.3. do OPZ.
Załącznik Nr 1.3. do OPZ
OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH APARATU DO BADAŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …....................................................................................................................................................................
Nazwa aparatu, typ, producent …....................................................................................................................................................................
	L.p.
	Parametry
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź Wykonawcy

	1.
	Aparat nie starszy niż z 2009 r., posiadające świadectwo CE
	TAK, podać rok
	

	2.
	Parametry mierzone pH, pO2, pCO2, Na, K  
	TAK
	

	3.
	Parametry wyliczane HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct
	TAK
	

	4.
	Opcja automatycznej mikropróbki – podać objętość dla wszystkich parametrów
	TAK, podać
	

	5.
	Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym
	TAK
	

	6.
	Pomiar wszystkich parametrów w jednym kanale (komorze) pomiarowej
	TAK
	

	7.
	Czas kalibracji nie dłuższy niż 5 min.- dotyczy każdego rodzaju kalibracji
	TAK
	

	8.
	Detekcja pęcherzyków powietrza w próbce
	TAK
	

	9.
	Kalibracja elektrod gazowych za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach
	TAK
	

	10.
	Wbudowane w aparat butle z gazami kalibracyjnymi
	TAK
	

	11.
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	12.
	Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu i interpretacji wyników 
	TAK
	

	13.
	Termin ważności odczynników i materiałów kontrolnych minimum  6 miesięcy 
	TAK, podać
	

	14.
	Serwis techniczny aparatu w czasie trwania umowy (naprawy, z wyjątkiem napraw uszkodzeń z winy Zamawiającego, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądy techniczne zalecane przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania) na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	15.
	Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim
	TAK
	

	16.
	Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii – do 24 godzin w dni robocze.
	TAK
	

	17.
	W razie awarii aparatu transport i wykonanie badań gazometrycznych na koszt Wykonawcy w  laboratorium  WSzZ w Płocku
	TAK
	


  Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

             Podpis  Wykonawcy
6. Pakiet Nr 4 – Karty skierowań i kody kreskowe do czytnika OMR
Wzory kart skierowań i kodów kreskowych do czytnika OMR stanowią Załącznik Nr 1.4. do OPZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wzorów poszczególnych kart skierowań 
w trakcie trwania umowy (z wyłączeniem zwiększenia formatu). Zamawiający wymaga, aby papier użyty do druku był koloru białego.
Załącznik Nr 1.4. do OPZ

WZORY KART SKIEROWAŃ I KODÓW KRESKOWYCH DO CZYTNIKA OMR
WZÓR KART SKIEROWAŃ (2 RODZAJE)
[image: image1.png]‘Skirowanie na badania aborator
40 Zakiadu Diagrostyh Lasoratonyre)
Plockiego Zakiadu Opieki Zdrowcine) Spoa 2 0.0

T

0000000000000000000000000 :_H_m__u__u_m

i

000000000000000000000000000§

il
1185,

0

Auoysed poy
Toes mi

00000000000000000000000000000000000000 000000

H

i

'DODATKOWE INFORMACIE ZAPIS2 NA GOWRGCIE.




[image: image2.png]“Boip by G

Ima badani.

o

Dodations inkormsge .

et ) goczin preyeea matarals s aborairu..

Data, podpis i pieczatka lekarza

My crzesoi i basara i dane osoby ipowazrione
35 0ot s |l 1 12 kD o aca)





[image: image3.png]Skierowanie na badania laboratoryjne dia POZ
do Plackiego Zakladu Opieki Zdrowotne] Sp. z 0.0.

e

JE RUTYNA S

RS
[— 1LOSC BADAN

mockaw e
0
sty =1

=
=
=
=

HewosTAzZA

Conparniron, 3
P

noo

0ooo oooo

0oo ooo

HewkroLoa

i1}

A

ik Zakad O 7Aoo Sy 7o
Zakdad Diaguvl L atorsoes e

fopyeu s

Amoysed poy

DODATKOWE INFORMAC.E ZAPISZ NAG

H




[image: image4.png]i g ke

e bsdaia Pt s

2T — e

odatons o -

LN e ——

Data, podpis i picczatha lekarza

D wepw—
5 Caors i 001 0 17 ke e i s





[image: image5.png]08066060 08066060

it Wil -

£18080
£19080 19080

08066060 08066060
NIRRT i

08066060 08066060
18066060

Il

A0

£19080

£19080





7. Pakiet Nr 5 – Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 1 – Krwinki do badań serologicznych
Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych stanowi Załącznik Nr 1.5. do OPZ.
Załącznik Nr 1.5. do OPZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MEDYCZNO – TECHNICZNYCH
	Lp.


	Wymagane parametry medyczno - techniczne

	1.
	Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE 

	2.
	Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim

	3.
	Krwinki w postaci zawiesiny w płynie konserwującym

	4.
	Możliwość stosowania krwinek wzorcowych do metody szkiełkowej, probówkowej 

	5.
	Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta

	6.
	Na każdym opakowaniu jednostkowym wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania  

	7.
	Termin ważności krwinek – 5 tygodni od daty dostawy 

	8.
	Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie 

	9.
	Dostawy miesięczne wg harmonogramu  

	10.
	Jakość wyboru medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących Polską Służbę Krwi


	L.p.


	Nazwa asortymentu

	1.
	Zestaw krwinek wzorcowych do układu AB0 zawierający: Krwinki 0, krwinki A1, krwinki B ; umożliwiający wykrycie naturalnych regularnych przeciwciał anty A lub/i anty B oraz naturalnych nieregularnych przeciwciał  anty A1, anty P1 anty M, anty N, anty S, anty Le,anty H i kompletnych przeciwciał z układu Rh

	2.
	Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał odpornościowych; zestaw 3 krwinek- dwóch rodzajów krwinek RhD dodatnich oraz jednych RhD ujemnych, krwinki wzorcowe zawierają antygeny Kell,Duff,Kidd, MNSs,P, Lewis, z układu Rh

	3.
	Standaryzowane krwinki wzorcowe 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D IgG do kontroli wiarygodności ujemnych wyników testu antyglobulinowego

	4.
	Surowica antyglobulinowa poliwalentna - płynna, bezpośrednio gotowa do użycia


	5.
	Dolichotest w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia

	6.
	Standard anty - D - płynny ; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia

	7.
	Surowica antyglobulinowa monowalentna IgG - płynna ; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia

	8.
	Odczynnik LISS o niskiej sile jonowej 0,03 mol/I pH w graniach 6,5-7,0

	9.
	PBS - roztwór soli buforowanej 0,15M


8. Pakiet Nr 6  – Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 2 – Odczynniki monoklonalne
Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych stanowi Załącznik Nr 1.6. do OPZ.

Załącznik Nr 1.6. do OPZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MEDYCZNO – TECHNICZNYCH

	Lp.


	Wymagane parametry medyczno - techniczne 

	1.
	Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE 

	2.
	Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim

	3.
	Wymagany czas inkubacji odczynników z badanymi krwinkami w teście szkiełkowym i probówkowym do 3 min

	4.
	Odczynniki w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia

	5.
	Podanie w procedurze stosowania odczynnika warunków przechowywania i okresu ważności danego odczynnika po otwarciu opakowania jednostkowego 

	6.
	Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta

	7.
	Na każdym opakowaniu jednostkowym wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania  

	8.
	Termin ważności minimum 10 miesięcy 

	9.
	Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie 

	10.
	Jakość wyboru medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących Polską Służbę Krwi


	L.p.
	Nazwa asortymentu

	1.
	Odczynnik monoklonalny anty A-klon I inny niż Birma 1



	2.
	Odczynnik monoklonalny anty A-klon II Birma 1



	3.
	Odczynnik monoklonalny anty B - klon I inny niż LB2



	4.
	Odczynnik monoklonalny anty B-klon II LB -2



	5.
	Odczynnik monoklonalny anty RhDIgM klon I niewykrywający antygenu D VI

	6.
	Odczynnik monoklonalny anty Rh D IgM + IgG do określania antygenu D z układu Rh klon II wykrywający antygen D VI


9. Pakiet Nr 7 – System zamknięty próżniowy pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB.

Wymagania graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi:

Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od tego samego producenta, lub jeśli pochodzą od różnych producentów – muszą posiadać stosowne wzajemne potwierdzenia zgodności.

Każda probówka musi posiadać etykietę znakowaną zgodnie z międzynarodowym kodem barwnym korków i zawierać następujące informacje: pojemność, datę ważności, nr serii, znacznik pobrania.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 1 raz w roku szkolenia dla personelu pobierającego, a udział w szkoleniu zostanie imiennie potwierdzony stosownym dokumentem.
	Lp.
	Nazwa

	1.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm

	2.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm

	3.
	Probówki do OB 3,8% cytr sodowy;  system zamknięty wraz z dzierżawą aparatu do OB.

	4.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm

	5.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem ;średnica 13 mm, dług 75 mm

	6.
	Probówki z żelem separującym; średnica 13 mm, dł. 75-100 mm

	7.
	Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania ; średnica 13 mm, dł. 100 mm

	8.
	Igły systemowe 0,8 mm/38mm

	9.
	Igły systemowe 0,9 mm/38mm

	10.
	Igła systemowa 0,9 mm/ 38mm z wizualizacją pobrania 

	11.
	Igły motylkowe 0.8 mm/38mm, z osłonką zabezpieczającą igłę, długość wężyka 18-20 mm wraz z adapterem typu Luer 

	12.
	Adapter/ uchwyt do igieł typu Luer

	13.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych


10. Pakiet Nr 8 – Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowy.

	Lp.
	Nazwa

	1.
	Probówki przejrzyste optycznie o pojemności  4 ml (12x75) -okrągłodenne

	2.
	Probówki przejrzyste optycznie o pojemności 11 ml (16x100) -okrągłodenne

	3.
	Probówki do wirowania moczu o pojemności  12 ml, z podziałką na 10 ml i  z dołkiem o poj. 0,5 ml 

	4.
	Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do oglądania osadu moczu

	5.
	Korki wewnętrzne do probówek do wirowania moczu

	6.
	Probówki do wykrzepiania  z granulatem o pojemności 11 ml

	7.
	Probówki do wykrzepiania  z granulatem o pojemności 4 ml

	8.
	Probówki z antykoagulantem EDTA K3 na 1 ml krwi w systemie otwartym

	9.
	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml z korkiem i dnem stożkowym

	10.
	Szkiełka podstawowe standardowe, z ciętymi krawędziami, gładkie o grubości 1 mm (76 mm x 26 mm)

	11.
	Szkiełka nakrywkowe 24x32 mm

	12.
	Kapilary bez antykoagulantu ze znacznikiem pojemności 100µl

	13.
	Kapilary z heparyną sodową o pojemności 175 µl

	14.
	Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100 µl

	15.
	Mieszadełka do kapilar o pojemności powyżej 100 µl

	16.
	Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl/ żółte/

	17.
	Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl / niebieskie/

	18.
	Pipetki Pasteura 1 ml o długości ok. 15 cm, 

	19.
	Nożyki stalowe, ręczne, do nakłuć, pakowane pojedynczo 

	20.
	Nakłuwacz jednorazowy, głębokość nakłucia 1.8 mm

	21.
	Jednorazowe płyty do określania grup krwi 5x6 dołków, głębokości 4,5 mm, z przezroczystego PCV

	22.
	Pisaki standardowe do opisywania probówek 

	23.
	Staza do pobierania krwi 


11. Pakiet Nr 9 – Barwniki i odczynniki.
	Lp.
	Nazwa odczynnika

	1.
	Odczynnik May –Grunwalda    

	2.
	Odczynnik Giemzy

	3.
	Odczynnik do retikulocytów

	4.
	Odczynnik Ekstona

	5.
	Odczynnik Mac Wiliama 

	6.
	Odczynnik Nonne - Appelta

	7.
	Odczynnik Pandy’ego

	8.
	 Odczynnik Sudan III

	9.
	Odczynnik Rosina

	10.
	Odczynnik Lugola

	11.
	Czerwień fenolowa 

	12.
	Kwas trójchlorooctowy 5 %

	13.
	Balsam kanadyjski

	14.
	Metanol


Wymaga się, by każde opakowanie zbiorcze były zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim. Na każdym opakowaniu zbiorczym i jednostkowym winien być podany numer serii i data ważności, przy czym termin ważności daty dostawy/ otwarcia odczynnika, nie może być krótszy, niż 12 miesięcy. 
12. Pakiet Nr 10 – Odczynniki do biochemii manualnej.
1. Odczynnik do glukozy met. manualną ze standardami. Metoda oznaczania glukozy heksokinazowa. 

Odczynnik do glukozy 6 op. x 2 000 ml (4x 500 ml)


Standard 100 mg/dl
3 op. x
 5 ml

Standard 300 mg/dl
3 op. x  5 ml

2. Oznaczanie LDH metodą kinetyczną : reakcja pirogronian mleczan


Odczynnik do LDH

                        10 op. x  60 ml       


Wzorzec/ Kalibrator / mulikalibrator?       2 poziomy      po 4 x 5ml

13. Pakiet Nr 11 – Szybkie testy diagnostyczne.
	Lp.
	Nazwa testu i opis

	1.
	Krew utajona w kale  - szybki test paskowy/kasetkowy swoisty dla hemoglobiny  ludzkiej, bez zachowywania diety, czułość 0,04 mgHb/g próbki.

	2.
	Amfetamina – szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania amfetaminy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 

	3.
	Barbiturany- szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania barbituranów w moczu, czułość 300 ng/ml 

	4.
	Benzodiazepiny – szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania benzodiazepin w moczu, czułość 300 ng/ml 

	5.
	Ekstaza – szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania ekstazy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 

	6.
	Morfina - szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania morfiny w moczu, czułość 300ng/ml 

	7.
	THC szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania THC w moczu, czułość 50 ng/ml

	8.
	Kokaina- szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania metabolitu kokainy / benzoilecgoniny /  w moczu, czułość 300 ng/ml

	9.
	Mikroalbumina– szybki test immunochromatograficzny do półilościowego oznaczania albuminy w moczu. Możliwość określenia stężenia albuminy w jednym z trzech poziomów poniżej 10 µg/ml, 10 – 20 µg/ml, powyżej 20 ug/ml. Brak zjawiska protonowego do 3000 µg/ml.

	10.
	HelicobacterpyloriIgG – grzebieniowy test półilościowy EIA, z kontrolami dodatnią i ujemną w zestawie.

	11.
	RPR test – zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi z możliwością wykonywania oznaczeń półilościowych przeciwciał kiłowych / reagin/ w surowicy krwi 

	12.
	Rotawirus/Adenowirus test – szybki test immuno- chromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusa i adenowirusa w kale

	13.
	ASO latex test - czułość 200 IU/ml, brak zjawiska prozonowego do 1500 IU/ml. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych, rozcieńczanie próbek w soli fizjologicznej. Zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi.

	14.
	Mononukleoza latex test - zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych. Czułość analityczna: miano równe 1/28 wg metody Davidsohn’a. Brak efektu prozonowego do miana 1/256.

	15.
	Test Gardia Lamblia –  test wykrywający lamblie w kale 

	16.
	CKMB Oznaczanie CKMB metodą szybkiego  testu immunochromtycznego opartego na reakcji antygen - przeciwciało.

	17.
	Testy paskowe 3 parametrowe – glukoza, białko, pH

	18.
	Testy paskowe 2 parametrowe – glukoza, ketony


Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE

14. Pakiet Nr 12 – Probówki szklane do spektrofotometru POINTE 180.

	Lp.
	Nazwa

	1.
	Probówki szklane bromokrzemowe, okrągłodenne o średnicy 11 mm, długości 75 mm 


Probówki muszą pasować do spektrofotometru Pointe 180.


I. Termin ważności dla odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych zużywalnych to minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego, z wyłączeniem odczynników i barwników - pakiet nr 9 gdzie Zamawiający wskazał termin ważności 12 m-czny, pakiet nr 6 odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej – 10 m-cy, pakiet 5 krwinki – 5 tygodni.  
II. Użyte w opisie nazwy własne służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 2A do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …................... 2013 roku w Płocku 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/DZP/382/52PN/13 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ……………..…… wraz z dzierżawą aparatu …………….., zgodnie z formularzem/ami cenowym/i załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym/i Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz/e cenowy/e – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

4. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt g niniejszej umowy.
§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy w wysokości …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

2. Strony ustalają miesięczny czynsz dzierżawny za aparat, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

3. Łączna wartość umowy wynosi …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).
4. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.
5. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu/ach cenowym/ch Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena netto, a cena brutto pozostanie bez zmian, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.

7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.

8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. b, c, d niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu.

10. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty zobowiązania, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w sytuacji zaistnienia przesłanki z ust. 9.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że faktura za czynsz dzierżawny będzie wystawiana w okresach miesięcznych.
2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego, z wyłączeniem odczynników i barwników - pakiet nr 9 gdzie Zamawiający wskazał termin ważności 12 m-czny, pakiet nr 6 odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej – 10 m-cy, pakiet 5 krwinki – 5 tygodni.
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym lub pisemnym-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 WARUNKI DZIERŻAWY APARATU

1. Wykonawca oddaje, a Zamawiający przyjmuje w dzierżawę w pełni sprawny aparat do ……………….., nazwa aparatu, typ, producent rok produkcji:………….

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. dostarczenia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko 
i we własnym zakresie – w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

b. zainstalowania i uruchomienia aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

c. bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi aparatu osób wskazanych przez Zamawiającego,

d. dostarczenia instrukcji obsługi aparatu w języku polskim, w wersji papierowej, 

e. wykonania testu potwierdzającego sprawność aparatu,

f. odebrania – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

3. Wartość dzierżawionego aparatu wynosi netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

4. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu, który nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.
§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania aparatu w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczoną instrukcją obsługi. Zmiana miejsca użytkowania analizatora może być dokonana jedynie w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązuje się również utrzymywać aparat w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§ 8

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw aparatu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu analizatora. Zamawiający zobowiązuje się również do niedokonywania jakichkolwiek zmian, czy przeróbek aparatu, ani usuwania, odłączania lub dołączania jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest w pełni sprawny technicznie.

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do serwisu technicznego aparatu w zakresie napraw, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądów technicznych zalecanych przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania.  
3. Za naprawy oraz wymiany koniecznych części, które uległy uszkodzeniu w wyniku niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia aparatu, eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi, użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych lub niewłaściwego podłączenia urządzeń zewnętrznych, Wykonawca obciąży kosztami tych napraw Zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek w okresie dzierżawy przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, telefonicznie lub pisemnie-fax nr ………….

5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wady, awarii lub usterki w ciągu max. 1 dnia roboczego od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego i jej usunięcia w ciągu max. 2 dni roboczych od podjęcia naprawy.

6. Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań, które miały być wykonane na przedmiocie dzierżawy, od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów badań oraz transportu.

7. Jeżeli danej wady, awarii lub usterki nie da się usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca wymieni całe urządzenie na w pełni sprawne technicznie i dokona ponownej jego instalacji.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii kluczowych elementów aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy oraz dokona ponownej jego instalacji – na własny koszt i we własnym zakresie.
9. W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą aparatu na w pełni sprawny technicznie, jego wysyłką do naprawy i odbiorem, na własny koszt i we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.
10. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z póź. zm.).
§ 10 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

e. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit a niniejszej umowy, w wysokości 10% czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

f. w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki w terminie określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 10 % czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
g. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d)-f), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11 OFERTA RÓWNOWAŻNA

1. W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych towarów równoważnych.

W sytuacji, gdy dostarczony równoważny przedmiot umowy spowoduje awarie sprzętu 
i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku. 

3. W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będących równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

4. Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości brutto zakwestionowanych towarów, nawet jeżeli Zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej poniesienia, na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu niezgodności potwierdzonego przez specjalistę laboranta.

5. W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. W takim przypadku, niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej 
z art. 297 Kodeksu Karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§ 12 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - dotyczy wartości poszczególnych pakietów.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Opis przedmiotu zamówienia oferowanych pakietów

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 2B do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …................... 2013 roku w Płocku 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/DZP/382/52PN/13 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………., zgodnie z formularzem/ami cenowym/i załączonym/i do oferty Wykonawcy, stanowiącym/i Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz/e cenowy/e – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.
4. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt e niniejszej umowy.
§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy:

a. Pakiet nr ….., netto: ……….. PLN, brutto:.................. PLN (słownie: ..................) Itd. w zależności od ilości pakietów.
Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

3. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena netto, a cena brutto pozostanie bez zmian, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. b, c, d niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu.

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty zobowiązania, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w sytuacji zaistnienia przesłanki z ust. 7.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie lub pisemnie-fax ……………..,  z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym lub pisemnie-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
e. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7 OFERTA RÓWNOWAŻNA

1. W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych towarów równoważnych.

W sytuacji, gdy dostarczony równoważny przedmiot umowy spowoduje awarie sprzętu 
i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku. 

3. W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będących równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

4. Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości brutto zakwestionowanych towarów, nawet jeżeli Zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej poniesienia, na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu niezgodności potwierdzonego przez specjalistę laboranta.

5. W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. W takim przypadku, niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej 
z on. 297 kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§ 8 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 …… lub …………….…( w zależności od ilości pakietów) niniejszej umowy.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Opis przedmiotu zamówienia oferowanych pakietów

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 2C do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …................... 2013 roku w Płocku 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/DZP/382/52PN/13 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa kart skierowań i kodów kreskowych do czytnika OMR, zwanych dalej „przedmiotem umowy” lub „drukami”, do magazynu Zamawiającego w asortymencie i cenach, zgodnie z Formularzem cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy na łączną wartość netto: …………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

2. W cenie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy, w tym: koszty opakowania, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena netto, a cena brutto pozostanie bez zmian, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.
6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu.

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty zobowiązania, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w sytuacji zaistnienia przesłanki z ust. 7.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§  4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie lub pisemnie-fax ……………..,  z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym lub pisemnie-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie
2. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostaw towaru objętego umową, jak również nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wzorów poszczególnych druków 
w trakcie trwania umowy (z wyłączeniem zwiększenia formatu).

4. O zmianach wzorów poszczególnych druków wraz z nowymi wzorami, Zamawiający będzie informował na piśmie Wykonawcę na minimum 7 dni przed planowaną dostawą nowych druków.

5. W trakcie trwania umowy Zamawiający może dokonać zmian we wzorach druków dowolną ilość razy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

6. Zmiana wzorów druków nie powoduje zmiany cen jednostkowych podanych w ofercie oraz wartości umowy podanej w § 2 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
2. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
a. zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych,

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA                                                   

Załącznik Nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907)
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

8. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
1. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................
5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................
9. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.
10. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
  Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
PZOZ/DZP/382/52PN/13
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

PZOZ/DZP/382/52PN/13
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1 – DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH ORAZ ZUŻYWALNYCH

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Tabela I – Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy
	Wartość aparatu PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN netto
	Wartość za 12 miesięcy  dzierżawy PLN netto
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4*7
	9
	10=8+(8*9)

	1.
	Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych
	miesiąc
	12
	
	netto
	brutto
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  Tabela I
	
	XXX
	

	
	
	
	

	Tabela II – Odczynniki

	Lp.
	Nazwa parametru
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	Ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy
	Sugerowana ilość opakowań na okres 12 miesięcy/wielkość opakowania
	Cena 

jednostkowa za 1 op. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9=7+(7*8)

	1.
	TSH
	
	7 100
	
	
	
	
	

	2.
	fT4
	
	1 200
	
	
	
	
	

	3.
	fT3
	
	950
	
	
	
	
	

	4.
	LH
	
	300
	
	
	
	
	

	5.
	FSH
	
	450
	
	
	
	
	

	6.
	Ferrytyna
	
	100
	
	
	
	
	

	7.
	Estradiol
	
	650
	
	
	
	
	

	8.
	Prolaktyna
	
	600
	
	
	
	
	

	9.
	Progesteron
	
	620
	
	
	
	
	

	10.
	Beta HCG
	
	1 800
	
	
	
	
	

	11.
	Troponina T
	
	1 000
	
	
	
	
	

	12.
	CEA
	
	600
	
	
	
	
	

	13.
	PSA
	
	1 000
	
	
	
	
	

	14.
	CA 125
	
	700
	
	
	
	
	

	15.
	IgE
	
	400
	
	
	
	
	

	16.
	HBS Ag
	
	1 000
	
	
	
	
	

	17.
	Przeciwciała anty HBs
	
	450
	
	
	
	
	

	18.
	HIV /a-gen i p-ciało/
	
	700
	
	
	
	
	

	19.
	Toxo IgG
	
	900
	
	
	
	
	

	20.
	Toxo IgM
	
	1 000
	
	
	
	
	

	21.
	Cytomegalowirus IgG
	
	500
	
	
	
	
	

	22.
	Cytomegalowirus IgM
	
	500
	
	
	
	
	

	23.
	Różyczka IgG
	
	400
	
	
	
	
	

	24.
	Różyczka IgM
	
	400
	
	
	
	
	

	25.
	HCV
	
	600
	
	
	
	
	

	RAZEM Tabela II
	
	XXX
	


	Tabela III – Kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne

	Lp.
	Nazwa parametru
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	Wielkość opakowania
	Sugerowana ilość opakowań na okres 12 miesięcy
	Cena  

jednostkowa za 1 op. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	
	5
	6
	7=5*6
	8
	9=7+(7*8)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM Tabela III
	
	XXX
	


Podsumowanie: 

	
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	
	

	Wartość tabeli II
	
	

	Wartość tabeli III
	
	

	Razem 
	
	


W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne do wykonania ilości oznaczeń określonych w tabeli II, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2 – DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADAŃ MOCZU WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH ORAZ ZUŻYWALNYCH

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Tabela I – Dzierżawa analizatora do badań moczu

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy
	Wartość aparatu PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN netto
	Wartość za 12 miesięcy  dzierżawy PLN netto
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4*7
	9
	10=8+(8*9)

	1.
	Dzierżawa analizatora do badań moczu
	miesiąc
	12
	
	netto
	brutto
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  Tabela I
	
	XXX
	

	
	
	
	

	Tabela II – Odczynniki, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych zużywalnych

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9=7+(7*8)

	1.
	Paski do analizy moczu, opakowanie = 100 szt.
	
	op
	230
	
	
	
	

	2.
	Materiały eksploatacyjne, kalibratory, kontrole 1 x w tygodniu dwa poziomy, kontrole międzynarodowe min 4 x w roku

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM Tabela II
	
	XXX
	


Podsumowanie: 

	
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	
	

	Wartość tabeli II
	
	

	Razem 
	
	


W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 3 – DZIERŻAWA APARATU DO BADAŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WYKONANIA 4.000 BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH I CODZIENNEJ KONTROLI NA JEDNYM POZIOMIE
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	Tabela I – Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy
	Wartość aparatu PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN netto
	Wartość za 12 miesięcy  dzierżawy PLN netto
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4*7
	9
	10=8+(8*9)

	1.
	Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych
	miesiąc
	12
	
	netto
	brutto
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	XXX
	

	
	
	
	

	Tabela II – Zestaw odczynników i innych materiałów zużywalnych do wykonania 4.000 badań gazometrycznych i codziennej kontroli na jednym poziomie

	Lp.
	Nazwa odczynników i innych materiałów zużywalnych
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	Ilość (szt.) w okresie 12 miesięcy
	Ilość opakowań
	Cena 

jednostkowa za 1 op. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9=7+(7*8)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM II
	
	XXX
	


Podsumowanie: 

	
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	
	

	Wartość tabeli II
	
	

	Razem 
	
	


W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki i inne materiały zużywalne do wykonania 4.000 badań gazometrycznych i codziennej kontroli na jednym poziomie przez okres 12 miesięcy, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 4 – KARTY SKIEROWAŃ I KODY KRESKOWE DO CZYTNIKA OMR

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*5
	8
	9=7+(7*8)

	1.
	Karty skierowania (2 rodzaje)
	
	szt.
	50 000
	
	
	
	

	2.
	Bloczki z kodami kreskowymi, bloczek = 500 szt.
	
	bloczek
	80
	
	
	
	

	3.
	Bloczki bez kodów kreskowych, bloczek = 500 szt.
	
	bloczek
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy
Załącznik nr 6.5  do SIWZ 

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 5  - ODCZYNNIKI DO BADAŃ Z ZAKRESU MANUALNEJ SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ 1 – KRWINKI DO BADAŃ SERLOGICZNYCH
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto  PLN


	Wartość

netto  PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Zestaw krwinek wzorcowych do układu AB0 zawierający: Krwinki 0, krwinki A1, krwinki B ; umozliwiający wykrycie naturalnych regularnych przeciwciał anty A lub/i anty B oraz naturalnych nieregularnych przeciwciał  anty A1, anty P1 anty M, anty N, anty S, anty Le,anty H i kompletnych przeciwciał z układu Rh
	
	3x4ml-zestaw
	zestaw
	30 
	
	
	
	

	2.
	Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał odpornościowych; zestaw 3 krwinek- dwóch rodzajów krwinek RhD dodatnich oraz jednych RhD ujemnych, krwinki wzorcowe zawierają antygeny Kell,Duff,Kidd, MNSs,P, Lewis, z układu Rh
	
	3x4ml-zestaw
	zestaw
	15 
	
	
	
	

	3.
	Standaryzowane krwinki wzorcowe 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D IgG do kontroli wiarygodności ujemnych wyników testu antyglobulinowego
	
	2ml - amp
	amp.
	6 
	
	
	
	

	4.
	Surowica antyglobulinowa poliwalentna - płynna, bezpośrednio gotowa do użycia
	
	5ml - amp
	amp.
	20 
	
	
	
	

	5.
	Dolichotest w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	2ml - amp
	amp.
	3 
	
	
	
	

	6.
	Standard anty - D - płynny ; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	2ml - amp
	amp.
	20 
	
	
	
	

	7.
	Surowica antyglobulinowa monowalentnaIgG - płynna ; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	2ml - amp
	amp.
	4 
	
	
	
	

	8.
	Odczynnik LISS o niskiej sile jonowej 0,03 mol/I pH w graniach 6,5-7,0
	
	100ml-op
	op.
	15 
	
	
	
	

	9.
	PBS - roztwór soli buforowanej 0,15M
	
	1000ml-op
	op.
	45
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	           
	Razem:
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy
Załącznik nr 6.6  do SIWZ 

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 6 – ODCZYNNIKI DO BADAŃ Z ZAKRESU MANUALNEJ SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ 2 – ODCZYNNIKI MONOKLONALNE
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto PLN


	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Odczynnik monoklonalny anty A-klon I inny niż Birma 1


	
	5x5ml=op
	op.
	18
	
	
	
	

	2.
	Odczynnik monoklonalny anty A-klon II Birma 1


	
	5x5ml=op
	op.
	14 
	
	
	
	

	3.
	Odczynnik monoklonalny anty B - klon I inny niż LB2


	
	5x5ml=op
	op.
	18 
	
	
	
	

	4.
	Odczynnik monoklonalny anty B-klon II LB -2


	
	5x5ml=op
	op.
	14 
	
	
	
	

	5.
	Odczynnik monoklonalny anty RhDIgM klon I nie wykrywający antygenu D VI
	
	5x5ml=op
	op.
	14 
	
	
	
	

	6.
	Odczynnik monoklonalny anty Rh D IgM + IgG do określania antygenu D z układu Rh klon II wykrywający antygen D VI
	
	5x5ml=op
	op.
	18 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 6.7 do SIWZ
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 7 – SYSTEM ZAMKNIĘTY PRÓŻNIOWY POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OB
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	Tabela I – Dzierżawa aparatu do OB

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy
	Wartość aparatu PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN netto
	Wartość za 12 miesięcy  dzierżawy PLN netto
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4*7
	9
	10=8+(8*9)

	1.
	Dzierżawa aparatu do OB
	miesiąc
	12
	
	netto
	brutto
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	XXX
	

	
	
	
	

	Tabela II – System zamknięty próżniowy pobierania krwi

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9=7+(7*8)

	1.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2 ml
	
	szt.
	32 000
	
	
	
	

	2.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 1 ml
	
	szt.
	5 000
	
	
	
	

	3.
	Probówki do OB 3,8% cytr sodowy;  system zamknięty wraz z dzierżawą aparatu do OB., poj. 2 ml
	
	szt.
	10 000
	
	
	
	

	4.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 3,5 ml
	
	szt.
	8 000
	
	
	
	

	5.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2 ml
	
	szt.
	1000
	
	
	
	

	6.
	Probówki z żelem separującym; średnica 13 mm, dł. 75-100 mm, poj. 4 ml
	
	szt.
	26 000
	
	
	
	

	7.
	Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania ; średnica 13 mm, dł. 100 mm, poj. 6 ml
	
	szt.
	32 000
	
	
	
	

	8.
	Igły systemowe 0,8 mm/38mm
	
	szt.
	1 000
	
	
	
	

	9.
	Igły systemowe 0,9 mm/38mm
	
	szt.
	45 000
	
	
	
	

	10.
	Igła systemowa 0,9 mm/38mm z wizualizacją pobrania
	
	szt.
	300
	
	
	
	

	11.
	Igły motylkowe 0.8 mm/38mm, długość wężyka ok.18-20 mm z osłonką zabezpieczającą igłę wraz z adapterem typu Luer
	
	szt.
	1 000
	
	
	
	

	12.
	Adapter/ uchwyt do igieł typu Luer
	
	szt.
	500
	
	
	
	

	13.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych
	
	szt.
	45 000
	
	
	
	

	RAZEM II
	
	XXX
	


Podsumowanie: 

	
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	
	

	Wartość tabeli II
	
	

	Razem 
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.8  do SIWZ 
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 8 - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWY

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Podatek VAT PLN
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*5
	8
	9=7*8
	10=7+9

	1.
	Probówki przejrzyste optycznie o pojemności  4 ml (12x75) -okrągłodenne
	
	szt.
	20 000
	
	
	
	
	

	2.
	Probówki przejrzyste optycznie o pojemności 11 ml (16x100) -okrągłodenne
	
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	3.
	Probówki do wirowania moczu o pojemności  12 ml, z podziałką na 10 ml i  z dołkiem o poj. 0,5 ml 
	
	szt.
	14 000
	
	
	
	
	

	4.
	Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do oglądania osadu moczu
	
	szt.
	1 200
	
	
	
	
	

	5.
	Korki wewnętrzne do probówek do wirowania moczu
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	6.
	Probówki do wykrzepiania  z granulatem o pojemności 11 ml
	
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	7.
	Probówki do wykrzepiania  z granulatem o pojemności 4 ml
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	8.
	Probówki z antykoagulantem EDTA K3 na 1 ml krwi w systemie otwartym
	
	szt.
	1 500
	
	
	
	
	

	9.
	Probówki typu Eppendorf lub równoważne 1,5 ml z korkiem i dnem stożkowym
	
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	10.
	Szkiełka podstawowe standardowe, z ciętymi krawędziami, gładkie o grubości 1 mm (76 mm x 26 mm)
	
	szt.
	1 500
	
	
	
	
	

	11.
	Szkiełka nakrywkowe 24x32 mm
	
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	12.
	Kapilary bez antykoagulantu ze znacznikiem pojemności 100µl
	
	szt.
	11 000
	
	
	
	
	

	13.
	Kapilary z heparyną sodową o pojemności 175 µl
	
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	

	14.
	Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100 µl
	
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	

	15.
	Mieszadełka do kapilar o pojemności powyżej 100 µl
	
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	

	16.
	Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl/ żółte/
	
	szt.
	35 000
	
	
	
	
	

	17.
	Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl / niebieskie/
	
	szt.
	40 000
	
	
	
	
	

	18.
	Pipetki Pasteura 1 ml o długości 12 - 15 cm, bez podziałki
	
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	

	19.
	Nożyki stalowe, ręczne, do nakłuć, pakowane pojedynczo 
	
	szt.
	8 000
	
	
	
	
	

	20.
	Nakłuwacz jednorazowy, głębokość nakłucia 1.8 mm
	
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	

	21.
	Jednorazowe płyty do określania grup krwi 5x6 dołków, głębokości 4,5 mm, z przezroczystego PCV
	
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	

	22.
	Pisaki standardowe do opisywania probówek 
	
	szt.
	48
	
	
	
	
	

	23.
	Staza do pobierania krwi 
	
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy
Załącznik nr 6.9  do SIWZ 
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 9 – BARWNIKI I ODCZYNNIKI
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto w PLN


	Wartość

netto  PLN
	Stawka podatku VAT %
	Podatek VAT PLN
	Wartość brutto  PLN

	1.
	Odczynnik May –Grunwalda    
	
	litr
	14 
	
	
	
	
	

	2.
	Odczynnik Giemzy
	
	litr
	4 
	
	
	
	
	

	3.
	Odczynnik do retikulocytów
	
	100ml=op
	2 
	
	
	
	
	

	4.
	Odczynnik Ekstona
	
	litr
	4 
	
	
	
	
	

	5.
	Odczynnik Mac Wiliama 
	
	litr
	2 
	
	
	
	
	

	6.
	Odczynnik Nonne - Appelta
	
	100ml=op
	1 
	
	
	
	
	

	7.
	Odczynnik Pandy’ego
	
	100ml=op
	1 
	
	
	
	
	

	8.
	 Odczynnik Sudan III
	
	100ml=op
	1
	
	
	
	
	

	9.
	Odczynnik Rosina
	
	100ml=op
	1 
	
	
	
	
	

	10.
	Odczynnik Lugola
	
	100ml=op
	1 
	
	
	
	
	

	11.
	Czerwień fenolowa 
	
	50ml=op
	1 
	
	
	
	
	

	12.
	Kwas trójchlorooctowy 5 %
	
	litr
	10 
	
	
	
	
	

	13.
	Balsam kanadyjski 
	
	250ml=op
	1 
	
	
	
	
	

	14.
	Metanol
	
	litr
	4 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 6.10 do SIWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 10 – ODCZYNNIKI DO MANUALNEJ BIOCHEMII
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Podatek VAT PLN
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*5
	8
	9=7*8
	10=7+9

	1.
	Odczynnik do glukozy met. manualną ze standardami. Metoda oznaczania glukozy heksokinazowa

	
	Odczynnik do glukozy, opakowanie = 2000 ml
	
	op
	6
	
	
	
	
	

	
	Standard 100mg/dl, opakowanie = 5 ml
	
	op
	3
	
	
	
	
	

	
	Standard 300 mg/dl, opakowanie = 5 ml
	
	op
	3
	
	
	
	
	

	2.
	Oznaczanie LDH metodą kinetyczną: reakcja pirogronian mleczan

	
	Odczynnik do LDH, sztuka = 3 ml
	
	szt
	200
	
	
	
	
	

	
	Wzorzec lub kalibrator lub mulikalibrator, 2 poziomy, 5 ml
	
	szt
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy
Załącznik nr 6.11  do SIWZ
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 11 – SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto w PLN


	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Podatek VAT PLN
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Krew utajona w kale  - szybki test paskowy/kasetkowy swoisty dla hemoglobiny  ludzkiej, bez zachowywania diety, czułość 0,04 mgHb/g próbki.
	
	test
	200 
	
	
	
	
	

	2.
	Amfetamina – szybki jednostopniowytest jakościowy, paskowy do wykrywania amfetaminy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 
	
	10 testów =op
	10 
	
	
	
	
	

	3.
	Barbiturany- szybki jednostopniowytest jakościowy, paskowy do wykrywania barbituranów w moczu, czułość 300 ng/ml 
	
	10 testów =op
	10 
	
	
	
	
	

	4.
	Benzodiazepiny - szybkijednostopniowytest jakościowy, paskowy do wykrywania benzodiazepin w moczu, czułość 300 ng/ml 
	
	10 testów =op
	10 
	
	
	
	
	

	5.
	Ekstaza – szybki jednostopniowytest jakościowy, paskowy do wykrywania ekstazy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 
	
	10 testów =op
	10 
	
	
	
	
	

	6.
	Morfina - szybki jednostopniowytest jakościowy, paskowy do wykrywania morfiny w moczu, czułość 300ng/ml 
	
	10 testów =op
	10 
	
	
	
	
	

	7.
	THC szybki jednostopniowytest jakościowy, paskowy do wykrywania THC w moczu, czułość 50 ng/ml
	
	10 testów =op
	10 
	
	
	
	
	

	8.
	Kokaina- szybki jednostopniowytest jakościowy, paskowy do wykrywania metabolitu kokainy / benzoilecgoniny /  w moczu, czułość 300 ng/ml
	
	10 testów =op
	10 
	
	
	
	
	

	9.
	Mikroalbumina– szybki test immunochromatograficzny do półilościowego oznaczania albuminy w moczu. Możliwość określenia stężenia albuminy w jednym z trzech poziomów poniżej 10 µg/ml, 10 – 20 µg/ml, powyżej 20 ug/ml. Brak zjawiska protonowego do 3000 µg/ml.
	
	10 testów =op
	2 
	
	
	
	
	

	10.
	HelicobacterpyloriIgG – grzebieniowy test półilościowy EIA, z kontrolami dodatnią i ujemną w zestawie.
	
	test
	250 
	
	
	
	
	

	11.
	Test Gardia Lamblia –  test wykrywający lamblie w kale 
	
	test
	100 
	
	
	
	
	

	12.
	RPR test – zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi z możliwością wykonywania oznaczeń półilościowych przeciwciał kiłowych / reagin/ w surowicy krwi 
	
	500 oznaczeń =op
	6 
	
	
	
	
	

	13.
	Rotawirus/Adenowirus test – szybki test immuno- chromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusa i adenowirusa w kale
	
	test
	350 testów
	
	
	
	
	

	14.
	ASO latex test - czułość 200 IU/ml, brak zjawiska prozonowego do 1500 IU/ml. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych, rozcieńczanie próbek w soli fizjologicznej. Zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi.
	
	100 oznaczeń =op
	2 op
	
	
	
	
	

	15.
	Mononukleoza latex test - zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych. Czułość analityczna: miano równe 1/28 wg metody Davidsohn’a. Brak efektu prozonowego do miana 1/256.
	
	 test 
	30 testów
	
	
	
	
	

	16.
	CKMB Oznaczanie CKMB metodą szybkiego  testu immunochromtycznego opartego na reakcji antygen - przeciwciało.
	
	10 testów =op
	10 op
	
	
	
	
	

	17.
	Testy paskowe 3 parametrowe – glukoza, białko, pH
	
	100pasków =op
	2 op
	
	
	
	
	

	18.
	Testy paskowe 2 parametrowe – glukoza, ketony
	
	100pasków =op
	2 op
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 6.12 do SIWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 12 – PROBÓWKI SZKLANE DO SPEKTROFOTOMETRU POINTE 180

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Podatek VAT PLN
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*5
	8
	9=7*8
	10=7+9

	1.
	Probówki szklane, okrągłodenne, o średnicy 11 mm, długość 75 mm, probówki kompatybilne do spektrofotometru POINTE 180, opakowanie = 250 szt. (+/- 20%)
	
	szt.
	20 000
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/
Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
2/
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907)
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy
* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik Nr 8 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zaoferowany w Formularzu cenowym przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty oraz zobowiązuję się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,  w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

     Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 9 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa systemu próżniowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szybkich testów diagnostycznych, odczynników i barwników laboratoryjnych, skierowań i kodów kreskowych
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące posiadania kart charakterystyki – dotyczy pakietu 9
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych (16sto punktowa) wystawione dla każdego barwnika (odczynnika) odrębnie, o ile dotyczy, oraz zobowiązuję się je dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty wezwania.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

               Miejscowość i data: …...............................                                            ……………….……………………..…………….

           Podpis  Wykonawcy 
Strona 6 z 58

