PZOZ/DZP/382/ 53PN/12

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na:

„DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

Nr PZOZ/DZP/382/53PN/12

1.
Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2.
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 4 pakiety.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Pakiet nr 1 – Myjnia endoskopowa CPV: 33168000-5
Pakiet nr 2 – Respirator noworodkowy CPV:33172200-8
Pakiet nr 3 – Pompy strzykawkowe CPV:33194110-0
Pakiet nr 4 – Ssak elektryczny CPV:33190000-8
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1, 2 i 4 do siwz.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pakiety.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 42 dni od daty zawarcia umowy.

8.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

8.1.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; 

8.1.3.   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

           wykonania zamówienia; 

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 8.1.1. – 8.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 8.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg załącznika nr 5 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg  załącznika nr 6 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 – 4: składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

C. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. 3, 

2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – zał. 4.

3. Wypełniony i podpisany formularz „Parametry techniczno-użytkowe” - załącznik nr 1.1.-1.4. do OPZ dla oferowanych pakietów,
4. Wypełniony i podpisany formularz „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” -  załącznik nr  2 do OPZ – dotyczy wszystkich pakietów.
10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

10.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

10.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie lub faksem

10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Renatę Gwiazda, Specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, 
fax: + 48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

11.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

12. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

13. Termin związania ofertą.

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

14.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

14.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
14.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
14.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.8. OFERTA wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub 
w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

14.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

14.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

14.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

14.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

14.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

15. Miejsce i termin składania ofert

15.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 23 października 
2012 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej  Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
15.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 

oraz oznakowane następująco: 
„Oferta na dostawę sprzętu medycznego” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/53PN/12 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

15.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

15.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert.
16.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 października 2012 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
16.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, warunków gwarancji zawartych w ofercie.

16.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 16.3.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.

17.1 Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a) Wartość brutto  pozycji formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] =    wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.

b) cena, o której mowa w pkt a)  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

17.2. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

18. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
19. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

19.1 Wybór oferty  w pakiecie nr 1, 3 i 4 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  
	Lp.
	Kryterium
	Waga Kryterium
	Sposób punktacji

	1.
	Cena
	70%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty x 100 pkt x 70% waga kryterium

	2.
	Warunki gwarancji
	30%
	Liczba punktów badanej oferty 

/ najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x  30% ranga kryterium


Ocena „Warunków gwarancji” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 2 do OPZ.

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert. 

19.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
         ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium Warunki gwarancji, Zamawiający    
         spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.                  

Wybór oferty w pakiecie nr 2 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  

	Lp.
	Kryterium
	Waga Kryterium
	Sposób punktacji

	1.
	Cena
	75%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty x 100 pkt x 75% waga kryterium

	2.
	Parametry techniczno- użytkowe
	20%
	Liczba punktów badanej oferty 

/ najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x  20% ranga kryterium

	3.
	Warunki gwarancji
	5%
	Liczba punktów badanej oferty 

/ najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x  5% ranga kryterium


Ocena „parametrów techniczno-użytkowych” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 1.2 do OPZ.

Ocena „Warunków gwarancji” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 2 do OPZ.
19.4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert. 

19.5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium Parametry techniczno-użytkowe oraz Warunki gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

20. Udzielenie zamówienia.

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej specyfikacji oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

21.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

21.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Zamawiającego i    Wykonawcy.

21.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

21.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji umowy tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

22. Istotne postanowienia umowy.

22.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

22.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

24.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

24.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

24.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

1.1. – 1.4. do OPZ Parametry techniczno-użytkowe

            2 do OPZ Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny,
2) Istotne postanowienia umowy (zał. nr 2),

3) Formularz ofertowy (zał. nr 3),

4) Formularz cenowy (zał. nr 4.1. – 4.4.),

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 5),

6) Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 6),

Płock, dnia 15 października 2012 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 4 pakiety.
2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z pkt 7 siwz.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis techniczny zawiera załączony formularz parametrów techniczno-użytkowych – zał.  nr 1.1-1.4. oraz formularz warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – zał. nr 2 do OPZ.

Załącznik nr 1.1. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE -  MYJNIA ENDOSKOPOWA
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................
	Lp.
	Parametr
	ODPOWIEDŹ

WYMAGANA
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY*

	1. 
	Automatyczna myjnia do endoskopów
	TAK
	

	2. 
	Producent 
	podać
	

	3. 
	Kraj
	podać
	

	4. 
	Model / typ
	podać
	

	5. 
	Deklaracja zgodności – CE 
	TAK

(przy dostawie)
	

	6. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów
	TAK

(przy dostawie)
	

	7. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	8. 
	Rok produkcji : 2012
	TAK
	

	9. 
	Oprogramowanie (komunikaty i tryb doradczy) w j. polskim
	TAK
	

	Parametry  techniczne

	10. 
	Urządzenie do mycia i chemicznej dezynfekcji (w cyklu automatycznym) giętkich endoskopów optycznych oraz video endoskopów w tym gastroskopów i kolonoskopów posiadanych przez pracownię.
	TAK
	

	11. 
	Ilość jednocześnie mytych endoskopów nie mniejsza niż 1 
	TAK
	

	12. 
	Ilość mytych endoskopów jednocześnie
	Podać ilość
	

	13. 
	Urządzenie realizujące ( w jednym cyklu)  test szczelności endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji.


	TAK
	

	14. 
	Urządzenie realizujące ( w jednym cyklu)  mycie wstępne oraz  mycie zasadnicze


	TAK
	

	15. 
	Urządzenie realizujące ( w jednym cyklu)  dezynfekcję  chemiczną


	TAK
	

	16. 
	Urządzenie realizujące po dezynfekcji ( w jednym cyklu)  co najmniej 2-krotne płukanie


	TAK
	

	17. 
	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów
	TAK
	

	18. 
	Umieszczenie endoskopów na koszu wysuwanym z myjni umożliwiającym ułożenie sondy endoskopowej w taki sposób by żadne jej powierzchnie nie krzyżowany się ani nie stykały wzajemnie ze sobą.
	TAK
	

	19. 
	Temperatura dezynfekcji – max.35°C
	TAK
	

	20. 
	Temperatura dezynfekcji
	podać
	

	21. 
	Jednokrotne użycie środków chemicznych na bazie aktywnego tlenu
	TAK
	

	22. 
	Ilość zużywanych detergentów w jednym cyklu :max 36 ml
	TAK

(podać)
	

	23. 
	Ilość zużywanych dezynfektantów w jednym cyklu : max 76 ml
	TAK

(podać)
	

	24. 
	Ilość zużywanych aktywatorów w jednym cyklu: max 71 ml
	TAK

(podać)
	

	25. 
	Samodezynfekcja myjni
	TAK
	

	26. 
	Kondensacja oparów środków dezynfekcyjnych 
	TAK
	

	27. 
	Współpraca z posiadanym przez pracownię systemem automatycznie rozpoznającym typ i nr seryjny endoskopu dzięki chipom zbliżeniowym umieszczonych na endoskopach.
	TAK


	

	28. 
	Całkowity czas etapu mycia endoskopu max. 8 min
	TAK 


	

	29. 
	Całkowity czas etapu dezynfekcji endoskopu max. 5 min
	podać
	

	30. 
	Całkowity czas pełnego procesu max. 30 min
	TAK
	

	31. 
	Zużycie wody na jeden proces mycia i dezynfekcji endoskopu max 26 l
	TAK


	

	32. 
	Zużycie wody na jeden proces mycia i dezynfekcji endoskopu
	podać
	

	33. 
	Zasilanie elektryczne z sieci 400V/230V
	TAK
	

	34. 
	Sposób uzdatniania wody przez myjnię wbudowany w myjnię min. chemiczny, biologiczny, oraz lampa UV
	Podać

(parametr oceniany)
	

	35. 
	Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu
	TAK
	

	36. 
	Możliwość eksportu raportu po dezynfekcji  do systemu archiwizującego  badania endoskopowe
	TAK
	

	Wyposażenie dodatkowe (w cenie oferty)

	37. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim książkowa – 2 szt.
	TAK
	

	38. 
	Przyłącza do gastroskopów i kolonoskopów posiadanych przez pracownię
	TAK
	

	39. 
	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej na CD/PENDRIVE – 1 szt.
	TAK
	

	40. 
	Oryginalna instrukcja obsługi w j. angielskim – 1 szt.
	TAK
	

	41. 
	Dokumentacja techniczna myjni
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do opisania / podania wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.

........................ dnia ............................  











                                                   .......................................................

                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE -  RESPIRATOR NOWORODKOWY
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................

	L.p.
	Opis parametru
	ODPOWIEDŹ

WYMAGANA
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY*
	Punktacja

	
	

	PARAMETRY OGÓLNE

	1. 
	Respirator szpitalny
	TAK
	
	

	2. 
	Producent
	podać
	
	

	3. 
	Kraj
	podać
	
	

	4. 
	Model / typ
	podać
	
	

	5. 
	Deklaracja zgodności – CE 
	TAK

(przy dostawie)
	
	

	6. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów
	TAK

(przy dostawie)
	
	

	7. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	
	

	8. 
	Rok produkcji : 2012
	TAK
	
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	9. 
	Respirator przewoźny 
	TAK
	
	

	10. 
	Elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony
	TAK
	
	

	11. 
	Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5  do 30 kg
	TAK
	
	

	12. 
	Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz 
	TAK
	
	

	13. 
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na nie mniej niż 130 minut pracy
	TAK/NIE

Podać

Parametr oceniany
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 1 pkt.

	14. 
	Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 3,0 – 6,0 bar
	TAK

podać
	
	

	15. 
	Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością
	TAK

opisać działanie
	
	

	16. 
	Waga respiratora – bez podstawy nie większa niż 14,5 [kg]
	TAK/NIE

Podać

Parametr oceniany
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 1 pkt.

	17. 
	Zastawka wydechowa wbudowana w aparat
	TAK/NIE

Parametr oceniany
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 1 pkt.

	18. 
	Pobór mocy nie większy niż 70 [W]
	TAK/NIE

Podać

Parametr oceniany
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 1 pkt.

	METODY WENTYLACJI

	19. 
	IPPV , C/A 
	TAK
	
	

	20. 
	CPAP/PEEP – regulowane płynnie
	TAK
	
	

	21. 
	SIMV  
	TAK
	
	

	22. 
	PSV
	TAK
	
	

	23. 
	Limit objętości oddechowej
	TAK
	
	

	24. 
	Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze
	TAK
	
	

	25. 
	NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech
	TAK/NIE

Parametr oceniany
	
	TAK – 20 pkt

NIE – 1 pkt

	26. 
	Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel
	TAK
	
	

	PARAMETRY NASTAWIALNE

	27. 
	Regulowana częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż: 3 – 165 [odd./min.]
	TAK

podać zakres
	
	

	28. 
	Przepływ bazowy regulowany płynnie  z możliwością odczytu nastawionego przepływu
	TAK

podać zakres 
	
	

	29. 
	Czas wdechu regulowany od  0,1 [s]
	TAK

podać zakres
	
	

	30. 
	Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml.
	TAK

podać zakres
	
	

	31. 
	Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego
	TAK
	
	

	32. 
	Przepływ wdechowy regulowany w zakresie nie mniejszym niż: do 30 [l/min]
	TAK
	
	

	33. 
	Regulacja przepływu dla CPAP w zakresie nie mniejszym niż: 5 do 10 [l/min]
	TAK


	
	

	34. 
	Regulacja  stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie 21 – 100%
	TAK

podać zakres
	
	

	35. 
	PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż: 0 – 20 [cmH2O]
	TAK

podać zakres
	
	

	36. 
	Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane w zakresie nie mniejszym niż: do 55 [cmH2O]
	TAK

podać zakres
	
	

	MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI

	37. 
	Aparat wyposażony w ekran LCD do prezentacji danych, krzywych i nastaw
	TAK
	
	

	38. 
	Przekątna ekranu nie mniejsza niż 5’’
	TAK
	
	

	39. 
	Wyświetlacz LCD wbudowany w respirator
	TAK/NIE

Parametr oceniany
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 1pkt

	40. 
	Interfejs użytkownika – menu w języku polskim
	TAK
	
	

	41. 
	Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości
	TAK
	
	

	42. 
	Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych.
	TAK

Opisać
	
	

	43. 
	Obrazowanie pętli:

przepływ/objętość,

objętość/ciśnienie
	TAK
	
	

	44. 
	Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie
	TAK
	
	

	45. 
	Ciśnienie szczytowe PIP
	TAK
	
	

	46. 
	Ciśnienie średnie MAP
	TAK


	
	

	47. 
	Ciśnienie PEEP
	TAK


	
	

	48. 
	Nieszczelność rurki intubacyjnej,
	TAK
	
	

	49. 
	Oporność dróg oddechowych (R),
	TAK
	
	

	50. 
	Pomiar podatności (C),
	TAK
	
	

	51. 
	Proksymalny pomiar przepływu
	TAK
	
	

	52. 
	Pomiar FiO2
	TAK
	
	

	53. 
	Objętość minutowa
	TAK
	
	

	54. 
	Objętość oddechowa
	TAK
	
	

	ALARMY

	55. 
	Bezdechu
	TAK
	
	

	56. 
	Ciśnienia w układzie oddechowym
	TAK
	
	

	57. 
	Braku zasilania gazowego i elektrycznego
	TAK
	
	

	58. 
	Alarm rozłączenia układu
	TAK
	
	

	59. 
	Alarm objętości oddechowej
	TAK
	
	

	60. 
	Alarm objętości minutowej
	TAK
	
	

	61. 
	Alarm nieszczelności
	TAK
	
	

	62. 
	Alarm częstości oddechów
	TAK
	
	

	WYPOSAŻENIE

	63. 
	Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym – nie mniej niż 3 kpl.
	TAK


	
	

	64. 
	Ramię podtrzymujące układ oddechowy
	TAK
	
	


	65. 
	Nawilżacz z układem servoregulacji wilgotności
	TAK
	
	

	66. 
	Kopułki jednorazowe z automatycznym uzupełnianiem wody – nie mniej niż 3 szt.
	TAK
	
	

	67. 
	Stojak jezdny
	TAK
	
	

	68. 
	Czujnik przepływu wielorazowy – nie mniej niż – 2 szt.
	TAK


	
	

	69. 
	Kompletny układ oddechowy do NCPAP i dwupoziomowej wentylacji nieinwazyjnej – nie mniej niż 3 szt.
	TAK
	
	

	70. 
	Maseczki nosowe w 3 rozmiarach po 2 z każdego rozmiaru
	TAK
	
	

	71. 
	Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka nie mniej niż 5 szt. różnych rozmiarów
	TAK


	
	

	72. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt.
	TAK
	
	

	73. 
	Instrukcja obsługi oryginalna w j. angielskim – 1 szt.
	TAK
	
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”..

........................ dnia ............................  











                                                   .......................................................

                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE -  POMPY STRZYKAWKOWE
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................

	L.p.
	Wymagane Parametry Techniczne
	ODPOWIEDŹ

WYMAGANA
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY*

	
	I. Wymagania ogólne
	
	

	1. 
	Pompa strzykawkowa do podawania leków
	TAK
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Kraj
	podać
	

	4. 
	Model / typ
	podać
	

	5. 
	Deklaracja zgodności – CE 
	TAK

(przy dostawie)
	

	6. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów
	TAK
(przy dostawie)
	

	7. 
	Urządzenia fabrycznie nowe
	TAK
	

	8. 
	Rok produkcji:  2012
	TAK
	

	9. 
	Menu w języku polskim
	TAK
	

	10. 
	Książkowa i elektroniczna instrukcja obsługi pompy w języku polskim
	TAK
	

	
	II. Zasilanie pompy strzykawkowej
	
	

	11. 
	Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz
	TAK
	

	12. 
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora
	TAK
	

	13. 15
	Czas pracy z akumulatora nie mniej niż 15 godzin, (przy przepływie 5 ml/godz.)
	TAK
	

	14. 
	Czas pracy z akumulatora
	podać
	

	15. 
	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
	TAK
	

	
	III. Wyposażenie i gabaryty pompy strzykawkowej
	
	

	16. 17
	Pompa wyposażona w uchwyt mocujący do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących.
	TAK
	

	17. 18
	Uchwyt mocujący nie wymaga konieczności zmiany lub demontażu uchwytu lub jakichkolwiek innych części podczas mocowania.
	TAK
	

	18. 
	Pompa wyposażona w uchwyt do przenoszenia pompy
	TAK
	

	19. 20
	Brak konieczności demontażu uchwytu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
	TAK
	

	20. 
	Masa pompy, nie większa niż  2,5 kg
	TAK
	

	21. 
	Masa pompy
	podać
	

	
	IV. Strzykawki
	
	

	22. 23
	Możliwość stosowania strzykawek o objętości od 5 ml do 60 ml (bez adapterów)
	TAK


	

	23. 24
	Automatyczne rozpoznawanie wielkości strzykawki
	TAK
	

	24. 25
	Możliwość infuzji z polskich strzykawek
	TAK
	

	25. 26
	Możliwość infuzji z polskich strzykawek
	podać rodzaj
	

	26. 27
	Możliwość wyboru przez użytkownika producenta strzykawki, w tym firm: Monoject, Polfa Lublin, Janpol,  B. Braun Omnifix, B. Braun Perfusor, B-D Perfusion,   B-D Plastipak, Once, Terumo
	TAK
	

	
	V. Infuzja w pompie strzykawkowej – prędkość, objętość, zakres, 
	
	

	27. 28
	Zakres prędkości infuzji ( w zakresie nie mniejszym niż  0,1 ÷ 1200) ml/godz. 
	TAK
	

	28. 29
	Zakres prędkości infuzji 
	podać
	

	29. 30
	Skok prędkości infuzji min. 0,1 ml/godz
	TAK
	

	30. 31
	Skok prędkości infuzji 
	podać
	

	31. 32
	Zakres objętości infuzji nie mniejszy niż  (0,1 ÷ 999,99) ml
	TAK
	

	32. 33
	Zakres objętości infuzji
	podać
	

	33. 34
	Dokładność podaży co najmniej ( 2%
	TAK
	

	34. 35
	Dokładność podaży
	TAK

podać
	

	35. 36
	Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	TAK
	

	36. 37
	Automatyczna funkcja antybolus
	TAK
	

	37. 38
	Funkcja KVO z możliwością wyłączenia przez użytkownika
	TAK
	

	38. 
	Możliwość podawania bolusa na żądanie
	TAK
	

	39. 
	Możliwość podawania bolusa na żądanie w dowolnym momencie infuzji, z wybraną szybkością
	TAK
	

	40. 39
	Zakres prędkości bolusa z zakresie nie mniejszym niż (10 ÷ 1600) ml/godz.
	TAK
	

	41. 40
	Zakres prędkości bolusa
	podać
	

	42. 43
	Możliwość podawania bolusa z wybraną szybkością
	TAK
	

	43. 44
	Bolus o określonej objętości, z wybraną szybkością
	TAK
	

	44. 47
	Możliwość zmiany szybkości podawania bolusa bez konieczności zatrzymania  infuzji.
	TAK
	

	45. 48
	Regulowany próg ciśnienia okluzji 
	TAK
	

	46. 49
	Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów.
	TAK
	

	47. 50
	Historia zdarzeń 
	TAK
	

	48. 51
	Historia zdarzeń umożliwiająca odtworzenie ok. 2000 ostatnich zdarzeń związanych z zaprogramowanymi infuzjami. Są to daty, godziny, parametry i inne informacje o odbytych infuzjach.)
	TAK
	

	49. 52
	Wskaźnik pracy pompy
	TAK
	

	50. 53
	Mechanizm zabezpieczający przed samoistnym przesunięciem strzykawki
	TAK
	

	
	VI. Biblioteka leków w pompie strzykawkowej
	
	

	51. 54
	Biblioteka leków – możliwość zapisania  w pompie procedur dozowania leków złożonych z wszystkich elementów:

-    nazwy leku

-    koncentracji leku

-    szybkości dozowania (dawkowanie)

-    całkowitej objętości (dawki) infuzji

-    parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu

     podaży)

-    parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa)

-    limitów dla wszystkich wymienionych

     parametrów infuzji:

-   miękkich, ostrzegających o przekroczeniu

    zalecanych wartości parametrów, 

-    twardych – blokujących możliwość 

     wprowadzenia wartości z poza ich zakresu
	TAK


	

	52. 55
	Pojemność biblioteki min. 100 leków
	TAK
	

	53. 56
	Pojemność biblioteki 
	podać
	

	
	VII. Alarmy w pompie strzykawkowej
	
	

	54. 
	Alarmy dźwiękowe i świetlne
	TAK
	

	55. 
	Alarm końca infuzji
	TAK
	

	56. 
	Alarm pustej strzykawki
	TAK
	

	57. 
	Alarm ciśnienia okluzji
	TAK
	

	58. 
	Alarm  słabego akumulatora
	TAK
	

	59. 
	Alarm  rozładowanego akumulatora
	TAK
	

	60. 
	Alarm uszkodzonej pompy
	TAK
	

	61. 
	Alarm  wstępny przed opróżnieniem strzykawki
	TAK
	

	62. 
	Alarm wstępny przed końcem infuzji
	TAK
	

	63. 
	Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji
	TAK
	

	64. 
	Alarm  braku lub źle założonej strzykawki
	TAK
	

	65. 
	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora na co najmniej 15 minut przed
	TAK
	

	66. 
	Alarm  - zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą parametrów infuzji
	TAK
	

	67. 
	Regulacja głośności alarmu dźwiękowego
	TAK
	

	68. 
	Regulacja głośności alarmu dźwiękowego
	TAK
	

	
	VIII. szkolenia
	
	

	69. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia
	TAK
	

	70. 
	Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................  











                                                   .......................................................

                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE -  SSAK ELEKTRYCZNY
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................

	L.p.
	Wymagane Parametry Techniczne
	Odpowiedź

Wymagana
	Odpowiedź

Oferowana

	I. Wymagania ogólne

	1. 
	Ssak elektryczny, medyczny, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych
	TAK
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Kraj
	podać
	

	4. 
	Model / typ
	podać
	

	5. 
	Deklaracja zgodności – CE 
	TAK

(przy dostawie)
	

	6. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów
	TAK
(przy dostawie)
	

	7. 
	Urządzenia fabrycznie nowe
	TAK
	

	8. 
	Rok produkcji:  2012
	TAK
	

	II. Zasilanie ssaka

	9. 
	Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz
	TAK
	

	10. 
	Budowa ssaka oparta o pompę tłokową bezolejową
	TAK
	

	III. Wymagania techniczne

	11. 17
	Przepływ maksymalny 90 [L / min]


	TAK
	

	12. 18
	Wartość podciśnienia nie mniejsza niż: - 95 [kPa]


	TAK
	

	13. 
	Waga nie większa niż: 20 [kg]


	TAK
	

	14. 20
	Możliwość stosowania jednorazowych wkładów
	TAK
	

	15. 
	Uchwyt na 2 pojemniki
	TAK
	

	IV. Wyposażenie ssaka

	16. 28
	dwie butle 2L z poliwęglanu (sterylizacja w 120stopniach C)


	TAK
	

	17. 29
	Ssak wyposażony w wskaźnik i regulator podciśnienia


	TAK
	

	18. 30
	Ssak zamocowany na wózku jezdnym wyposażonym w co najmniej dwa koła z hamulcem
	TAK
	

	19. 31
	Dreny silikonowe – nie mniej niż 2 kpl.
	TAK
	

	20. 32
	Filtr bakteryjny – nie mniej niż 50 szt.
	TAK
	

	21. 33
	Łącznik drenów – nie mniej niż 2 kpl.
	TAK
	

	22. 
	Instrukcja obsługi ssaka w języku polskim – 2 szt.
	TAK
	

	V. szkolenia
	
	

	23.
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia
	TAK
	

	24.
	Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................  











                                                   .......................................................

                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny 
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................

Nazwa urządzenia, typ i producent: ................................................ -pakiet nr ...................................

	L.P.


	PARAMETR
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ *
	 ODPOWIEDŹ

WYKONAWCY*
	PUNKTACJA

	Warunki gwarancji
	

	1.
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia: min. 24  m-ce
	TAK
	
	

	2.
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia
	Podać

(Parametr oceniany)
	
	24 m-cy – 1 pkt.; 30 m-cy – 5 pkt., 36m-cy – 10 pkt.; 42m-ce – 15 pkt.;

48m-cy – 20 pkt.; 54m-ce – 25 pkt.;  60m-cy i więcej – 30 pkt.

	3.
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	TAK
	
	

	4.
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
	Podać (wszystkich)
	
	

	5.
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
	TAK
	
	

	6.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	7.
	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	TAK
	
	

	8.
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	TAK / NIE

(Parametr oceniany)
	
	TAK – 4 pkt.; NIE – 1 pkt.

	9.
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę
	TAK
	
	

	10.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK / NIE
	
	

	11.
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać / NIE DOTYCZY 
	
	

	12.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	TAK / NIE DOTYCZY
	
	

	13.
	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji,

(szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)
	podać koszt


	
	

	Serwis pogwarancyjny
	

	14.
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	TAK
	
	

	15.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	16.
	Min. 8 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	TAK


	
	

	17.
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy
	TAK                                       
	
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”
........................ dnia ............................
                          ....................................................

                                                                                                   (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………………………………………………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno- użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 3, 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:


1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu, 
2) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, 
3) dostarczenia wraz z dostawą instrukcji obsługi urządzenia -  zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,
4) dostarczenia wraz z dostawą deklaracji zgodności CE i wpisu/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych.
3. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2. 3) i 4) , skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt c).

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy.

5. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 4.

6. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (………………………………………….,                              tel.  ………………………………..) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.
( 2

Cena

1. Strony uzgadniają łączne wynagrodzenie wymienionego w § 1 świadczenia na kwotę netto …………………PLN, brutto ……………………… PLN (słownie złotych: …………………………), stawka podatku VAT ………., zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznikiem nr 2 do umowy.

2. Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego i 
faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.

3. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

( 3

Gwarancja

1. Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

2. Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego.

3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami)
§ 4

Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

2. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiazaniami wobec    Wykonawcy.
4. Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego  5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego
2. Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

3. Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

a) bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
b) bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, odstąpienie staje się skuteczne z chwilą zaspokojenia przez Wykonawcę wszelkich roszczeń Zamawiającego związanych z niniejszą umową, w tym zapłacenia należnych kar umownych.

§ 6

Zmiana zawartej umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w  przypadkach:

1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i  przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Opis parametrów technicznych;

2. Formularz cenowy;

3. Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego;

4. Wzór protokołu odbioru technicznego;

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

             załącznik nr 4  do umowy

	KUPUJĄCY: 


	SPRZEDAJĄCY:   


	Adres: 


	Adres:   



	Miejsce instalacji: 


	Serwis:



	Telefon: 


	Telefon:  



	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony użytkownika:  




	L.p.
	Nazwa/ typ urządzenia
	Nr seryjny
	Ilość



	
	
	
	


	L.p.
	Wyposażenie dodatkowe
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	L.p.
	Dokumentacja
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Data instalacji: 


	Okres gwarancji (licząc od daty instalacji):




	SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ



	Nazwa urządzenia
	Uczestnicy szkolenia



	
	

	
	


	Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:




	UWAGI




                                                                                                                              ........................................................                              ...................................................................
data i podpis przedstawiciela Użytkownika     data i podpis przedstawiciela Sprzedającego

Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo: .........................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ........................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – pakiet nr…………       

2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z pkt 7 siwz.

3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom…………………………………………………………………………….*). 

6. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ……………………

2) ……………………..

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

                   ............................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4.1. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Formularz cenowy – pakiet nr 1
	Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, producent
	Ilość
	JM
	Cena netto w PLN 
	 Stawka VAT w % 
	Cena brutto w PLN

	1.
	Myjnia endoskopowa, zgodnie z zał. nr 1.1 i 2 do OPZ


	
	1
	szt.
	
	
	


Słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                 ..................................................................

       (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4.2. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Formularz cenowy – pakiet nr 2
	Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, producent
	Ilość
	JM
	Cena netto w PLN 
	 Stawka VAT w % 
	Cena brutto w PLN

	1.
	Respirator noworodkowy, zgodnie z zał. nr 1.2 i 2 do OPZ


	
	1
	szt.
	
	
	


Słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                 ..................................................................

       (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4.3. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Formularz cenowy – pakiet nr 3
	Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, producent
	Ilość
	JM
	Cena jedn. w PLN netto
	Wartość w PLN netto   
	 Stawka VAT w % 
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Pompy strzykawkowe, zgodnie z zał. nr 1.3 i 2 do OPZ


	
	2
	szt.
	
	
	
	


Słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                 ..................................................................

       (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4.4. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Formularz cenowy – pakiet nr 4
	Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, producent
	Ilość
	JM
	Cena netto 

w PLN 
	 Stawka VAT w % 
	Cena brutto w PLN

	1.
	Ssak elektryczny, zgodnie z zał. nr 1.4 i 2 do OPZ


	
	1
	szt.
	
	
	


Słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                 ..................................................................

       (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dostawa sprzętu medycznego
PZOZ/DZPZ/382/53PN/12
Oświadczenie   Wykonawcy

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w związku z art. 44 ustawy

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………
………………………………………………………… 

                      (podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 6 do SIWZ

Dostawa sprzętu medycznego
PZOZ/DZPZ/382/53PN/12
Oświadczenie   Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,           o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………
………………………………………………………… 

                          (podpis Wykonawcy)
PAGE  
30

