[image: image2.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.

serce Polski

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego






SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
„Dostawa USG ortopedycznego i USG z dopplerami”
Nr PZOZ/DZP/382/21PN/20
1. Zamawiający
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl 
Osoba wyznaczona do kontaktów: 
Anna Malesa – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
2.3.  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
2.5.  Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – w ramach osi priorytetowej VI "Jakość życia", Działania 6.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach umowy nr RPMA.06.01.00-14-a295/18 o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa USG ortopedycznego i USG z dopplerami w ramach projektu „Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt 
i aparaturę medyczną”.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pakiet nr 1 i 2:  33112000-8, 33112200-0
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.
3.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
3.6.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.9.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia: jednorazowa dostawa w terminie do 6 tygodni od chwili podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa tego warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie określa tego warunku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 5.1.2.a) SIWZ winien spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają ten warunek.
6. Przesłanki wykluczenia Wykonawców:
6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.
6.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
7.1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
7.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 6 do SIWZ.
Oświadczenie składane jest w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
7.3.  W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Katalogi/foldery/opisy (w języku polskim) ze zdjęciami, potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu z wymaganiami SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
I. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
II. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
IV. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
V. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
8.1 Informacje ogólne
8.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem umowy dla której przewidziano wyłącznie formę pisemną) drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - dla składanej oferty oraz przy użyciu poczty elektronicznej dla  dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ i pkt 8.4. siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).
8.1.2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 
8.2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 11.18), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
8.2.2.  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy PZOZ/DZP/382/21PN/20.
8.2.3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl – w przypadku przesyłania dokumentów innych niż oferta, np. wezwań od Zamawiającego, wyjaśnień Wykonawcy, zapytań Wykonawcy.
8.2.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
8.2.5. Dokumenty elektroniczne należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320);

- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1991); 
- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2517);
8.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.4 SIWZ.
8.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
9. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1.  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
a)  Wypełniony i podpisany formularz cenowy – wg załącznika nr 5 do SIWZ;
b)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;
c)  Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ
Do przygotowania oferty zaleca się  wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza, oferta powinna zawierać wszystkie wymagane we wzorze informacje. 
Zaleca się złożenie w ofercie aktualnego wyciągu z KRS/CEIDG z uwagi na częste przerwy techniczne w ogólnodostępnej bazie danych przedsiębiorców.
11.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w postaci elektronicznej, zgodnie z pkt. 11.18. niniejszej SIWZ.
11.3.  Oferty w postaci papierowej winny być składane na adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203. 
11.4.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
11.5.  W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).
11.4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
11.6.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.8.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203
     oraz oznakowane następująco:
„Dostawa USG ortopedycznego i USG z dopplerami” 
Nr sprawy PZOZ/DZP/382/21PN/20 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., e-mail).
11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1010), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia łącznie przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżone informacje:
1. mają wartość gospodarczą,
2. jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są one powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób – czyli są poufne,
3. uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.14.  Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
11.17.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.
11.18.   Dopuszczone jest złożenie oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający jako środek komunikacji elektronicznej do złożenia oferty określa platformę ePUAP i MiniPortal.
1) Wykonawca zamierzający złożyć ofertę elektronicznie, musi posiadać konto na ePUAP i wówczas  ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
4) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.
5) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
6) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
7) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być oddzielnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
10) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11) PEŁNOMOCNICTWO do podpisania oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub w elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.
12) Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż pdf, formatem XAdES.
13) Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.
12. Miejsce i termin składania ofert
12.1.     Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 30 czerwca  2020r., do godziny 08:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ.
12.1.a)  Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 
30 czerwca  2020 r. do godz. 08:00.
12.2.      Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.2.a)  Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę przekazania jej za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
12.3.    Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 12.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp – nie dotyczy oferty złożonej elektronicznie.
12.4.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 30 czerwca  2020 r.,  
o godzinie 12:00.
12.4.a)   Otwarcie ofert złożonych elektronicznie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
12.5.       Otwarcie ofert jest jawne.
12.6.       Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12.7.      Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	75%
	najniższa cena zaoferowana
/ cena badanej oferty x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Parametry techniczne
	20%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę/maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt
x  % waga kryterium

	3
	Gwarancja
	5%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę/maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt
x  % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.
Ad.2. Ocena kryterium „Parametry techniczne” odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w Załączniku nr 3.1 i 3.2 do Formularza ofertowego, indywidualnie dla każdego pakietu, a następnie uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru z powyższej tabeli.
AD. 3. Ocena kryterium „Gwarancja” odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ.
Zaoferowany okres gwarancji otrzyma następujące punkty:
· 48 - 59 m-cy – 1 pkt
· 60 - 71 m-cy – 40 pkt
· 72 m-ce i powyżej - 100 pkt
a następnie uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru z powyższej tabeli.
UWAGA!
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy. 
13.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
13.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
13.4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 5 ustawy Pzp).
13.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
14.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
14.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
14.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1.  Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
16.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
16.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
16.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej
17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
17.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.
Załączniki:  
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Istotne postanowienia umowy,
3. Formularz ofertowy z załącznikami,
4. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,
5. Formularz cenowy 
6. Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej
7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
8. Instrukcja użytkowania Miniportal ePUAP
9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny
Płock, dnia 18 czerwca 2020 r., 
SIWZ zatwierdził:

Pani Ewa Nieścierenko – Prezes Zarządu

Pan Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa USG ortopedycznego i USG z dopplerami.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym z załącznikami oraz formularzu cenowym – Załączniki Nr 3 i 5 do SIWZ. 
Załącznik Nr 2 do SIWZ 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa: …………………….., typ: ……………………, producent ……………………… ……………,  zgodnie i na warunkach określonych ofertą Wykonawcy, której Formularz ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 1 do Umowy, a także zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – w ramach osi priorytetowej VI "Jakość życia", Działania 6.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach umowy nr RPMA.06.01.00-14-a295/18 o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”.
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu,
1) przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi, czyszczenia i dezynfekcji oferowanego urządzenia i przekazanie wykazu środków do dezynfekcji zalecanych przez producenta 
2) przeprowadzenia szkolenia personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania urządzenia, 
3) dostarczenia wraz z dostawą dokumentów określonych w załączniku do Formularza ofertowego - stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
4) dostarczenia wykazu danych teleadresowych i kontaktowych do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski (wymienić wszystkich).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2,  w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 3 do Umowy. Przeniesienie własności na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru technicznego bez uwag. Do momentu przeniesienia własności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za transport, rozładunek i przechowywanie (w przypadku realizacji dostaw w częściach) oraz ubezpieczenie przedmiotu umowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia.
4. Wykonawca winien jest uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego ……………………                              tel……………………….. szczegółowy termin wykonania Umowy.
5. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy:
a) po stronie Zamawiającego - ………………………………………………..
b) po stronie Wykonawcy - …………………………………………………….
§  2 Cena
1. Strony ustalają wynagrodzenie tytułem wykonania przedmiotu umowy wg cen zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
Pakiet nr …….., netto:..................... PLN,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Pakiet nr …….., netto:..................... PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 
Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz ewentualne wszelkie inne koszty i opłaty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego 
i faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.
4. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonania przedmiotu umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
§ 3 Gwarancja
1. Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt fabrycznie nowy na okres ............ m-cy , która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego sprzętu nowego.
3. W okresie gwarancyjnym wszystkie wady/usterki Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 
4. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji, serwisu gwarancyjnego, przeglądów niezbędnych dla zachowania gwarancji w tym użytych materiałów, części zamiennych, dojazdu i transportu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonać przeglądy techniczne w terminach wskazanych w instrukcji na własny koszt i z własnej inicjatywy. Do przeglądów tych należy również przegląd techniczny wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji.
5. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane 24 godziny na dobę, w dni robocze. W tym celu, Wykonawca wskazuje Zamawiającemu adres poczty elektronicznej ……………………..………… oraz faks ………………………………., dostępny dla Zamawiającego całodobowo. W razie ujawnienia wady/usterki Zamawiający zawiadamia o tym fakcie e-mailem, telefonicznie lub faxem Wykonawcę, który w czasie 48 godzin w dni robocze /czas reakcji serwisowej/ od chwili powiadomienia zobowiązuje się w miejscu używania sprzętu do zidentyfikowania wady/usterki.
6. Wykonawca zapewnia naprawę w ciągu 5 dni roboczych od momentu zidentyfikowania wady/usterki i podjęcia naprawy.
7.  Na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do przekazania urządzenia lub jego części, która uległa uszkodzeniu, o parametrach równoważnych lub wyższych. Wymiana nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia sprzętu i jego zwrotu do Zamawiającego, ma jedynie na celu zabezpieczenie potrzeb Użytkownika w zakresie użytkowania zakupionego sprzętu.
8. Jeżeli w okresie gwarancji: 1) stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć, 2) naprawa trwa dłużej niż 15 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad, o identycznych parametrach umownych w terminie 14 dni roboczych licząc od daty wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności. 
9. Uszkodzenia powstałe z wyłącznej winy użytkownika będą usuwane przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego. 
10.  W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
11. Wykonawca zapewnia, iż posiada autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. 
12. Z chwilą wykonania 3 napraw tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z wyłącznej winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na fabrycznie nowy. 
13. Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę.
14. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na warunkach określonych w załączniku do formularza ofertowego.
15. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 
11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1668).
16. Niezaleznie od uprawnień gwarancyjnych strony rozszerzają uprawnienia z rękojmi na okres wskazany w gwarancji. 
  § 4 Kary umowne
1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin określony w umowie,
b) za opóźnienie w usunięciu wad lub w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia ponad termin określony w umowie, w tym również opóźnienia w usuwaniu awarii, o których mowa w Warunkach Gwarancji w załączniku nr 3 do formularza ofertowego,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w przypadku określonym w § 5 ust. 1– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.
2. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.
3. Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po uprzednim sporządzeniu noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.
4. Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.
5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 5 Odstąpienie od umowy
1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni. Odstąpienie winno nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o powyższej okoliczności.
b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego. Odstąpienie winno nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o powyższej okoliczności.
c) niewłaściwego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku niekompletnej dostawy towaru, nieuruchomienia towaru lub nieprzeprowadzenia wymaganych szkoleń oraz w innych przypadkach niewłaściwego wykonywania postanowień umownych. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do zaniechania naruszania postanowień umowy i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu.
2. Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.
3. Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:
a) bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
b) bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
§ 6 Zmiana zawartej umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w szczególności w przypadku:
a) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego;
b) wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności:  pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia.
c) wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego
2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe 
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i  przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843).
3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 
1 dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy z załącznikiem 
2. Formularz cenowy
3. Wzór protokołu odbioru technicznego
ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:
Załącznik nr 3  do Umowy
 PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO
	ZAMAWIAJĄCY: 

	WYKONAWCA:   


	Adres: 

	Adres:   


	Miejsce instalacji: 

	Serwis:


	Telefon: 

	Telefon:  


	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego:  



	L.p.
	Nazwa/ typ urządzenia
	Nr seryjny
	Ilość


	
	
	
	


	L.p.
	Wyposażenie dodatkowe
	Ilość


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	L.p.
	Dokumentacja
	Ilość


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Data instalacji: 

	Okres gwarancji (licząc od daty instalacji):



	SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ


	Nazwa urządzenia
	Uczestnicy szkolenia


	
	

	
	


	Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:



	UWAGI



	
	
	
	Odp. Wykonawcy

	1. 
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK/NIE
	

	2. 17
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 1 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać/NIE DOTYCZY
	

	3. 18
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 1 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać/NIE DOTYCZY
	


                                                                                                                                            ........................................................                              ...................................................................
              data i podpis 





       data i podpis
przedstawiciela Zamawiającego     


     przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik Nr 3 do SIWZ
FORMULARZ  OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................
Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................
http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................
Wykonawca jest MŚP *):  TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).
Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............
Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
Zobowiązania Wykonawcy:
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa USG ortopedycznego i USG z dopplerami”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego.
2. Oferujemy okres gwarancji: ............ miesięcy (zgodnie ze skalą punktacji określoną w pkt 13.1.SIWZ)
3. Oświadczamy, iż oferowany sprzęt jest: fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) oraz prawnych.
4. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
6. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców

	
	


    Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
7. Oświadczam, że:
1) wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
lub: 
2) wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………… objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………… zł.* - właściwe zaznaczyć i podać podstawę prawną zastosowania.
8. Oświadczamy, że oferta:
– zawiera / nie zawiera (niepotrzebne skreślić) na str. ……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.
9. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................
2. …................................................................................................................................................
 *) (Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
 Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….
                                                                                                                          Podpis Wykonawcy
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
** ) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego
Pakiet nr 1 
..................................................................................................
Model/ typ, producent/ kraj, rok produkcji
Ultrasonograf z Dopplerami
	Lp.
	Opis parametrów

	1. 
	Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo 

	2. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2019

	3. 
	Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2019

	4. 
	Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond w zakresie nie mniejszym niż 2 – 18 [MHz]  

	5. 
	Dynamika systemu w zakresie większym niż  300 [dB]

	6. 
	Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki nie mniej niż 30 wiązek jednocześnie

	7. 
	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych nie mniej niż 6 000 000

	8. 
	Fizyczna ilość kanałów nadawczych  TX i odbiorczych RX co najmniej 192 dla każdego toru

	9. 
	Ilość niezależnych, identycznych  gniazd dla różnego typu głowic obrazowych nie mniej niż 3

	10. 
	Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) nie mniej niż 21 [cali], HD

	11. 
	Rozdzielczość monitora LCD nie mniejsza niż 1920x1080

	12. 
	Regulacja położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie

	13. 
	Monitor umieszczony co najmniej 3 przegubowym ruchomym ramieniu  

	14. 
	Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice

	15. 
	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym

	16. 
	Ekran dotykowy nie mniejszy niż 12 [cali] z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet.

	17. 
	Regulacji wysokości panelu sterowania w zakresie nie mniejszym niż 30 [cm]

	18. 
	Regulacji odchylenia panelu sterowania w zakresie nie mniejszym niż +/- 35 stopni

	19. 
	Nagrywanie i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – co najmniej 8000 obrazów

	20. 
	Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D co najmniej 20 [s]

	21. 
	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów 

	22. 
	System archiwizacji z zapisem co najmniej w formatach BMP, JPEG, AVI, DICOM 

	23. 
	Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM

	24. 
	Napęd CD/DVD wbudowany w aparat

	25. 
	Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność nie mniejsza niż 600 [GB]

	26. 
	Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych 

	27. 
	Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic

	28. 
	Wideoprinter cyfrowy czarno – biały

	29. 
	Wydruk raportu z badań bezpośrednio z aparatu 

	30. 
	Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – co najmniej 3 porty USB  w tym przynajmniej jeden port umieszczony w monitorze.

	31. 
	Wbudowane w aparat wyjście wideo

	32. 
	Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej

	33. 
	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report)

	34. 
	Tryb 2D (B-mode)

	35. 
	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – nie mniejsza niż 42 [cm]

	36. 
	Regulacja STC/LGC, nie mniej niż po 6 suwaków do regulacji

	37. 
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE nie mniej niż 15x

	38. 
	Porównywanie nie mniej niż 6 ruchomych obrazów  2D tego samego pacjenta.

	39. 
	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode nie mniej niż 400 [fps]

	40. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)

	41. 
	Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D

	42. 
	Obrazowanie trapezowe w zakresie nie mniejszym niż +/- 20 [O]

	43. 
	Obrazowanie rombowe

	44. 
	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu

	45. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach 

	46. 
	Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu

	47. 
	Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację używające co najmniej 3 częstotliwości do uzyskania obrazu

	48. 
	Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode  w  zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od  badanej tkanki.

	49. 
	Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne nie mniej niż 8 ustawień

	50. 
	Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru co najmniej 4 ustawienia

	51. 
	Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej

	52. 
	Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę co najmniej wzmocnienia, dynamiki.

	53. 
	Obrazowanie 3D z wolnej ręki

	54. 
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym

	55. 
	Zakres prędkości nie mniejszy niż 12 [m/s] dla zerowego kąta

	56. 
	Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż 0,4 -18 [mm]

	57. 
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż +/-25 [O]

	58. 
	Tryb Duplex (2D + PWD)

	59. 
	Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością nie mniejszą niż 15 [m/s] dla zerowego kąta

	60. 
	Przesunięcie linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie

	61. 
	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej

	62. 
	Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym  

	63. 
	Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera 

	64. 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) 
działająca w trybie wieloczęstotliwościowym

	65. 
	Prędkość odświeżania dla CD nie mniejsza niż 300 [fps]

	66. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – w zakresie nie mniejszym niż +/-25 [O]

	67. 
	Regulacja uchylności pola Doppler ze skokiem o 2 [O]

	68. 
	Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)

	69. 
	Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy

	70. 
	Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów

	71. 
	Moduł kardiologiczny 

	72. 
	Tryb Dopplera Ciągłego nie mniej niż 20 [m/s] dla zerowego kąta

	73. 
	Tkankowy Doppler spektralny 

	74. 
	Kolorowy Doppler tkankowy 

	75. 
	Anatomiczny M-mode z możliwością zmiany położenia, wielkości i kąta po zamrożeniu obrazu

	76. 
	Moduł EKG

	77. 
	Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej metodą Simpsona.

	78. 
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym

	79. 
	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne.

	80. 
	Liczba par kursorów pomiarowych nie mniej niż 10

	81. 
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego

	82. 
	Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes 

	83. 
	Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze

	84. 
	Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum

	85. 
	Głowica sektorowa kardiologiczna typu single crystal.

	86. 
	Wybierane częstotliwości pracy przetwornika – zakres nie mniejszy niż 2 – 6 +/- 0,5 [MHz]

	87. 
	Ilość kryształów w jednej linii nie mniej niż 90

	88. 
	Kąt pola skanowania (widzenia) nie mniejszy niż 100 [O]

	89. 
	Praca w trybie II harmoniczne

	90. 
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal. 

	91. 
	Zakres pracy przetwornika nie mniejszy niż 1 – 7 [MHz]

	92. 
	Kąt pola skanowania (widzenia) nie mniejszy niż 80 [O]

	93. 
	Ilość elementów w jednej linii nie mniej niż 180

	94. 
	Praca z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej

	95. 
	Praca z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.108

	96. 
	współpraca z oprogramowaniem do Fuzji obrazów

	97. 
	Głowica liniowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej

	98. 
	Zakres pracy przetwornika nie mniejszy niż 6 – 14 [MHz]

	99. 
	Ilość elementów nie mniej niż 1500

	100. 
	FOV głowicy – 60 +/- 5 [mm]

	101. 
	Praca w trybie II harmonicznej

	102. 
	Współpraca z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.109

	103. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – w zakresie nie mniejszym niż +/-20 [O]

	104. 
	Współpraca z oprogramowaniem do Fuzji obrazów

	105. 
	Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert

	106. 
	Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach dla osi krótkiej min. : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate oraz parametry liczone w projekcji 4 jamowej co najmniej : Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate.

	107. 
	Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego)

	108. 
	Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej 

	109. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie  naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 [cm/s] w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>30 [fps] dla przepływów poniżej 1 [cm/s] przy bramce większej niż 2 x 2 [cm].

	110. 
	Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. –  wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności z nie mniej niż 2 miejsc

	111. 
	Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] lub [m/s] 

	112. 
	Możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. Nie mniej niż dwa sposoby oceny jakości

	113. 
	Możliwość rozbudowy o elastografię  akustyczną  działającą w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego  na głowicach liniowych, convex, endocacity

	114. 
	Możliwość rozbudowy o elastografię  akustyczną  mającą możliwość regulacji pola analizy oraz pokazywać elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym na głowicach liniowych, convex, endocacity

	115. 
	Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w [kPa] lub [m/s]

	116. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające  „nakładać”  obrazy na  ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z  CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex i linia, endocavity

	117. 
	Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową

	118. 
	Możliwość pracy z głowicami Linia i convex z centralnym kanałem biopsyjnym

	119. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę endocavity typu convex/linia wieloczęstotliwościowa. Zakres pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż 5 – 9 [MHz] dla obu sond. Kąt pola skanowania (widzenia) nie mniejszy niż 140 [O]. FOV głowicy liniowej – 60 +/- 5 [mm]. Współpraca z oprogramowaniem do Fuzji obrazów

	120. 
	Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo


PARAMETRY PUNKTOWANE
	Lp.
	Nazwa parametru
	Parametr oferowany (wypełnia oferent)
	punktacja

	1.
	Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond w zakresie większym niż 18 [MHz]  
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

	2. 
	Dynamika systemu większa niż 320 [dB]
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	3.
	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych nie mniej niż 12 000 000
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	4.
	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – nie mniejsza niż 48 [cm]
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	5.
	Zakres prędkości nie mniejszy niż 15 [m/s] dla zerowego kąta w trybie spektralnym Dopplera Pulsacyjnego
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	6.
	Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością większą niż 15 [m/s] dla zerowego kąta
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	7.
	Głowica sektorowa kardiologiczna typu single crystal.
	Podać model
	

	8.
	Kąt pola skanowania (widzenia) nie mniejszy niż 110 [O]
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	9.
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal. 
	Podać model
	

	10.
	Ilość elementów w jednej linii więcej niż 180
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	11.
	Głowica liniowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej
	Podać model
	

	12.
	Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników.
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	13.
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

	14.
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie  naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 [cm/s] w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 [fps] dla przepływów poniżej 1 [cm/s] przy bramce większej niż 2 x 2 [cm].
	TAK/NIE
	TAK – 15 pkt
NIE – 0 pkt

	15.
	Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	16.
	Możliwość rozbudowy o elastografia akustyczna dostępna na głowicy liniowej ≥ 14 MHz
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	17.
	Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. 
	TAK/NIE
	TAK – 15 pkt
NIE – 0 pkt

	18.
	Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni.
	TAK/NIE
	TAK – 6 pkt
NIE – 0 pkt

	19.
	Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w pkt. 44-51
	TAK/NIE
	TAK – 15 pkt
NIE – 0 pkt


Parametry ogólne
	1. 
	Okres gwarancji- min. 48 miesięcy 

	2. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. w formie drukowanej  i wersja elektroniczna 

	3. 
	Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie

	4. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych – przy dostawie

	5. 
	Wykaz dostawców części zamiennych , części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyroby

	6. 
	Wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania ( kalibracja , naprawy, przeglądy itp.)

	7. 
	Dokumentacja Techniczna  w języku polskim przy dostawie

	8. 
	Wykaz  zalecanych  przez producenta preparatów  do mycia i dezynfekcji.

	9. 
	Paszport techniczny przy dostawie

	10. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekcji. 


WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

	Warunki Gwarancji

	1. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)

	3. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4. 
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy

	5. 
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze

	6. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.
........................ dnia ............................  
                   ……………………………………………………                    
         



                             (podpis Wykonawcy)                            
Załącznik 3.2. do Formularza ofertowego
Pakiet nr 2 
..................................................................................................
Model/ typ, producent/ kraj, rok produkcji
Ultrasonograf ortopedyczny
	Lp.
	Opis parametrów

	  1.
	Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2019/20
Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji nie wcześniej niż 2019 rok

	2
	Dynamika systemu nie mniejsza niż 310 [dB]

	3.
	Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki. Nie mniej niż 50 wiązek jednocześnie

	4.
	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych nie mniej niż 16000000

	5.
	Fizyczna ilość kanałów nadawczych  TX i odbiorczych RX nie mniej niż 256

	6.
	Ilość niezależnych, identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych nie mniej niż 4

	7.
	Monitor LCD/LED/OLED, wielkość ekranu (przekątna) nie mniej niż 23 [cal] HD

	8.
	Rozdzielczość monitora nie mniej niż 1920 x 1080

	9.
	Regulacja położenia monitora: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie

	10
	Monitor umieszczony na nie mniej niż trój przegubowym ruchomym ramieniu  

	11
	Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu

	12
	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi  

	13.
	Ekran dotykowy o przekątnej nie mniej niż 12”, z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet.

	14.
	Regulacji wysokości panelu sterowania w zakresie nie mniejszym niż 30 [cm]

	15.
	Regulacji odchylenia panelu sterowania w zakresie nie mniejszym niż +/- 35 [o]

	16.
	Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów (tzw. Cine loop) – nie mniej niż 6000 obrazów


	17.
	Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – nie krótsza niż 50 [s]


	18.
	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów 


	19.
	System archiwizacji z zapisem w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM 


	20.
	Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM


	21.
	Napęd CD/DVD wbudowany w aparat


	22.
	Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność nie mniejsza niż 250 [GB]


	23.
	Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych 


	24.
	Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic


	25.
	Wideoprinter cyfrowy czarno – biały


	26.
	Bezpośredni wydruk raportu z badań z aparatu 


	27.
	Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive, HDD) – co najmniej 3 porty 
USB. Nie mniej niż jeden port umieszczony w monitorze.


	28.
	Wbudowane w aparat wyjście DVI lub HDMI lub S-VHS


	29.
	Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej


	30.
	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report)


	31.
	Tryb 2D (B-mode)


	32.
	Regulacja STC i TGC, nie mniej niż po 4 suwaki do regulacji


	33.
	Porównywanie nie mniej niż 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta.


	34.
	Porównanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo


	35.
	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – nie mniejsza niż 400 [fps]


	36.
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)


	37.
	Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D


	38.
	Obrazowanie trapezowe


	39.
	Obrazowanie rombowe


	40.
	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu


	41.
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach 


	42.
	Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Wykorzystanie nie mniej niż 3 częstotliwości do uzyskania obrazu.


	43.
	Technologia optymalizująca obraz w trybie B-mode  w  zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od  badanej tkanki.


	44.
	Obrazowanie typu Compound Imaging (lub inne w zależności od nazewnictwa producenta) obrazowanie pozwalające wielokierunkowo nadawać i odbierać – nie mniej niż 8 ustawień


	45.
	Zastosowanie technologii obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) – nie mniej niż 5 ustawień


	46.
	Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+,  NBe)


	47.
	Tryb Duplex (2D + PWD)


	48.
	Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki.


	49.
	Obrazowanie 3D z wolnej ręki


	50.
	Tryb M


	51.
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF. Praca w trybie wieloczęstotliwościowym


	52.
	Zakres prędkości nie mniej niż 15 [m/s] dla zerowego kąta


	53.
	Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż 0,4 – 18 [mm]


	54.
	Przesuwanie linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie

	55.
	Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym  


	56.
	Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera 


	57.
	Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Praca w trybie wieloczęstotliwościowym


	58.
	Prędkość odświeżania dla CD nie mniejsza niż 300 [fps]


	59.
	Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)


	60.
	Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy


	61.
	Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów


	62.
	Elastografia akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na zaoferowanej głowicy liniowej i convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] lub [m/s] 


	63.
	Elastografia akustyczna dostępna na głowicy liniowej ≥ 16 [MHz]


	64.
	Analizę jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru.


	65.
	Elastografia  akustyczna z regulacją pola analizy oraz wizualizacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym na głowicach liniowych, convex.


	66.
	Elastografia  akustyczną  z ustawieniem dowolnego pola pomiarowego. Wielkość pola poniżej 5 [mm]


	67.
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym


	68.
	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne.


	69.
	Liczba par kursorów pomiarowych –  min 10


	70.
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego


	71.
	Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes 


	72.
	Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze


	73.
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal.


	74.
	Zakres pracy przetwornika nie mniej niż 1 – 8 (+/- 1 [MHz])


	75.
	Kąt pola skanowania (widzenia) nie mniejszy niż 90 [o]


	76.
	Praca w trybie II harmonicznej


	77.
	Głębokość penetracji nie mniej niż 40 [cm]


	78.
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej


	79.
	Praca z oprogramowaniem do fuzji obrazów

	80.
	Głowica liniowa do badań MSK, małych narządów. Sonda matrycowa typu single crystal, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia.


	81.
	Zakres  pracy przetwornika nie mniejszy niż 8 – 18 (+/- 1 [MHz])


	82.
	Liczba przetworników piezoelektrycznych nie mniejsza niż 700 w trzech rzędach


	83.
	FOV głowicy nie mniejsze niż 45 +/- 5 [mm]


	84.
	Praca w trybie II harmonicznej


	85.
	Współpraca z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej


	86.
	Współpraca z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 68


	87.
	Współpraca z oprogramowaniem do Fuzji obrazów


	88.
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego w zakresie nie mniejszym niż +/-20 [o]


	89.
	Głowica liniowa typu hokejowego 


	90.
	Zakres  pracy przetwornika – w zakresie nie mniejszym niż 7 – 16 [MHz]


	91.
	Ilość elementów w jednym rzędzie nie mniejsza niż 128


	92.
	FOV głowicy nie mniejsze niż 25 +/- 2 [mm]


	93.
	Praca w trybie II harmonicznej


	94.
	Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW (Shear Wave) dostępne na głowicy convex wysokiej częstotliwości  9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] lub [m/s] 


	95.
	Możliwości rozbudowy o głowicę liniową ultra-wysokiej częstotliwości pracującą w zakresie nie mniejszym niż  10 – 23 [MHz]. Sonda matrycowa typu single crystal, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia.


	96.
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów o zakresie nie mniejszym niż 150 [cm] z możliwością wykonywania pomiarów

	97.
	Możliwość rozbudowy o automatyczne ustawienie płaszczyzn CT/MR w oparciu o znaczniki użyte w trakcie rejestracji obrazów CT/MR

	98.
	Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny igły biopsyjnej pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenia ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej 

	99.
	Obrazowanie więcej niż dwóch torów biopsyjnych jednocześnie podczas zabiegów np. ablacji

	100
	Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny:
Tryb Dopplera Ciągłego min. +/-20 [m/s] dla zerowego kąta.
Tkankowy Doppler spektralny
Kolorowy Doppler tkankowy 
Moduł EKG


	101
	Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego)


	102.
	Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników.


	103.
	Automatyczne wyznaczanie strainów w kształcie Bulls-Eye

	104.
	Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej oraz GLS Global Longitudal Strain


	105.
	Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną sektorową do badań przezprzełykowych TEE 2D/3D/4D, zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 2 – 6 [MHz]. Tryby pracy 2D/3D/4D/4DCD/PWD/CWD 



PARAMETRY PUNKTOWANE
	Lp.
	Parametr
	Wartość oferowana (wypełnia Oferent)
	Punktacja

	1. 
	Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D w zakresie nie mniejszym niż 2 – 28 [MHz]
	 podać
	≥28 – 30 MHz – 1 pkt
>30 MHz – 20 pkt

	2. 
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE – podać wartość powiększenia nie mniej niż 20
	podać
	Bez punktacji

	3. 
	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy nie mniejsza niż 40 [cm]
	podać
	≥ 40 – 44 cm – 1 pkt
≥  45 cm – 5 pkt

	4. 
	Obrazowanie 3 harmoniczną 
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

	5. 
	Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością nie mniejszą niż 12 [m/s] dla zerowego kąta
	podać
	≥12 – 14 [m/s] – 1 pkt
≥ 15 [m/s] – 5 pkt

	6. 
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż  +/- 25 [O]
	podać
	≥ 25 – 29 [O] – 1 pkt
≥ 30 [O] – 5 pkt

	7. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – w zakresie nie mniejszym niż  +/- 25 [O]
	podać
	≥ 25 – 29 [O] – 1 pkt
≥ 30 [O] – 5 pkt

	8. 
	Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 [cm/s] w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia. Prezentacja kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 [fps] dla przepływów poniżej 1 [cm/s] przy bramce większej niż 2 x 2 [cm]
	TAK/NIE

	TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt

	9. 
	Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w [kPa] lub [m/s]
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

	10. 
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal
	Podać model
	Bez punktacji

	11. 
	Liczba przetworników piezoelektrycznych w jednym rzędzie nie mniej niż 180
	Podać 
	≥ 180 – 190 – 1 pkt
> 190 – 5 pkt

	12. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 68
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

	13. 
	Głowica liniowa do badań MSK, małych narządów. Sonda matrycowa typu single crystal, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia
	Podać model
	Bez punktacji

	14. 
	Głowica liniowa typu hokejowego 
	Podać model
	Bez punktacji

	15. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 68
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

	16. 
	Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW (Shear Wave) dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] lub [m/s] 
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

	17. 
	Możliwości rozbudowy o głowicę liniowa ultra-wysokiej częstotliwości pracujące w zakresie nie mniejszym niż 14.0 – 30.0 [MHz]. Sonda matrycowa typu single crystal, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia.
	TAK/NIE
	TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt

	18. 
	Moduł Elastografii typu strain obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności z co najmniej 2 miejsc.
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

	19. 
	Moduł Elastografii typu strain obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności co najmniej 2 miejsc.
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

	20. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru nie mniej niż 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 [O].
	TAK/NIE
	TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt

	21. 
	Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w pkt. 41 – 45
	TAK/NIE
	TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt

	22. 
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE – nie mniej niż 20
	Podać wielkość powiększenia
	Bez punktacji

	23. 
	Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż  0,4 – 18 [mm]
	Podać
	Bez punktacji

	24. 
	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach
	Podać
	Bez punktacji

	25. 
	Regulacja ilość map kolorów – podać ilość
	Podać
	Bez punktacji

	26. 
	Elastografia akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na zaoferowanej głowicy liniowej i convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] lub [m/s] 
	Podać głowice
	Bez punktacji

	27. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową kardiologiczna matrycową typu single crystal wykonana w technologii aktywnego wysterowania zarówno części środkowej jak i bocznych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. Kąt pola skanowania (widzenia) nie mniejszy niż 110 [o] Wybierane częstotliwości pracy przetwornika z zakresu nie mniejszego niż 2 – 5 [MHz]. Tryby pracy 2D/3D/4D/4DCD/PWD/CWD
	TAK/NIE
	TAK – 30 pkt
NIE – 0 pkt

	28. 
	Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach dla osi krótkiej min. : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate oraz parametry liczone w projekcji 4 jamowej min. : Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate.
	TAK/NIE
	TAK – 30 pkt
NIE – 0 pkt


Parametry ogólne
	
	Okres gwarancji- min. 48 miesięcy

	1. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. w formie drukowanej  i wersja elektroniczna 

	2. 
	Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie

	3. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych – przy dostawie

	4. 
	Wykaz dostawców części zamiennych , części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyroby

	5. 
	Wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania ( kalibracja , naprawy, przeglądy itp.)

	6. 
	Dokumentacja Techniczna  w języku polskim przy dostawie

	7. 
	Wykaz  zalecanych  przez producenta preparatów  do mycia i dezynfekcji.

	8. 
	Paszport techniczny przy dostawie

	9. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekcji. 


WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

	Warunki Gwarancji

	1 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 

	3
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4
	Czas naprawy – max 10 dni roboczych od podjęcia naprawy

	5
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 10 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze

	6
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 10 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.
........................ dnia ............................  
                   ……………………………………………………                    
         



                             (podpis Wykonawcy)
   Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
Zamawiający:
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.
ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
Wykonawca:
………………………………………………………………………….........
(pełna nazwa/firma, adres, 
Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………….........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa USG ortopedycznego i USG z dopplerami”, Nr sprawy PZOZ/DZP/382/21PN/20, oświadczam, co następuje:
Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5.1.2.a) SIWZ.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ............................................................................................
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 

………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 5 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
Pakiet nr 1 -  Ultrasonograf z Dopplerami
…...............................................................................................................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Typ, model i producent
	Ilość
	JM
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
%
	wartość brutto w PLN

	1.
	 Ultrasonograf z Dopplerami - opis zgodnie z zał. nr 3.1. do formularza ofertowego

	
	1
	szt.
	
	
	
	


………………………………………



……………………………………………….
Miejscowość i data:                                                                                                   Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
Pakiet nr 2 -  Ultrasonograf ortopedyczny
…...............................................................................................................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Typ, model i producent
	Ilość
	JM
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
%
	wartość brutto w PLN

	1.
	Ultrasonograf ortopedyczny - opis zgodnie z zał. nr 3.2. do formularza ofertowego
	
	1
	Szt.
	
	
	
	


………………………………………



……………………………………………….
Miejscowość i data:                                                                                                   Podpis  Wykonawcy
Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*)
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**) 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..............................................................................................................................…
        .......................................
                       (miejscowość, data)         
..................................................................
                                       (podpis Wykonawcy)
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 SHAPE 



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.).
         .......................................
                          (miejscowość, data)         
..................................................................
                                        (podpis Wykonawcy)
3. 
Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.
        .......................................                                  ..................................................................
             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)
* - należy wybrać pkt 1, 2 lub 3, pozostałe przekreślić
*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock 
kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24
11. administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/21PN/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
13. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;  
14. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
15. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
16. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
17. posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
18. nie przysługuje Pani/Panu:
· prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
�	 Instrukcja opracowana na podstawie udzielonej odpowiedzi przez UZP na pytanie: Czy można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 wraz z ofertą w sytuacji gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - dostępnej na stronie � HYPERLINK "https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow"��https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow�  - wykorzystano na podst. art. 154 i 154c ustawy Pzp 





30

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.

serce Polski

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




