PZOZ/DZP/382/23PN/16 Dostawa zestawu artroskopowego z torem wizyjnym


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa zestawu artroskopowego z torem wizyjnym”

Nr PZOZ/DZP/382/23PN/16
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Marta Mikulska – Dział Zamówień Publicznych , Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) wg stanu na dzień 28 lipca 2016 roku.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu artroskopowego z torem wizyjnym.
3.2.   Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  33162100-4- urządzenia używane na salach operacyjnych. 
3.3.  Szczegółowy zakres zamówienia zawierają Parametry techniczno-użytkowe , Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego oraz formularz cenowy – Załączniki Nr 1.1, 1.2. i 5 do SIWZ.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ winien spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.
5a Fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych przesłanek wykluczenia.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

6.1.   Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6a. Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: 
- oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 i 6a SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

7.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

7.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
7.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

7.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.7 SIWZ.

7.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

10.1.1. Wypełnione i podpisane parametry techniczno-użytkowe oraz warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – według załącznika nr 1.1. i 1.2. do SIWZ;
10.1.2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

10.1.3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – według załącznika nr 5 do SIWZ.

10.1.4. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 6.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ;

10.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

10.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).
10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

10.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Dostawa zestawu artroskopowego z torem wizyjnym” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/23PN/16 

– nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

10.11.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a)
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b)
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c)
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
10.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
10.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
10.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

11. Miejsce i termin składania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 25 października 2016 r., do godziny 9:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10.10 SIWZ.

11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, sala „Grzybek” I piętro, w dniu 25 października 2016 r., 
o godzinie 10:00.
11.5. Otwarcie ofert jest jawne.

11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
12.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym – wg załącznika nr  5. do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
12.3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	60%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Rok produkcji 
	30%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium

x 100 pkt. x  % waga kryterium


	3
	Gwarancja 
	10%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium
x 100 pkt. x  % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do siwz i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „rok produkcji” odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu pt: Parametry techniczno-użytkowe” – załącznik nr 1.1. do SIWZ.

Zaoferowany rok produkcji otrzyma następujące punkty:

· 2015 rok – 1 pkt
· 2016 rok – 100 pkt

a następnie uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru z powyższej tabeli
UWAGA !

Zaoferowany rok produkcji inny niż rok 2015 i 2016 spowoduje odrzucenie oferty.

Ad.3. Ocena kryterium „Gwarancja” odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu pt: Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” – załącznik nr 1.2. do SIWZ
Zaoferowany okres gwarancji otrzyma następujące punkty:

· 24 miesiące – 1 pkt

· 36 miesięcy – 10 pkt

· 48 miesięcy – 30 pkt

a następnie uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru z powyższej tabeli
UWAGA !

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Natomiast w przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający podstawi do wzoru punkty przypadające dla okresu 48 miesięcy.
13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

13.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zmawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
13.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) -  Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

14.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
16.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
16.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
16.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki:  

1.1. i 1.2. - Parametry techniczno-użytkowe i Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego,

2. Istotne postanowienia umowy,

3. Formularz ofertowy,

4. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 6.1. SIWZ,

5. Formularz cenowy,
Płock, dnia ………………………………….
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1.1. do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Zestawu artroskopowego 
………………………………………

dane Wykonawcy
	L.p.
	Opis parametru
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę

	1. 
	Zestaw artroskopowy dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych
	TAK
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Kraj
	podać
	

	4. 
	Model / typ
	podać
	

	5. 
	Deklaracja zgodności - CE (dokument wymagany przy dostawie)
	Tak         
	

	6. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (dokument wymagany przy dostawie)
	Tak         
	

	7. 
	Wszystkie poszczególne elementy fabrycznie nowe
	TAK
	

	8. 
	Rok produkcji całego zestawu i poszczególnych elementów: 2016 lub 2015 – parametr oceniany
	podać
	

	9. 
	Konsola kamery 4K z tabletem, źródłem światła i rejestratorem
	TAK
	

	Konsola i głowica kamery UHD 4K

	10. 
	Rozdzielczość UHD 4K nie mniejsza niż 3840 x 2160 pixeli
	TAK
	

	11. 
	Skanowanie progresywne
	TAK
	

	12. 
	Zoom cyfrowy nie mniejszy niż x1,5  
	TAK
	

	13. 
	Zoom optyczny nie mniejszy niż x3
	TAK
	

	14. 
	Nie mniej niż 2 w pełni programowalne przyciski głowicy kamery umożliwiające przypisanie co najmniej 4  funkcji (zdjęcia, nagranie wideo, zoom, jasność, balans bieli, funkcja oceny chrząstki)
	TAK
	

	15. 
	Mechanizm mocowania optyk: zgodny z normą DIN 58105 lub równoważną ze złączem wziernika
	TAK
	

	16. 
	C-Mount Optical Zoom Coupler
	TAK
	

	17. 
	Zespolone złącze światłowodu umożliwiające podłączenie światłowodów Wolf, ACMI, Storz, Olympus
	TAK
	

	18. 
	Porty USB 2.0 nie mniej niż 2
	TAK
	

	19. 
	Porty USB 3.0 nie mniej niż 2
	TAK
	

	20. 
	Port USB umożliwiający podłączanie urządzeń zewnętrznych, w tym np. tabletu
	TAK
	

	21. 
	Przycisk „WHITE BALANCE” zlokalizowany na panelu zewnętrznym konsoli kamery
	TAK
	

	22. 
	Wyjścia zewnętrzne w zakresie nie mniejszym niż: 2xDVI dla obrazów HD (1920 x 1080 pixeli)
	TAK
	

	23. 
	Wyjścia zewnętrzne w zakresie nie mniejszym niż: 2x Display Port do przesyłania sygnału UHD4K (3840 x 2160 pixeli)
	
	

	24. 
	Liniowe wejście audio – Audio In / Audio Out
	TAK
	

	25. 
	Złącze RS-232: izolowane do podłączenia urządzeń szeregowo (shaver/pompa)
	TAK
	

	26. 
	Wejścia: 1xDVI  złącze sygnału wejściowego (1080p/60 kl./s) umożliwiające korzystanie z trybu „obrazu w obrazie” [PIP].
	TAK
	

	27. 
	Złącza akcesoriów -  wejścia/wyjścia stereo typu mini-jack 
	TAK
	

	28. 
	Złącze tabletu — złącze do podłączania tabletu do wprowadzania danych. Umożliwia wymianę danych i ładowanie tabletu.
	TAK
	

	29. 
	Złącze 3G-SDI Out x4 — złącze do przesyłania sygnału wyjściowego w rozdzielczości 1080p, z prędkością 60 klatek na sekundę 
	TAK
	

	30. 
	Złącze Ethernet: izolowane, 10/100 MB/sek.
	TAK
	

	31. 
	Złącze wyrównania potencjałów (POAG) — złącze zgodne z wymaganiami normy DIN42801.
	TAK
	

	32. 
	Złącze wejściowe „CAMERA” umożliwiające podłączenie kamery w rozdzielczości UHD lub HD
	TAK
	

	33. 
	Funkcja PiP (obraz w obrazie)
	TAK
	

	34. 
	Funkcja „zdalnego wejścia” (remote entry), chroniona hasłem, umożliwiająca wprowadzanie danych zabiegu z zewnętrznego komputera działającego w sieci
	TAK
	

	35. 
	Ustawienie stałych pól wydruku (nazwa szpitala, nazwisko operatora, identyfikator pacjenta itp). 
	TAK
	

	36. 
	Wybór lokalizacji przechowywania/eksportu danych: tablet, USB, sieć. 
	TAK
	

	37. 
	Eksport obrazów i video do różnych lokalizacji
	TAK
	

	38. 
	Opcjonalne rozszerzanie aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki
	TAK
	

	Rejestrator medyczny

	39. 
	Pamięć wewnętrzna: dysk SSD o pojemności nie mniejszej niż 128 GB
	TAK
	

	40. 
	Format przechowywania obrazu w zakresie nie mniejszym niż format: JPG i BMP
	TAK
	

	41. 
	Możliwość rejestracji filmów video w rozdzielczości HD 
	TAK
	

	Źródło światła

	42. 
	Źródło światła w technologii LED 
	TAK
	

	43. 
	Czas pracy nie mniej niż 30 000 [h]
	
	

	44. 
	Nie mniej niż dwa poziomy natężenia światła 
	TAK
	

	45. 
	Poziomy natężenia światła – Minimalne: 1600 [lm], Typowe: 1800 [lm]
	
	

	46. 
	Temperatura Barwowa w zakresie nie mniejszym niż 5500 – 8500 K 
	TAK
	

	47. 
	Współczynnik odwzorowania barwy CRI nie mniejszy niż 70
	
	

	48. 
	Zespolone złącze światłowodu umożliwiające podłączenie światłowodów Wolf, ACMI, Storz, Olympus
	TAK
	

	Zintegrowany tablet sterujący

	49. 
	Zintegrowany z zestawem endoskopowym tablet sterujący, zamontowany na osobnym ramieniu.
	TAK
	

	50. 
	Możliwość sterowanie z poziomu tabletu co najmniej shaver i pompą.
	TAK
	

	51. 
	Bezpośredni transfer zdjęć i plików video do biblioteki bezpośrednio z tabletu, lub za pośrednictwem email. 
	TAK
	

	52. 
	Z poziomu tabletu wstawianie adnotacji i opisów do zdjęć śródoperacyjnych. Modyfikacja graficzna (jasność, nasycenie, kontrast). Tworzenie predefiniowanych raportów z zabiegu, w tym raportów dla pacjenta, zawierających np. wskazania pooperacyjne
	TAK
	

	53. 
	Wprowadzanie do systemu predefiniowanych ustawień 
dla każdego rodzaju zabiegu i każdego operatora w tym możliwość zdefiniowania ustawień shavera i pompy 
	TAK
	

	54. 
	Przypisywanie funkcji przyciskom na głowicy kamery w ramach ustawień predefiniowanych
	TAK
	

	Monitor

	55. 
	Ekran LCD o przekątnej nie mniejszej niż 32”
	TAK
	

	56. 
	Proporcja obrazu: 16:9
	TAK
	

	57. 
	Rozdzielczość 4k nie mniejsza niż 4096 x 2160 pixeli
	TAK
	

	58. 
	kąt widzenia (V i H) nie mniej niż 170o
	TAK
	

	59. 
	średnia jasność nie mniejsza niż 500 [cd/m2]
	TAK
	

	60. 
	Odświeżanie nie większe niż  9 [ms]
	TAK
	

	61. 
	Kontrast co najmniej 1300:1
	TAK
	

	62. 
	Kolor nie mniej niż 1073 million (10bit)
	TAK
	

	63. 
	Funkcja PiP (obraz w obrazie)
	TAK
	

	64. 
	Wejścia w zakresie nie mniejszym niż: 1x 4k-UHD: 2x DP 1.1 lub  1x DP 1.2,  1x DVI-HD; 1x 3G-SDI-HD
	TAK
	

	65. 
	Wyjścia: 3G-SDI Loopthrough
	TAK
	

	66. 
	Zasilanie: 230 [VAC] / 50 [Hz]
	TAK
	

	67. 
	Możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej ze sterownikiem kamery
	TAK
	

	Pompa artroskopowa, dwurolkowa

	68. 
	Ciągła, niepulsacyjna kontrola rozpychania i płukania śródstawowego
	TAK
	

	69. 
	Podłączenie uniwersalnego interfejsu shaver’a i konsoli kamery
	TAK
	

	70. 
	Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów
	TAK
	

	71. 
	Ustawienia predefiniowane dla artroskopii barku, kolana, biodra i małych stawów 
	TAK
	

	72. 
	Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia
	TAK
	

	73. 
	Funkcja wypompowywania płynu ze stawu
	TAK
	

	74. 
	Regulacja odsysania oddzielnie dla shaver’a i kaniuli
	TAK
	

	75. 
	Zdalne sterowanie, przyciskiem nożnym lub z ekranu dotykowego
	TAK
	

	76. 
	Maksymalna wartość wpływu nie mniej niż 1500 [ml/min]
	TAK
	

	77. 
	Ciśnienie w zakresie nie mniejszym niż 0 – 120 [mmHg]
	TAK
	

	78. 
	Kontrola nadmiernego ciśnienia z odcięciem dla poziomu 300 [mmHg]
	TAK
	

	79. 
	Zasilanie: 230 [VAC] / 50 [Hz]
	TAK
	

	80. 
	Przewody nawadniające jednorazowe dobowe, mocowane do pompy  - 50 szt.
	TAK
	

	81. 
	Przewody nawadniające jednorazowe pacjenta z dodatkowym korkiem sterylnym umożliwiającym zabezpieczenie  drenu dobowego po zakończonej procedurze - 150 szt.
	TAK
	

	82. 
	Możliwość stosowania drenu jednorazowego sterylnego komplet pompa - pacjent  
	TAK
	

	Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego

	83. 
	Obsługa nie mniej niż dwóch urządzeń jednocześnie 
	TAK
	

	84. 
	Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej
	TAK
	

	85. 
	Sterowanie jednym lub dwoma sterownikami nożnymi 
	TAK
	

	86. 
	Możliwość zastosowania jednego sterownika nożnego o kontroli pracy pompy artroskopowej i shaver’a 
	TAK
	

	87. 
	Sterowanie shaver’a w rękojeści
	TAK
	

	88. 
	Nie mniej niż 3 stopnie pracy w trybie oscylacyjnym (standardowy, wydajny, agresywny)
	TAK
	

	89. 
	Zakresy pracy shaver’a – prawo/lewo nie mniej niż 8000 [obr/min]
	TAK
	

	90. 
	Zakresy pracy oscylacji w zakresie nie mniejszym niż do 3000 [obr/min]
	TAK
	

	91. 
	Zakresy pracy Wiertarka nie mniej niż 1400 [obr/min], prawo/lewo
	TAK
	

	92. 
	Zakresy pracy piły oscylacyjnej do nie więcej niż 18000 [cykli/min]
	TAK
	

	Shaver

	93. 
	Rękojeść shaver’a ze sterowaniem ręcznym i zintegrowanym przewodem - autoklawowalna
	TAK
	

	94. 
	Rękojeść shaver’a ze sterowaniem nożnym  i zintegrowanym przewodem - autoklawowalna
	TAK
	

	95. 
	Ostrza mocowane zatrzaskowo
	TAK
	

	96. 
	Zakres obrotów shaver’a nie mniej niż 8.000 [obr./min] prawo/lewo 
	TAK
	

	97. 
	Zakres oscylacji shaver’a nie mniej niż 3000 [cykli/min]
	TAK
	

	98. 
	Shaver przystosowany do używania ostrzy typu kostne frezy i różyczki
	TAK
	

	99. 
	Shaver przystosowany do używania ostrzy do tkanek miękkich agresywnych i standardowych
	TAK
	

	100. 
	Shaver przystosowany do używania ostrzy do mikrozłamań 
	TAK
	

	101. 
	Shaver przystosowany do używania raszpli do czyszczenia powierzchni kostnych
	TAK
	

	Waporyzator

	102. 
	Generator waporyzacji tkanek RF wraz ze sterownikiem nożnym 
	TAK
	

	103. 
	Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów
	TAK
	

	104. 
	Współpraca z konsolą kamery lub jako autonomiczne urządzenie
	TAK
	

	105. 
	Sterownik nożny umożliwiający przejęcie funkcji z rękojeści waporyzatora ablate/coag
	TAK
	

	Optyki artroskopowe

	106. 
	Optyka artroskopowa (z koszem sterylizacyjnym) 30°, średnica 4,0 [mm], długość nie mniejsza niż 150 [mm], szeroki kąt, HD – nie mniej niż 1 szt.
	TAK
	

	107. 
	Płaszcz artroskopowy szybkoprzepływowy do optyki 4,0 z dwoma kranikami na złącza typu Luer. Płaszcz wraz z obturatorem i światłowodem
	TAK
	

	108. 
	Optyka artroskopowa (z koszem sterylizacyjnym)  bezpłaszczowa 30°, średnica 4,0 [mm] długość nie mniejsza niż 134 [mm], HD – nie mniej niż 1 szt.
	TAK
	

	Wózek artroskopowy

	109. 
	Wózek jezdny wyposażony w koła z hamulcami
	TAK
	

	110. 
	Układ jezdny wyposażony w osłony zabezpieczające przed najechaniem na przewody
	TAK
	

	111. 
	Wózek dedykowany do zestawu pod względem wymiarów i dopuszczalnego obciążenia
	TAK
	

	112. 
	Mocowanie monitora na wysięgniku łamanym, w co najmniej 2 punktach 
	TAK
	

	113. 
	Mocowanie tabletu na dedykowanym ramieniu
	TAK
	

	114. 
	Mocowanie głowicy kamery
	TAK
	

	115. 
	Mocowanie pojemnika z solą fizjologiczną
	TAK
	

	116. 
	Wózek wyposażony w nie mniej niż 5 półek 
	TAK
	

	117. 
	Wózek wyposażony w nie mniej niż 1 szufladę
	TAK
	

	118. 
	Wózek wyposażony w zintegrowany zasilacz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym i wyłącznikiem głównym


	TAK
	


dotyczy pkt 8 tabeli: 2015 rok – 1 pkt;    2016 rok – 100 pkt

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ”

........................ dnia ............................  











                                                   



.......................................................

                                                                                                         

  (podpis Wykonawcy)
Załącznik Nr 1.2. do SIWZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

ZESTAW ARTROSKOPOWY

………………………………………

dane Wykonawcy
	L.p.
	Wymagane Parametry 
	Odpowiedź

Wymagana
	Odpowiedź

Oferowana

	Warunki Gwarancji

	1. 
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia
	Punktacja wg zapisu na końcu tabeli

	2. 
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia – min. 24 miesiące
	podać
	

	3. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	TAK
	

	4. 
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
	Podać wszystkich
	

	5. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 
	TAK


	

	6. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
	TAK


	

	7. 
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	TAK
	

	8. 
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	TAK
	

	9. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę
	TAK
	

	10. 
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK/NIE
	

	11. 17
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać/NIE DOTYCZY
	

	12. 18
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać/NIE DOTYCZY
	

	13. 
	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)
	Podać koszt
	

	Serwis Pogwarancyjny

	14. 28
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	TAK
	

	15. 29
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
	TAK
	

	16. 30
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	TAK
	

	17. 31
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy
	TAK
	


Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt; Gwarancja  36 miesięcy – 10 pkt; Gwarancja  48 miesięcy – 40 pkt
*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”.

........................ dnia ............................  

                        ............................................

 (podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa: …………………….., typ: ……………………, producent ……………………… ……………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno-użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:


1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu, 

2) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wymaganiami w parametrach techniczno-użytkowych – zał. nr 1 do niniejszej umowy. 
3) dostarczenia wraz z dostawą dokumentów wymaganych w parametrach techniczno-użytkowych – zał. nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 4.

5. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (………………………………………….,                              tel.  ………………………………..) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.
6. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy:

a) po stronie Zamawiającego - Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 95

b) po stronie Wykonawcy - …………………………………………………….

( 2 Cena

1. Strony uzgadniają za wymienione w § 1 świadczenia następujące wynagrodzenie netto …………….. PLN, brutto ……………….. PLN (słownie złotych: …………..), w tym stawka podatku VAT ……..%, zgodnie z formularzem cenowym – zał. nr 2 do umowy.

2. Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego 
i faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.

3. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego
§ 3 Gwarancja

1. Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt fabrycznie nowy na okres ………… miesięcy, która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego sprzętu nowego lub używanego.

3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami).
5. Niezaleznie od uprawnień gwarancyjnych strony rozszerzają uprawnienia z rękojmi na okres wskazany w gwarancji. 
   § 4 Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

2. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiazaniami wobec Wykonawcy, po sporządzeniu noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

4. Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego
2. Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

3. Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

a) bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
b) bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 – 3 następuje na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności w okresie obowiązywania umowy.
§ 6 Zmiana zawartej umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w  przypadku:

a) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego;

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności:  pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia.

c) wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego.
2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe 
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i  przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264 z późn.zm.).

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 
1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Parametry techniczno-użytkowe

2. Formularz cenowy

3. Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

4. Wzór protokołu odbioru technicznego

ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:

Załącznik nr 4  do umowy

 PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

	ZAMAWIAJĄCY: 


	WYKONAWCA:   


	Adres: 


	Adres:   



	Miejsce instalacji: 


	Serwis:



	Telefon: 


	Telefon:  



	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego:  




	L.p.
	Nazwa/ typ urządzenia
	Nr seryjny
	Ilość



	
	
	
	


	L.p.
	Wyposażenie dodatkowe
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	L.p.
	Dokumentacja
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Data instalacji: 


	Okres gwarancji (licząc od daty instalacji):




	SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ



	Nazwa urządzenia
	Uczestnicy szkolenia



	
	

	
	


	Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:




	UWAGI




                                                                                                                                            ........................................................                              ...................................................................
              data i podpis 





       data i podpis

przedstawiciela Zamawiającego     


         przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa zestawu artroskopowego z torem wizyjnym”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
2. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:
	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców

	
	


Brak wypełnienia powyższej tabeli rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

4. Oświadczamy, że oferta:
– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany 
w pkt 10.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

5. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

 2. …................................................................................................................................................

Miejscowość i data: …...............................                                                   ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

               Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 6.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….....................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu
Nr  NIP/PESEL, KRS/CEiDG)……………………………….
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….....................

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do  reprezentacji)………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa zestawu artroskopowego z torem wizyjnym” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/23PN/16, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

A. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5. SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

B. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, jednocześnie oświadczam, że zachodzą/ nie zachodzą* w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………….………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Typ/ model/


	Producent
	j.m.
	Ilość zamawiana
	Cena jedn. netto  w PLN


	Stawka podatku VAT %
	Cena  brutto w PLN

	1.
	Zestaw artroskopowy z torem wizyjnym – zgodnie z załącznikami 1.1. i 1.2. do siwz
	
	
	zestaw
	1
	
	8
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Strona 20 z 20

