SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), pn.:

„Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni”

Nr PZOZ/DZP/382/24PN/14

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz.U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33111000-1

3.3.	Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ i Załącznik Nr 1.1.
i 1.2. do OPZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

- 	warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, dwa zamówienia polegające na dostawie tego samego rodzaju tj. dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni, 
o wartości brutto min 600 000,00 zł każda a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 14.A.2 SIWZ.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, o których mowa w pkt 11.1.2. SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały/są wykonane/wykonywane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika Nr 8 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ

      - Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ

      - Wypełniony i podpisany formularz „Parametry techniczno - użytkowe” - wg Załącznika Nr 1.1.
do OPZ

      - Wypełniony i podpisany formularz „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” - wg Załącznika Nr 1.2. do OPZ

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie (listownie) oraz faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Annę Piórkowską Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do 04 czerwca 2014 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. 
z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco: „Oferta na dostawę dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni”  Nr sprawy PZOZ/DZP/382/24PN/14 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy i danymi kontaktowymi (tel., fax, e-mail).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04 czerwca 2014 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 20.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Sposób punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x 70% waga kryterium |
| 2. | Parametry techniczno-użytkowe | 25% | Liczba punktów badanej oferty / najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x 25% waga kryterium |
| 3. | Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny | 5% | Liczba punktów badanej oferty / najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x 5% waga kryterium |

Ocena „Parametrów techniczno-użytkowych” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 1.1. do OPZ.

Ocena „Warunków gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 1.2. do OPZ.

23.1.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

23.2.	Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium Parametry techniczne oraz Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

23.3.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt  23.1. SIWZ.

23.4.	Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

# 23.5.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane     w złożonych ofertach.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 - Wykaz dostaw, o których mowa w pkt 14.A.2.

Płock, dnia  26 maja 2014 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni.

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony:

- formularz pn.: „Parametry techniczno - użytkowe” – wg Załącznika Nr 1.1. do OPZ

- formularz pn.: „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” – wg Załącznika Nr 1.2. do OPZ.

Załącznik Nr 1.1. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

| L.p. | ## Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE APARATU RTG |  |  |  |
|  | Producent | TAK |  |  |
|  | Kraj | TAK |  |  |
|  | Model/typ | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE na cały aparat RTG | TAK (przy dostawie) |  |  |
|  | Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów (jeżeli dotyczy) | TAK (przy dostawie) |  |  |
|  | System RTG, oraz wszystkie urządzenia – fabrycznie nowe | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji urządzeń: 2014 | TAK |  |  |
|  | Generator, stół RTG, statyw do zdjęć płuc, lampa RTG, zawieszenie sufitowe lampy RTG wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK |  |  |
|  | Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć na kasetach analogowych i płytach CR | TAK |  |  |
|  | GENERATOR |  |  |  |
|  | Generator typu HF (wysokiej częstotliwości) | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość generatora nie mniejsza niż 50 [kHz] | TAK |  |  |
|  | Moc generatora nie mniejsza niż 50 [kW] (zgodnie z normą IEC 601) | TAK |  |  |
|  | Zakres napięć nie mniejszy niż od 40 [kV] - 150 [kV] | TAK |  |  |
|  | Zakres mAs nie mniejszy niż od 0,5 [mAs] do 800 [mAs] | TAK |  |  |
|  | Minimalna wartość prądu nie większa niż 10 [mA] | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wartość prądu nie mniejsza niż 600 [mA] | TAK |  |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji nie dłuższy niż od 1 [ms] | TAK |  |  |
|  | Automatyczny system doboru parametru ekspozycji AEC | TAK |  |  |
|  | Ilość programów anatomicznych nie mniejsza niż 200 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie generatora: 3 x 400 [V] / 50 [Hz] | TAK |  |  |
|  | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG |  |  |  |
|  | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  |  |
|  | Zakres poprzecznego ruchu wózka nie mniejszy niż 220 [cm] | TAK (parametr oceniany) |  | > 250 cm – 5 pkt ≤ 250 cm – 1 pkt |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu wózka nie mniejszy niż 300 [cm] | TAK (parametr oceniany) |  | > 400 cm – 5 pkt ≤ 400 cm – 1 pkt |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy RTG nie mniejszy niż 160 [cm] | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej nie mniejszy niż ± 150° | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej ± 120° | TAK |  |  |
|  | Najniższe położenie ogniska lampy RTG nie większe niż 38 [cm] | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz z informacją o wartości kąta pochylenia lampy RTG | TAK |  |  |
|  | Centralny aretaż trzech ruchów liniowych kolumny zwalniany jednym przyciskiem | TAK |  |  |
|  | Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Modyfikacja parametrów ekspozycji: [kV], [mAs] i [ms], wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy RTG | TAK |  |  |
|  | Wyświetlenie odległości SID | TAK |  |  |
|  | Lampa RTG automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID | TAK |  |  |
|  | LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Wymiar małego ogniska nie większy niż 0,6 [mm] (Zgodnie z IEC 60336) | TAK |  |  |
|  | Moc małego ogniska nie mniejsza niż 24 [kW] | TAK (parametr oceniany) |  | > 24 kW – 5 pkt = 24 kW – 1 pkt |
|  | Wymiar dużego ogniska nie większy niż 1,2 [mm] (Zgodnie z IEC 60336) | TAK (parametr oceniany) |  | < 1,2 mm – 5 pkt = 1,2 mm – 1 pkt |
|  | Moc dużego ogniska nie mniejsza niż 65 [kW] | TAK (parametr oceniany) |  | > 65 kW – 5 pkt = 65 kW – 1 pkt |
|  | Szybkość wirowania anody nie mniejsza niż 8500 [obr/min] | TAK (parametr oceniany) |  | > 8500 – 5 pkt = 8500 – 1 pkt |
|  | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 400 [kHU] | TAK (parametr oceniany) |  | > 400 kHU – 5 pkt = 400 kHU – 1 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka nie mniejsza niż 1,6 [mHU] | TAK (parametr oceniany) |  | > 1,6 mHU – 5 pkt = 1,6 mHU – 1 pkt |
|  | Szybkość chłodzenia anody nie mniejsza niż 130 [kHU/min] | TAK |  |  |
|  | STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny z płaskim blatem | TAK |  |  |
|  | Pływający blat pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pochłanialność blatu – ekwiwalent nie większy niż 0,7 mmAl (wg EN/IEC 60601-1-3) | TAK |  |  |
|  | Zakres akceptowanych formatów kaset nie mniejszy niż od 18x24 [cm] do 35x43 [cm] | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu w dowolnej pozycji, z zachowaniem regulacji jego wysokości nie mniejsze niż 200 [kg] | TAK (parametr oceniany) |  | > 250 kg – 5 pkt ≤ 250 kg – 1 pkt |
|  | Długość płyty pacjenta nie mniejsza niż 220 [cm] | TAK |  |  |
|  | Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 80 [cm] | TAK |  |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta nie mniejszy niż 90 [cm] | TAK |  |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta nie mniejszy niż 20 [cm] | TAK |  |  |
|  | Wysokość blatu stołu regulowana elektrycznie | TAK |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu (w skrajnej dolnej pozycji) nie większa niż 54 [cm] | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu stołu (w skrajnej górnej pozycji) nie mniejsza niż 90 [cm] |  |  |  |
|  | Odległość film - płyta pacjenta nie większa niż 8 [cm] | TAK (parametr oceniany) |  | < 8 cm – 5 pkt = 8 cm – 1 pkt |
|  | Automatyka ekspozycji AEC z wykorzystaniem co najmniej 3 komór pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Stół wyposażony w kratkę przeciwrozproszeniową o gęstości nie mniejszej niż 40 [l/cm] | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa uruchamiana w trakcie ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa demontowana bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Uchwyt dla pacjenta | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na kasetę mocowany do stołu umożliwiający wykonanie zdjęcia promieniem poziomym | TAK |  |  |
|  | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |  |
|  | Zakres akceptowanych formatów kaset nie mniejszy niż od 18x24 [cm] do 35x43 [cm] | TAK |  |  |
|  | Minimalna odległość środka panelu od podłoża (w skrajnej dolnej pozycji) nie większa niż 38 [cm] | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego panelu Bucky nie mniejszy niż 140 [cm] | TAK |  |  |
|  | Płyta statywu uchylna w zakresie nie mniejszym niż od - 20º do +90º | TAK |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent nie większy niż 0,5 mmAl (wg EN/IEC 60601-1-3) | TAK |  |  |
|  | Stojak wyposażony w kratkę przeciwrozproszeniową o gęstości nie mniejszej niż 40 [l/cm] | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa uruchamiana w trakcie ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa demontowana bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Automatyka ekspozycji AEC z wykorzystaniem co najmniej 3 komór pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Odległość film – płyta statywu nie większa niż 5 [cm] | TAK (parametr oceniany) |  | < 5 cm – 5 pkt = 5 cm – 1 pkt |
|  | Ogniskowa kratki nie mniejsza niż 170 [cm] | TAK |  |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  |  |
|  | DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  |  |
|  | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa filtracja w kolimatorze ustawiana automatycznie | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kolimacja do formatu kasety | TAK |  |  |
|  | ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH |  |  |  |
|  | Wszelkie prace budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń pracowni w kontekście instalacji aparatu (zalecana wizja lokalna) | TAK |  |  |
|  | Przebudowa sterowni i dostosowanie pod względem funkcjonalnym do instalacji aparatu | TAK |  |  |
|  | Wymiana wykładziny wraz z wykonaniem stosownych kanałów wg. wytycznych producenta | TAK |  |  |
|  | Montaż drzwi ochronnych do pracowni | TAK |  |  |
|  | Modyfikacja systemu wentylacji i klimatyzacji do wymagań technicznych aparatu | TAK |  |  |
|  | Przebudowa punktu rejestracji wraz z dostosowaniem do elektronicznego systemu ruchu pacjentów w części szpitalnej (ul. Kościuszki) | TAK |  |  |
|  | Przebudowa punktu rejestracji wraz z dostosowaniem do elektronicznego systemu ruchu pacjentów w przychodni (ul. Miodowa) | TAK |  |  |
|  | SKANER DO PŁYT OBRAZOWYCH |  |  |  |
|  | Skaner do płyt obrazowych - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Producent | TAK |  |  |
|  | Kraj | TAK |  |  |
|  | Model/typ | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE (jeżeli dotyczy) | TAK (przy dostawie) |  |  |
|  | Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów (jeżeli dotyczy) jako urządzenie zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa | TAK (przy dostawie) |  |  |
|  | Skaner stacjonarny, nie nastołowy | TAK |  |  |
|  | Ilość kaset które można jednocześnie umieścić w systemie nie mniejsza 1 | TAK |  |  |
|  | Skanowanie płyt w formacie 35x43 [cm] z rozdzielczością nie mniejszą niż 10 [piksel/mm] | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skanowanie płyt mammograficznych igłowych i proszkowych w formatach 18x24 [cm] i 24x30 [cm] z rozdzielczością nie mniejszą niż 20 [piksel/mm] | TAK |  |  |
|  | Skanowanie kaset pantomograficznych w formacie 15x30 [cm] | TAK |  |  |
|  | Skanowanie kaset do kości długich o formacie nie mniejszym niż 35x80 [cm] | TAK |  |  |
|  | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | TAK |  |  |
|  | Skala szarości generowanych obrazów nie mniejsza niż 16 [bit/piksel] | TAK |  |  |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze nie mniejsza niż 12 [bit/piksel] | TAK |  |  |
|  | Wydajność skanowania płyt o wymiarze 35x43 [cm] przy rozdzielczości 10 [pikseli/mm] nie mniejsza niż 46 kaset/godz | TAK |  |  |
|  | Obsługa kaset ze sztywnymi ekranami | TAK |  |  |
|  | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |  |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | TAK |  |  |
|  | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | TAK |  |  |
|  | Panel wskazujący stan urządzenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość skanowania kaset do kości długich o rozmiarze nie mniejszym 35x80 [cm] | TAK |  |  |
|  | KASETY RTG Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI |  |  |  |
|  | System wyposażony w kasety RTG w formacie: 18x24 [cm] – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w kasety RTG w formacie: 24x30 [cm] – 5 szt. | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w kasety RTG w formacie: 35x35 [cm] – 5 szt. | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w kasety RTG w formacie: 35x43 [cm] – 6 szt. | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w kasety RTG z fabrycznie wbudowaną kratką przeciwrozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych w formacie: 35x43 [cm] – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kasety ze sztywnymi ekranami o gwarantowanej ilości cykli odczytu i kasowania nie mniejszej niż 45000 | TAK |  |  |
|  | Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element) | TAK |  |  |
|  | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające dokument właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa | TAK |  |  |
|  | STACJA AKWIZYCYJNA - TECHNIKA |  |  |  |
|  | Stacja technika do akwizycji obrazów - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Komputer stacji technika o minimalnych parametrach: - procesor czterordzeniowy. - 2.0 GHz, - 4GB RAM, - 500 GB HDD RAID1 - sieć 100/1000Mbit/s - system operacyjny - mysz, klawiatura | TAK (podać) |  |  |
|  | Stacja technika wyposażona w kolorowy monitor LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 19”, jasności nie mniejszej niż 230 [cd/m2], kontraście nie mniejszy niż 500:1 | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji technika dedykowane do oferowanego skanera | TAK (podać) |  |  |
|  | Wskaźnik położenia kasety na wykonanym obrazie | TAK |  |  |
|  | Wielopoziomowy system logowania do systemu z podziałem na role, min. administrator i technik | TAK |  |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku technika lub pobieranie badań z systemu za pomocą usługi Dicom Worklist | TAK |  |  |
|  | Zlecenie badań i wpisywanie danych pacjentów na dowolnym komputerze w sieci podłączonym do stacji technika przez przeglądarkę internetową | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany danych pacjenta po zeskanowaniu płyty | TAK |  |  |
|  | Wyszukiwanie badań pacjenta na podstawie kryteriów: - imię nazwisko - identyfikator pacjenta - data urodzenia - data badania - rodzaj badania | TAK |  |  |
|  | Zdefiniowane procedury w języku polskim z możliwością edycji i dodawania własnych | TAK |  |  |
|  | Zaawansowana wieloskalarna obróbka obrazowa | TAK (podać nazwę) |  |  |
|  | Przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską, drukarkę, serwer PACS | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK |  |  |
|  | Możliwość przypisywania kasety do pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Dodawanie do obrazu skali centymetrowej | TAK |  |  |
|  | Kalibracja obrazu względem naświetlonego obiektu odniesienia (pomiary wielkości rzeczywistych) | TAK |  |  |
|  | Adnotacje tekstowe i graficzne | TAK |  |  |
|  | Kompozytor wydruków na drukarkach systemowych oraz zgodnych z Dicom 3.0 | TAK |  |  |
|  | Kolimacja obrazu wielokątna i owalna (maskowanie tła) | TAK |  |  |
|  | Obrót obrazu o dowolny kąt | TAK |  |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na - zmianę zaczernienia i kontrastu, - powiększenie stopniowe oraz liniowe - obracanie obrazu, 90 stopni skokowo - odbicia góra/dół, lewo/prawo - negatyw obrazu | TAK |  |  |
|  | Wpisanie parametrów ekspozycji badania jak [kV], [mAs], dawka | TAK |  |  |
|  | Możliwość odrzucenia badania z możliwością podania przyczyny z zapisaniem w pliku | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie płyt CD dla pacjenta wraz z przeglądarką zgodną z Dicom | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja długoterminowa wykonanych badań na płytach CD/DVD lub nośnikach USB z rejestracją miejsca archiwizacji w bazie danych systemu | TAK |  |  |
|  | Import badań pacjentów z urządzeń CR, CT, MR, DR z nośników elektronicznych do systemu w celu wydruku lub archiwizacji | TAK |  |  |
|  | Import dokumentów i obrazów do systemu i przypisania do danego pacjenta wraz z możliwością archiwizacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia skanera do dokumentów i skanowania dokumentów przypisanych do pacjenta z umieszczeniem danych w systemie | TAK |  |  |
|  | Nanoszenia adnotacji tekstowych i graficznych, możliwość definiowania własnych tekstów | TAK |  |  |
|  | Pomiary odległości i kątów, w tym kątów Cobba | TAK |  |  |
|  | Interfejs oprogramowania stacji w całości w języku polskim oraz system pomocy w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Podgląd wykonanego badania na dowolnym komputerze w sieci za pomocą przeglądarki internetowej z możliwością regulacji okna i powiększenia obrazu oraz podziałem min 2x2 dla conajmniej 8 komputerów jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające dokument właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa | TAK |  |  |
|  | STACJA DIAGNOSTYCZNA – LEKARSKA |  |  |  |
|  | Lekarska stacja diagnostyczna do diagnostyki ogólnej – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Stacja zgodna z wymaganiami określonymi obowiązującym prawem | TAK |  |  |
|  | Komputer stacji opisowej, minimalne wymagania: - procesor czterordzeniowy - 8GB RAM - dysk 1000GB RAID1 - system operacyjny 64 bitowy - para monitorów medycznych: min. 21", monochromatyczne 2MP, jasność min. 800cd/m2, kontrast min. 800:1 - monitor 19" kolorowy administracyjny - karta grafiki do zastosowań medycznych - sieć 100/1000Mbit/s - mysz, klawiatura | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki zgodne z obowiązującymi przepisami: - wyświetlanie obrazów w standardzie Dicom - możliwość podziału okna na min.4 - zmiana tablic odwzorowania poziomów szarości (LUT) - pomiary odległości i kątów - powiększenie obrazu min. 4x - obroty i odbicia obrazu - adnotacje graficzne i tekstowe - kalibracja liniowa obrazu względem obiektu na obrazie - wyświetlenie negatywu - pomiar wartości gęstości punktu i ROI - lupa elektroniczna z możliwością regulacji wielkości i powiększenia - regulacja okna –poziom/szerokość - kalibracja monitora w standardzie Dicom - wyświetlanie danych Dicom na obrazie z możliwością ich wyłączenia jednym kliknięciem - wyszukiwanie pacjentów na liście roboczej wg kryteriów: imię, nazwisko, data badania, rodzaj badania, identyfikator pacjenta, - miniatury badań pacjentów - dostęp do poprzednich badań pacjenta z możliwością ich porównania - możliwość wysyłania badań do innych urządzeń w standardzie Dicom 3.0 | TAK |  |  |
|  | Wykonywanie opisów badań ze skanera z archiwizacją w systemie | TAK |  |  |
|  | Listy robocze dla lekarzy z możliwością szybkiego dostępu do badań z ostatnich min. 3 dni, 1 tygodnia i 1 miesiąca z możliwością sortowania po numerze PESEL, imieniu i nazwisku, dacie badania | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny i posiadające w certyfikat/deklarację właściwą dla urządzeń stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa | TAK |  |  |
|  | Dla zapewnienia kompatybilności skaner, oprogramowanie stacji technika, oprogramowanie stacji diagnostycznej jednego producenta | TAK |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z bieżącej produkcji | TAK |  |  |
|  | Fabryczny stojak dedykowany do instalacji skanera i komputera z monitorem z uchwytem na kasety | TAK |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Projekt osłon stałych dla nowej pracowni wraz z oferowanym aparatem |  | TAK |  |
|  | Testy akceptacyjne oraz pełna dokumentacja niezbędna do uzyskania formalnych pozwoleń na użytkowanie aparatu i pracowni |  | TAK |  |  |
|  | Podłączenie do systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego (4 licencje) |  | TAK |  |  |
|  | Robot do wypalania płyt wraz z podłączeniem do systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego |  | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostawę, montaż, instalację i uruchomienie wszystkich urządzeń przez wykwalifikowany serwis |  | TAK |  |  |

*)  w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”

Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 1.2. do OPZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

| LP. | PARAMETR | WYMAGANA ODPOWIEDŹ * | OFEROWANA ODPOWIEDŹ | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki gwarancji |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia: min. 24 m-ce | TAK |  |  |
| 2. | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia | Podać (Parametr oceniany) |  | 24 m-ce – 1 pkt., 30 m-cy – 5 pkt.; 36 m-cy –10pkt.; 48m-cy –15 pkt.; 54m-ce –20 pkt.; 60m-cy i więcej – 30 pkt. |
| 3. | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |  |
| 4. | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać (wszystkich) |  |  |
| 5. | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie | TAK |  |  |
| 7. | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |  |
| 8. | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK / NIE (Parametr oceniany) |  | TAK – 20 pkt.; NIE – 1 pkt. |
| 9. | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |  |
| 10. | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK / NIE |  |  |
| 11. | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać / NIE DOTYCZY |  |  |
| 12. | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | TAK / NIE DOTYCZY |  |  |
| 13. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji, (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | podać koszt |  |  |
| Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |
| 14. | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |  |
| 15. | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie | TAK |  |  |
| 16. | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |  |
| 17. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy | TAK |  |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”

Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno-użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 3.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego aparatu,

- dostarczenia wraz z dostawą instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim – 2 egzemplarze oraz paszportu technicznego urządzenia.

- dostarczenia deklaracji zgodności

- dostarczenia powiadomienia/ zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 4.

- Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (………………………………………….,                              tel.  ………………………………..) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.

- Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego:

a/	po stronie Zamawiającego – Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 95

b/ 	po stronie Wykonawcy - …………………………………………………….

2 Cena

      - Strony uzgadniają łączne wynagrodzenie wymienionego w § 1 świadczenia na kwotę: netto …………………PLN, brutto ……………………… PLN (słownie złotych: …………………………),

zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznikiem nr 2 do umowy.

      - Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego 
i faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

      - Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

3 Gwarancja

- Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

- Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji – na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami).

- Postanowienia ustępów niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do części eksploatacyjnych, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych). Zamawiający będzie nabywał je sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

§ 4 Kary umowne

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad w przypadku, gdy Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze;

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

- W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

- Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiązaniami wobec Wykonawcy, po sporządzeniu noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5 Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach, gdy:

- Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

- Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego

  - Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

  - Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

  - W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

  - bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,

  - bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

  - Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 – 3 następuje na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności.

§ 6 Zmiana zawartej umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w  przypadku:

- obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego

- wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego

- W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe 
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i  przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn.zm.).

- Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 
1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Parametry techniczno-użytkowe

- Formularz cenowy

- Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

- Wzór protokołu odbioru technicznego

ZAMAWIAJĄCY:				WYKONAWCA:

Załącznik nr 4  do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Adres: | Adres: |
| Miejsce instalacji: | Serwis: |
| Telefon: | Telefon: |
| Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego: |  |

| L.p. | Nazwa/ typ urządzenia | Nr seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Dokumentacja | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Data instalacji: | Okres gwarancji (licząc od daty instalacji): |
| --- | --- |

UWAGI

........................................................                              ...................................................................

data i podpis przedstawiciela Zamawiającego     data i podpis przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo: .........................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ........................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

    - Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

    - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

    - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni.

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni.

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni.

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena netto w PLN | Stawka VAT w % | Cena brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat rentgenowski wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni. zgodnie z zał. nr 1.1. i 1.2. do OPZ |  | 1 | szt. |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni.

## Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 90 z późn.zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik Nr 8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni.

#### WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zrealizowałem następującą/e dostawę/y przedmiotu zamówienia, tj.: dostawę/y aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni.

| Lp. | Nazwa i adres Podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto dostawy w PLN | Data wykonania dostawy Od … - do …. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Należy dołączyć dowody czy dostawy, o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy