PZOZ/BZ/382/ 18PN/12

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na:

„DOSTAWĘ ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO WRAZ Z KOLUMNĄ ELEKTROCHIRURGICZNĄ I NARZĘDZIAMI LAPAROSKOPOWYMI”

Nr PZOZ/BZ/382/18PN/12

1.
Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl 

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2.
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu laparoskopowego wraz z kolumną elektrochirurgiczną i narzędziami laparoskopowymi.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.10.00.00.-1, 33.16.22.00.-5.
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1, 2 i 4 do siwz.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
8.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

8.1.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; 

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie przedmiotu zamówienia (LAPAROSKOP), o wartości brutto min. 750.000,00 zł, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 9 A.2. 

8.1.3.   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
           wykonania zamówienia; 

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000,00 zł – a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 9.A.3.
8.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 8.1.1. – 8.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 8.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg załącznika nr 5 do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych dostaw, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt 8.1.2. SIWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr  8 do SIWZ;
3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000,00 zł – należy załączyć dowód opłacenia o ile nie wynika to z załączonego dokumentu.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 9.A.3., Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg  załącznika nr 6 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 – 4: składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

C. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 
1. Oświadczenia, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu i używania na terenie UE zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiada aktualne dokumenty, które zostaną dostarczone wraz z jego dostawą – wg załącznika nr 7 do siwz,
D. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. 3, 

2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – zał. 4.
3. Wypełnionego i podpisanego formularza „Parametry techniczno-użytkowe” - załącznik nr 1.1 do OPZ,
4. Wypełnionego i podpisanego formularza „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” -  załącznik nr  1.2 do OPZ.
10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

10.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

10.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie lub faksem

10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Renata Gwiazda, specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, e-mail: zamówienia_publiczne@plockizoz.pl.

11.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

12. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

13. Termin związania ofertą.

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

14.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

14.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
14.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
14.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.8. OFERTA wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub 
w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

14.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

14.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

14.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy.

14.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

14.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
15. Miejsce i termin składania ofert
15.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 08 maja 2012 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej  Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.

15.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 

oraz oznakowane następująco: 
„Oferta na dostawę zestawu laparoskopowego wraz z  kolumną elektrochirurgiczną i narzędziami laparoskopowymi” Nr sprawy PZOZ/BZ/382/18PN/12 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

15.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

15.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert.
16.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 maja 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
16.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, warunków gwarancji zawartych w ofercie.

16.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 16.3.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.

17.1 Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a) Wartość brutto  pozycji formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] =    wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.

b) cena, o której mowa w pkt a)  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

17.2. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

18. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
19. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

19.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  

	Lp.
	Kryterium
	Waga Kryterium
	Sposób punktacji

	1.
	Cena
	60%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium

	2.
	Parametry techniczno- użytkowe
	30%
	Liczba punktów badanej oferty 

/ najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x  % ranga kryterium

	3


	Warunki gwarancji 
	10%
	Liczba punktów badanej oferty 

/ najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x  % ranga kryterium


Ocena „parametrów techniczno-użytkowych” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 1.1 do OPZ.

Ocena „parametrów warunki gwarancji” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 1.2 do OPZ.

19.2.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert. 

19.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
         ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający    
         spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.                  

20. Udzielenie zamówienia.
20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej specyfikacji oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

21.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

21.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Zamawiającego i    Wykonawcy.

21.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
21.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji umowy tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

22. Istotne postanowienia umowy.

22.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

22.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

24.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.
24.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

24.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

1.1 Parametry techniczno-użytkowe

             1.2 Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny,
2) Istotne postanowienia umowy (zał. nr 2),

3) Formularz ofertowy (zał. nr 3),

4) Formularz cenowy (zał. nr 4.),

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 5),

6) Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 6),

7) Wzór oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 9.C.1 siwz (zał. nr 7). 
8) Wykaz wykonanych dostaw
Płock, dnia 24 kwietnia 2012 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu laparoskopowego wraz z  kolumną elektrochirurgiczną i narzędziami laparoskopowymi
2. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis techniczny zawiera załączony formularz parametrów techniczno-użytkowych – zał.  nr 1.1 oraz formularz warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – zał. nr 1.2.

Załącznik nr 1.1. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE -  ZESTAW LAPAROSKOPOWY
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................
	
	PARAMETRY 
	ODPOWIEDŹ

WYMAGANA
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY*
	PUNKTACJA

	I. ZESTAW LAPAROSKOPOWY

	Wymagania podstawowe

	1. 
	Producent
	podać
	
	

	2. 
	Kraj
	podać
	
	

	3. 
	Model / typ
	podać
	
	

	4. 
	Deklaracja zgodności – CE (dołączyć przy dostawie)
	TAK
	
	

	5. 
	Wpis/ Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (dołączyć przy dostawie)
	TAK
	
	

	6. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	
	

	7. 
	Rok produkcji całego zestawu: 2012
	TAK
	
	

	Tor wizyjny 

	8. 
	Monitor medyczny o przekątnej nie mniejszej niż 26"
	TAK
	
	

	9. 
	Obsługa funkcji monitora poprzez Ring-Slider
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	10. 
	Wykorzystujący technologię LED backlight
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	11. 
	Obudowa wykonana z aluminium
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	12. 
	Rozdzielczość nie mniejsza 1920 x 1080 pikseli
	TAK
	
	

	13. 
	Wymagane formaty wyświetlanych obrazów: 4:3, 5:4, 16:9
	TAK
	
	

	
	Jasność w zakresie nie mniejszym: 400 - 500 [cd/m2]
	TAK
	
	

	14. 
	Stosunek kontrastu 700:1 - 800:1
	TAK
	
	


	15. 
	Wejścia analogowe: Composite Video, S-Video, RGB, VGA
	TAK
	
	

	16. 
	Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVI-D
	TAK
	
	

	17. 
	Funkcja obraz w obrazie (PIP)
	TAK
	
	

	18. 
	Funkcja obrotu obrazu o 900
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	19. 
	Funkcja horyzontalnego i wertykalnego odbicia obrazu
	TAK
	
	

	20. 
	Interfejs RS232
	TAK
	
	

	21. 
	Zestaw wyposażone we wszystkie niezbędne uchwyty montażowe umożliwiające prawidłową prace
	TAK
	
	

	22. 
	Podstawa pod monitor
	TAK
	
	

	23. 
	Kamera endoskopowa - medyczna w standardzie pełnego HDTV (1080p)
	TAK
	
	

	24. 
	Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD
	TAK
	
	

	25. 
	Sterownik kamery wyposażony w conajmniej 2 wyjścia typu DVI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ; do głowic 1 i 3 CCD
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	26. 
	Kamera ze skanowaniem progresywnym
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	27. 
	50 klatek na sekundę
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	28. 
	Czułość kamery nie gorsza niż 1,2 [lux]
	TAK
	
	

	29. 
	Waga kamery nie większa niż 250 [g]
	TAK
	
	

	30. 
	Długość przewodu kamery nie krótsza niż  250 [cm]
	TAK
	
	

	31. 
	Konstrukcja głowicy kamery umożliwia współpracę ze standardowymi optykami endoskopowymi różnych producentów
	TAK
	
	

	32. 
	Głowica kamery wyposażona w nie mniej niż 2 programowalne przyciski
	TAK
	
	

	33. 
	Głowica kamery wyposażona w zoom optyczny                                                      
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	34. 
	Sterowania funkcjami insuflatora bezpośrednio z głowicy kamery (m.in. start, stop)
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	35. 
	Moduł umożliwiający komunikację urządzenia z innymi aparatami endoskopowymi  - do wyświetlania na ekranie monitora parametrów pracy urządzeń kolumny endoskopowej taki jak: pompa, insuflator, kamera
	TAK/NIE
	
	TAK – 20 pkt.

NIE – 1pkt.

	36. 
	Klawiatura do wprowadzania danych pacjenta i sterowania funkcjami kamery
	TAK
	
	

	Optyki i światłowody

	

	37. 
	Optyka laparoskopowa o zmiennym kierunku patrzenia w zakresie nie mniejszym niż 0 - 90°
	TAK
	
	.

	38. 
	Płaszcz optyki sztywny
	TAK/NIE
	
	TAK – 30 pkt.

NIE – 1 pkt.

	39. 
	Optyka laparoskopowa z systemem typu HOPKINS II, 0°, średnica 10 [mm], długość 31 [cm]
	TAK
	
	

	40. 
	Optyka laparoskopowa z systemem typu HOPKINS II, 30°, średnica 10 [mm], długość 31 [cm]
	TAK
	
	

	41. 
	Wszystkie optyki  i światłowody przewidziane do sterylizacji parowej (autoklaw owalne)
	TAK
	
	

	42. 
	Światłowód, średnica 4,8 [mm], dł. 250 [cm], zbrojony 3szt.
	TAK
	
	


	43. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wymiary zewnętrzne  520 x 90 x 45 [mm]
	TAK
	
	

	44. 
	Kosz druciany na 2 optyki sztywne o długości do 32 [cm] i średnicy  do 10 [mm] oraz światłowód, wym. zew. 487 x 125 x 54 [mm] 2szt.
	TAK
	
	

	Wózek aparaturowy

	45. 
	Wózek aparaturowy z panelem zasilającym, wym. 700 x 1400 x 680 [cm]
	TAK
	
	

	46. 
	Wózek wyposażony w co najmniej 4 półki i szufladę
	TAK
	
	

	47. 
	Możliwość ustawienia dwóch urządzeń obok siebie na jednej półce
	TAK
	
	

	48. 
	Uchwyt butli CO2, do butli o pojemności ok.10 [dm3], średnicy 155 [mm], zamontowany do wózka aparaturowego
	TAK
	
	

	49. 
	Wysięgnik do płynów irygacyjnych, z dwoma uchwytami montażowymi, o długości w zakresie 120 - 200 [cm]
	TAK
	
	

	Źródło światła

	50. 
	Medyczne źródło światła
	TAK
	
	

	51. 
	Źródło światła wyposażone w żarówkę ksenonową
	TAK
	
	

	52. 
	Moc żarówki ksenonowej nie mniejsza niż 300 [W] 
	TAK
	
	

	53. 
	Płynna regulacja natężenia oświetlenia
	TAK
	
	

	54. 
	Temperatura barwowa źródła światła nie mniejsza niż 6000[K]
	TAK
	
	

	Insuflator wysokoprzepływowy 

	55. 
	Insuflator do stosowania CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i operacji laparoskopowych
	TAK
	
	

	56. 
	Zasilanie elektryczne 220 – 240 [V], 50 [Hz]
	TAK
	
	

	57. 
	Zasilanie insuflatora ze źródeł CO2 o ciśnieniu nie mniejszym niż: 5 [bar]
	TAK
	.


	

	58. 
	Regulacja ciśnienie gazu insuflacyjnego w zakresie nie mniejszym niż: 0 – 30 [mmHg]
	TAK
	
	

	59. 
	Regulacja prędkość przepływ gazu insuflacyjnego w zakresie nie mniejszym niż: 0 – 20 [l/min]
	TAK
	
	

	60. 
	Wskaźnik ilości CO2 w butli
	TAK
	
	

	61. 
	Wskaźnik wartości bieżącej ciśnienia po stronie pacjenta
	TAK
	
	

	62. 
	Wskaźnik wartości zadanej ciśnienia po stronie pacjenta
	TAK
	
	

	63. 
	Wskaźnik wartości bieżącej przepływu gazu
	TAK
	
	

	64. 
	Wskaźnik wartości zadanej przepływu gazu
	TAK
	
	

	65. 
	Wskaźnik objętości zużytego gazu 
	TAK
	
	

	66. 
	Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym przekroczenia wartości zadanej ciśnienia insuflacji 
	TAK
	
	

	67. 
	Zintegrowany z urządzeniem uchwyt na butlę CO2
	TAK
	
	

	68. 
	Silikonowy dren wielorazowy do insuflacji, minimum 2 szt.
	TAK
	
	

	69. 
	Dren silikonowy przeznaczony do sterylizacji parowej
	TAK
	
	

	70. 
	Zestaw wyposażony filtr gazu CO2, do insuflatorów, sterylny, minimum 25 szt.
	TAK
	
	

	71. 
	Przewód wysokociśnieniowy CO2, z przyłączami o długości 102 [cm]
	TAK
	
	

	Dodatkowy monitor

	72. 
	Dodatkowy monitor na wózku, z transmisją bezprzewodową
	TAK
	
	

	73. 
	Monitor medyczny w technologii LCD o przekątnej nie mniejszej niż 19" 
	TAK
	
	

	74. 
	Monitor zamocowany na wózku jezdnym,  wiszący
	TAK
	
	

	75. 
	Wyświetlane formaty - 16:9, 5:4, 4:3
	TAK
	
	

	76. 
	Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1280 x 1024 pixeli
	TAK
	
	

	77. 
	Monitor  wyposażony w moduł (PIP) 
	TAK
	
	

	78. 
	Zestaw do transmisji bezprzewodowej sygnału wideo 1080p 50/60 [Hz]
	TAK
	
	

	System cyfrowej archiwizacji danych, raportów, obrazów laparoskopowych

	79. 
	System sygnału HDTV i PAL                                  
	TAK
	
	

	80. 
	Zapis na płytach DVD i CD-ROM 
	TAK
	
	

	81. 
	System wyposażony w wbudowany dysk twardy
	TAK
	
	

	82. 
	Zapis danych na zewnętrznych serwerach oraz nośnikach pamięci podłączanych do portu USB
	TAK
	
	

	83. 
	Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy do obsługi i podglądu aktualnego widoku z kamery endoskopowej w czasie rzeczywistym
	TAK
	
	

	84. 
	Przeglądanie zarejestrowanych obrazów na ekranie monitora dotykowego niezależnie od monitora operacyjnego
	TAK
	
	

	85. 
	Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach: jpeg, bmp,
	TAK
	
	

	86. 
	Zapis zdjęć w rozdzielczości do 1920x1080 
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 1 pkt.

	87. 
	Zapis sekwencji wideo w formacie mpeg2 
	TAK
	
	

	88. 
	Możliwość eksportowania zdjęć z nagranych plików wideo
	TAK
	
	

	89. 
	Zapis sygnału video HDTV 720p
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 1 pkt.

	90. 
	Możliwość zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo
	TAK
	
	

	91. 
	Możliwość ustawienia czasu nagrywanych sekwencji wideo
	TAK
	
	

	92. 
	Możliwość wyboru jakości i rozdzielczości nagrywanej sekwencji wideo
	TAK
	
	

	93. 
	Możliwość zapisu dźwięku
	TAK
	
	

	94. 
	Informacja graficzna na monitorze potwierdzająca zarejestrowanie zdjęcia i sekwencji video
	TAK
	
	

	95. 
	Funkcja odtwarzania zapisanych sekwencji video w pętli
	TAK
	
	

	96. 
	Wskaźnik pozostałego, wolnego miejsca na płycie
	TAK
	
	

	97. 
	Funkcja kasowania wybranych plików przed zapisaniem na płytę
	TAK
	
	

	98. 
	Funkcja zmiany nazwy wybranych plików przed zapisaniem na płytę
	TAK
	
	

	99. 
	Wprowadzenia informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga w odpowiednich, przeznaczonych do tego polach
	TAK
	
	

	100. 
	wprowadzenie numerów endoskopów, tac instrumentowych itp.
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 1 pkt.

	101. 
	Funkcja zapisu kilku sesji na jednej płycie DVD, CD wraz z wprowadzonymi informacjami
	
	
	

	102. 
	Funkcja wyboru poszczególnych danych, które mają zostać zapisane na DVD, CD
	TAK
	
	

	103. 
	Wprowadzanie informacji  alfanumerycznej przy pomocy zewnętrznej klawiatury
	TAK
	
	

	104. 
	Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy myszki poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie monitora;                                                                                                                                     
	TAK
	
	

	105. 
	Możliwość wgrania własnego logo do nagłówka raportu.                                                                                  
	TAK/NIE
	
	TAK – 2 pkt.

NIE – 1 pkt.

	106. 
	Możliwość sterowania zapisem obrazu:
1. bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej,
2. przełącznika nożnego,
3. ekranu dotykowego,
4. klawiatury i myszki
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 1 pkt.

	107. 
	Ramię do monitora, zasięg 600 [cm], mocowane bocznie do wózka aparaturowego
	TAK
	
	

	108. 
	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej nie mniejszej niż 19", medyczny, wiszący, z rozdzielczością ekranu 1280x1024
	TAK
	
	

	109. 
	Pokrowiec na monitor dotykowy, do zastosowania z monitorami 18" i 19", sterylny, nie mniej niż 20 szt.
	TAK
	
	

	Pompa ssąco-płucząca do wykorzystania w laparoskopii i histeroskopii

	110. 
	Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych
	TAK
	
	

	111. 
	Zasilanie 220 – 240 V, 50 Hz
	TAK
	
	

	112. 
	Funkcjonalność jednoczesnego przeznaczenia do zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych (kompakt)
	TAK/NIE
	
	TAK – 15 pkt.

NIE – 1 pkt.

	113. 
	Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej 
	TAK
	
	

	114. 
	Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej
	TAK
	
	

	115. 
	Automatyczne ustawienie odpowiedniego trybu pracy oraz zakresów wartości parametrów ustawianych w zależności od rodzaju założonych drenów
	TAK
	
	

	116. 
	Zakres regulacji ciśnienia płukania:

Histeroskopia:   0 – 200 [mmHg]

Laparoskopia:   0 – 400 [mmHg]
	TAK

	
	

	117. 
	Zakres regulacji przepływu:

Histeroskopia:   0 – 500 [ml/min]

Laparoskopia:   0 – 1000 [ml/min]
	TAK

	
	

	118. 
	Zakres regulacji ciśnienia odsysania:

Histeroskopia:   0 do - 0,5 [bar]

Laparoskopia:   0 do - 0,8 [bar]
	TAK
	
	

	119. 
	Automatyczny test urządzenia po włączeniu
	TAK
	
	

	120. 
	Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej przepływu
	TAK
	
	

	121. 
	Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania
	TAK
	
	

	122. 
	Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania
	TAK
	
	

	123. 
	Zapamiętywanie ostatnio używanych wartości parametrów ustawionych
	TAK
	
	

	124. 
	Opcja uruchomienia włącznikiem nożnym
	TAK
	
	

	125. 
	W zestawie dreny jednorazowe nie mniej niż 3 szt. dla laparoskopii i histeroskopii 
	TAK
	
	

	126. 
	Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących, niesterylny, nie mniej niż 10 szt.
	TAK
	
	

	127. 
	Dren ssący (dwuczęściowy), długi, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do pokrywy 
	TAK
	
	

	128. 
	Zestaw drenu płuczącego, do zastosowania z pompą, do histeroskopii, wielorazowy, autoklawowalny
	TAK
	
	

	129. 
	Zestaw drenu płuczącego, do zastosowania z pompą, do laparoskopii, wielorazowy, autoklawowalny
	TAK
	
	

	130. 
	Pokrywa na 1,5 i 5 [dm3] słoje do odsysania
	TAK
	
	

	131. 
	Słój do odsysania, 5 [dm3]
	TAK
	
	

	132. 
	Stojak na jeden 5 [dm3] słój do odsysania
	TAK
	
	

	133. 
	Uchwyt do stojaka na 5 [dm3] słoje do odsysania
	TAK
	
	

	134. 
	Dren płuczący z igłami, do zastosowania z pompą histeroskopową, sterylny, 10 szt.
	TAK
	
	

	Morcellator z dwoma kompletami ostrzy 

	135. 
	Morcellator z dwoma kompletami ostrzy 12 i 15 [mm] - do wykorzystania w laparoskopii ginekologicznej oraz nefrektomii laparoskopowej
	
	
	

	136. 
	Konsola sterująca do elektrycznego zasilania silnika morcelatora 
	TAK
	
	

	137. 
	Konsola wyposażona w wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujący o prędkości obrotowej noża morcelatora
	TAK
	
	

	138. 
	Dwupedałowy przełącznik nożny do uruchamiania obrotów noża morcelatora                            
	TAK
	
	

	139. 
	Zestaw morcelatora  do usuwania wyciętych narządów lub większych części tkanki z jamy brzusznej podczas operacji laparoskopowych 
	TAK
	
	

	140. 
	Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei wraz ze zintegrowanym przewodem elektrycznym
	TAK
	
	

	141. 
	Silnik wyposażony w odłączany osiowy uchwyt, z możliwością rozbudowy o uchwyt prostopadły
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 1 pkt.

	142. 
	Obudowa silnika aluminiowa
	TAK
	
	

	143. 
	Kaniula zewnętrzna o średnicy 12 i 15 [mm], z ukośnym końcem dystalnym, wprowadzana poprzez  otwór po trokarze, przykręcana do obudowy silnika
	TAK
	
	

	144. 
	Nóż morcelatora z utwardzaną krawędzią tnącą prowadzony w kaniuli zewnętrznej - 12 [mm] 
	TAK
	
	

	145. 
	Nóż morcelatora z utwardzaną krawędzią tnącą prowadzony w kaniuli zewnętrznej – 15 [mm]
	TAK
	
	

	146. 
	Obroty silnika bezpośrednio przenoszone na nóż

	TAK
	
	

	147. 
	Prędkość obrotowa morcelatora regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 500 - 1200 [obr/min]
	TAK
	
	

	148. 
	Nominalny moment obrotowy morcelatora 0,53 [Nm]
	TAK
	
	

	149. 
	Silnik morcelatora wraz z nożami, uszczelkami i  instrumentami autoklawowalny
	TAK/NIE
	
	TAK – 15 pkt.

NIE – 1 pkt.

	150. 
	Tryb pracy: obroty w prawo, obroty w lewo
	TAK
	
	

	151. 
	Obturator łagodny ułatwiający wprowadzenie do jamy brzusznej – 12 [mm]
	TAK
	
	

	152. 
	Obturator łagodny ułatwiający wprowadzenie do jamy brzusznej – 15 [mm].
	TAK
	
	

	153. 
	Kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek – 12 [mm]
	TAK
	
	

	154. 
	Kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek – 15 [mm]
	TAK
	
	

	155. 
	Smar uniwersalny w sprayu, opakowanie 500 [ml],  do zast. z dyfuzorem
	TAK
	
	

	156. 
	Dyfuzor, do zast. ze smarem uniwersalnym w sprayu 
	TAK
	
	

	157. 
	Pojemnik do sterylizacji i przechowywania morcelatora; z opisami (wzorami) miejsc ułożenia narzędzi
	TAK
	
	

	158. 
	Adapter do ręcznego czyszczenia silnika 
	TAK
	
	

	159. 
	Adapter z przyłączami LUER-Lock do maszynowego czyszczenia silnika 
	TAK
	
	

	160. 
	Smar uniwersalny w sprayu, opakowanie 500 [ml],  do zast. z dyfuzorem
	TAK
	
	

	161. 
	Dyfuzor, do zast. ze smarem uniwersalnym w sprayu 
	TAK
	
	

	162. 
	Pojemnik do sterylizacji i przechowywania morcelatora; z opisami (wzorami) miejsc ułożenia narzędzi
	TAK
	
	

	Manipulator macicy i aparat Schultza

	163. 
	Sonda  śródmaciczna COHEN, ze sprężynowym mocowaniem kulociągu, z LUER-Lock, z 2 stożkami -zestaw
	TAK
	
	

	164. 
	Kulociąg, długość 22 [cm] – 2szt.
	TAK
	
	

	165. 
	Redukcja 11 / 5 [mm], kaniula wprowadzana do trokara
	TAK
	
	

	II. KOLUMNA ELEKTROCHIRURGICZNA DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH

	166. 
	Zestaw do elektrochirurgii mono i bipolarnej z modułem argonowym i modułem do bipolarnego zamykania naczyń.
	TAK
	  
	

	167. 
	Producent 
	podać
	
	

	168. 
	Kraj
	podać
	
	

	169. 
	Model / typ
	podać
	
	

	170. 
	Deklaracja zgodności – CE
	TAK

(przy dostawie)
	
	

	171. 
	Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
	TAK

(przy dostawie)
	
	

	172. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	
	

	173. 
	Rok produkcji: 2012
	TAK
	
	

	174. 
	Oprogramowanie (komunikaty i tryb doradczy) w j. polskim
	TAK
	
	

	Parametry  techniczne kolumny elektrochirurgicznej

	175. 
	Zasilanie sieciowe 230[V] / 50[Hz]
	TAK
	
	

	176. 
	Diatermia chirurgiczna do cięcia i koagulacji monopolarnej
	TAK
	
	

	177. 
	Diatermia chirurgiczna do cięcia i koagulacji bipolarnej
	TAK
	
	

	178. 
	Sterowanie mikroprocesorowe
	TAK
	
	

	179. 
	Układ automatycznej regulacji mocy wyjściowej
	TAK
	
	

	180. 
	Możliwość ręcznego ograniczenia mocy maksymalnej ze skokiem, max co 1 [W] w całym zakresie
	TAK
	
	

	181. 
	System kontroli prądów upływu niskiej i wysokiej częstotliwości
	TAK
	
	

	182. 
	System kontroli dawki
	TAK
	
	

	183. 
	System kontroli czasu aktywacji
	TAK
	
	

	184. 
	System monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności
	TAK
	
	

	185. 
	Funkcja dodatkowej ochrony pacjenta przed poparzeniem w miejscu elektrody neutralnej
	TAK
	
	

	186. 
	Pełna automatyczna kontrola wszystkich funkcji urządzenia po włączeniu i w trakcie pracy
	TAK
	
	

	187. 
	Możliwość zapamiętywania parametrów pracy – cięcie i koagulacja monopolarna oraz bipolarna w postaci programów zapisywanych przez użytkownika
	TAK
	
	

	188. 
	Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem opisu błędu w języku polskim
	TAK
	
	

	189. 
	Waga aparatu w pełnej oferowanej konfiguracji wraz z elektrodami stałymi dla dorosłych i dzieci oraz przewodami nie przekracza masy 15 [kg]
	TAK
	
	

	190. 
	Wielokolorowy wyświetlacz typu TFT o przekątnej ekranu min. 5”
	TAK
	
	

	
	Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji graficznej np. w postaci linijki.
	TAK
	
	

	191. 
	Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie (bez dodatkowych adapterów) podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym średnica 4 [mm]  i 5 [mm] oraz trzypinowym.
	TAK
	
	

	192. 
	Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie (bez dodatkowych adapterów) podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek koaksjalnych oraz dwupinowym o rozstawie standardu 22 [mm] i 28,5 [mm].
	TAK
	
	

	Cięcie monopolarne:

	193. 
	Moc znamionowa 300 [W] ( 10%
	TAK
	
	

	194. 
	Ilość trybów cięcia nie mniej niż 5
	TAK
	
	

	195. 
	Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas każdego trybu cięcia nie mniej niż 8
	TAK
	
	

	Bipolarna resekcja w soli fizjologicznej

	196. 
	Funkcja bezpiecznego cięcia bipolarnego i koagulacji bipolarnej w soli fizjologicznej (elektroresekcja  bipolarna ) moc cięcia  370 W +/- 10%
	TAK
	
	

	197. 
	Automatyczne rozpoznawanie i ustawienia parametrów pracy końcówek do elektroresekcji
	TAK
	
	

	Koagulacja monopolarna:

	198. 
	Moc znamionowa 200 [W] +/- 10%
	TAK
	
	

	199. 
	Ilość rodzajów koagulacji do dyspozycji nie mniej niż 6
	TAK
	
	

	200. 
	Możliwość regulacji intensywności, nie mniej niż 2 poziomy, dla każdego z dostępnych rodzajów koagulacji monopolarnej
	TAK
	
	

	Koagulacja bipolarna:

	201. 
	Moc znamionowa 200 [W] +/- 10%
	TAK
	
	

	202. 
	Możliwość regulacji intensywności, nie mniej niż 2 poziomy, dla każdego z dostępnych rodzajów koagulacji bipolarnej
	TAK
	
	

	203. 
	Aktywacja funkcji bipolarnej: wyłącznik nożny lub „auto- start” z możliwością regulacji czasu zwłoki funkcji.
	TAK
	
	

	Moduł / przystawka do cięcia i koagulacji w osłonie argonu:

	204. 
	Moduł lub przystawka argonowa przeznaczona do współpracy z oferowaną diatermią chirurgiczną
	TAK
	
	

	205. 
	Niezależne gniazdo do podłączenia uchwytu do cięcia i koagulacji w osłonie argonu
	TAK
	
	

	206. 
	Regulacja natężenia przepływu argonu w zakresie min. 0,2(8,0  [l/min]
	TAK
	
	

	207. 
	Niezależna regulacja, ustawianie i zapamiętywanie nastaw przepływu argonu dla każdego z trybów cięcia i koagulacji monopolarnej dostępnych w oferowanej diatermii chirurgicznej 
	TAK
	
	

	208. 
	Ilość rodzajów koagulacji argonowej do dyspozycji nie mniej niż 3
	TAK
	
	

	209. 
	Możliwość regulacji intensywności efektu, nie mniej niż 2 poziomy, dla każdego z rodzajów koagulacji argonowej
	TAK
	
	

	210. 
	Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu
	TAK
	
	

	Urządzenie / moduł do zamykania naczyń:

	211. 
	Bipolarne urządzenie z układem automatycznej, sterowanej mikroprocesorowo, regulacji mocy wyjściowej umożliwiające zamykanie naczyń, naczyń limfatycznych i pęczków naczyń o średnicy do 7 [mm] oparta na automatycznym doborze mocy bieżącej i maksymalnej
	TAK
	
	

	212. 
	Moc znamionowa koagulacji bipolarnej do zamykania naczyń 300 [W] +/- 10%
	TAK
	
	

	213. 
	Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji graficznej np. w postaci linijki
	TAK
	
	

	214. 
	Możliwość regulacji intensywności działania w skali, co najmniej 4 – stopniowej.
	TAK
	
	

	215. 
	Automatyczne kończenie procesu zamykania naczyń potwierdzone sygnałem dźwiękowym
	TAK
	
	

	216. 
	Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy
	TAK
	
	

	Wyposażenie dodatkowe – wliczone w cenę oferty

	217. 
	Elektroda neutralna wielorazowa dla dorosłych o bezpiecznej powierzchni nie mniejszej niż 490 [cm]2 
	TAK
	
	

	218. 
	Przewód rozłączny o  długości 4 +/- 0,5 [m] do elektrody neutralnej wielorazowej
	TAK
	
	

	219. 
	Elektroda neutralna jednorazowa dzielona o powierzchni 90 [cm]² ( 10%, z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie od powierzchni płytki, nie mniej niż 100 szt.
	TAK
	
	

	220. 
	Przewód wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, o  długości 4 +/- 0,5 [m]
	TAK
	
	

	221. 
	Uchwyt elektrod monopolarnych wielorazowego użytku z przyciskami z przewodem o  długości 4 +/- 0,5 [m] – nie mniej niż 3 szt.
	TAK
	
	

	222. 
	Elektrody monopolarne wielorazowego użytku:

- nożowa prosta, o długości 25 [cm] +/-3 – nie mniej niż 3 szt.

- igłowa prosta, o długości 20 [cm] +/-3 – nie mniej niż 3 szt.
	TAK
	
	

	223. 
	Klem precyzyjny wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń o długości 14 – 15 [cm], okładki o szerokości nie większej niż 3 [cm] z  z przewodem o  długości 4 +/- 0,5 [m]
	TAK
	
	

	224. 
	Klem wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń o długości 20 [cm] +/-1, okładki o szerokości nie większej niż 6 [mm] z przewodem o  długości 4 +/- 0,5 [m] – nie mniej niż 2 kpl.
	TAK
	
	

	225. 
	Klem wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń o długości 20 [cm] +/-1, okładki z przetłoczeniem, z przewodem o  długości 4 +/- 0,5 [m]
	TAK
	
	

	226. 
	Klem precyzyjny wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń o długości 32 – 35 [cm], o średnicy 5 [mm] z przewodem o  długości 4 +/- 0,5 [m] – nie mniej niż 2 kpl.
	TAK
	
	

	227. 
	Bipolarne narzędzie do zamykania naczyń, z funkcją przecinania i aktywacją w rękojeści, o długości 350 [cm], średnicy prowadzenia 5 [cm], powierzchnia części roboczej 7 [cm],  jednorazowe – nie mniej niż 5 szt.
	TAK
	
	

	228. 
	Uchwyt do końcówek argonowych z przyciskami cięcie i koagulacja z przewodem o  długości 4 +/- 0,5 [m] – nie mniej niż 2 szt.
	TAK
	
	

	229. 
	Końcówka (aplikator) argonowy prosty o długości 100 +/-10 [cm], do cięcia i koagulacji z elektrodą szpatułkową – nie mniej niż 2 szt.
	TAK
	
	

	230. 
	Końcówka (aplikator) argonowy prosty  o długości 320 +/-10 [cm], do cięcia i koagulacji z elektrodą szpatułkową 
	TAK
	
	

	231. 
	Końcówka (aplikator) argonowy prosty  o długości 350 +/-10 [cm], do cięcia i koagulacji z elektrodą szpatułkową 
	TAK
	
	

	232. 
	Wyłącznik nożny pojedynczy
	TAK
	
	

	233. 
	Wyłącznik nożny podwójny z funkcją zmiany programów
	TAK
	
	

	234. 
	Wózek transportowy do zestawu z miejscem do przechowywania butli argonowych
	TAK
	
	

	235. 
	Reduktor do butli z argonem
	TAK
	
	

	236. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim książkowa – 2 szt.
	TAK
	
	

	237. 
	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej na CD – 1 szt.
	TAK
	
	

	238. 
	Oryginalna instrukcja obsługi w j. angielskim – 1 szt.
	TAK
	
	

	239. 
	Dokumentacja techniczna diatermii
	TAK
	
	

	III. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE LAPAROSKOPOWE

	Zestaw trokarów laparoskopowych 2 kpl.

	240. 
	Igła Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, o długości 15 [cm] – nie mniej niż 2 szt.
	TAK
	
	

	241. 
	Trokar, średnica 11 [mm], długość 10,5 [cm], gwóźdź piramidalny, z trzpieniem; przyłącze insuflacji typu LUER-Lock; odłączana głowica (trzpienie mocujące; brak gwintu); kaniula dystalnie zakończona skośnie 4szt.
	TAK
	
	

	242. 
	Zawór wielofunkcyjny otwierany ręcznie za pomoca plastikowej dźwigni
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 1 pkt.

	243. 
	Trokar, średnica 6 [mm], długość 10,5 [cm], gwóźdź piramidalny, z trzpieniem dźwigni zaworu; przyłącze insuflacji typu LUER-Lock; odłączana głowica (trzpienie mocujące; brak gwintu); kaniula dystalnie zakończona skośnie 6szt.
	TAK
	
	

	244. 
	Redukcja 11 / 5 [mm], nasadka na trokar
	TAK
	
	

	245. 
	Uszczelki do trokarów 6 i 11mm wewnętrzne i zewnętrzne po 10szt.
	TAK
	
	

	246. 
	Tuleja gwinotwana do stabilizacji trokarów 6mm  - nie mniej niż 4szt.
	TAK
	
	

	Zestaw narzędzi laparoskopowych 

	247. 
	Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 5 [mm], długość 3 [m], do diatermii chirurgicznych
	TAK
	
	

	248. 
	Przewód w. cz., bipolarny, długość 3 [m], do diatermii chirurgicznych 
	TAK
	
	

	249. 
	Kleszcze chwytające – preparacyjne, bipolarne, średnica 5 [mm], długość robocza 36 [cm], obrotowe, rozbieralne na trzy części (rączka, tubus, wkład); do zastosowania z trokarami o średnicy 6 [mm];  bransze średnie, obie ruchome, zakrzywione; składanie na zasadzie szybkozłącza; uchwyt metalowy, izolowany, bez zapinki.  
	TAK
	
	

	250. 
	Kleszcze okienkowe, bipolarne, średnica 5 [mm], długość robocza 36 [cm], obrotowe, rozbieralne na trzy części (rączka, tubus, wkład); do zastosowania z trokarami o średnicy 6 [mm];  bransze średnie, obie ruchome; składanie na zasadzie szybkozłącza; uchwyt metalowy, izolowany, bez zapinki.  
	TAK
	
	

	251. 
	Kleszcze preparacyjne, zakrzywione; monopolarne, średnica 5 [mm], długość robocza 36 [cm], trzyczęściowe (wkład, tubus izolowany, uchwyt); składanie wkładu z płaszczem poprzez półobrót, a płaszcza z uchwytem na zasadzie szybkozłącza (kliknięcia); przyłącze LUER-Lock do mycia na płaszczu; wkład narzędzia przechodzi przez tubus i łączy się z uchwytem; obrotowe. 2szt.
	TAK
	
	

	252. 
	Nożyczki zakrzywione, długość branszy 17 [cm], obie ruchome; monopolarne, średnica 5 [mm], długość robocza 36 [cm], trzyczęściowe (wkład, tubus izolowany, uchwyt); składanie wkładu z płaszczem poprzez półobrót, a płaszcza z uchwytem na zasadzie szybkozłącza (kliknięcia); przyłącze LUER-Lock do mycia na płaszczu; wkład narzędzia przechodzi przez tubus i łączy się z uchwytem; obrotowe.
	TAK
	
	

	253. 
	Wkład nożyczek; ostrza zakrzywione, ząbkowane, długość 17 [cm], 2 ruchome; średnica 5 [mm], długość robocza 36 [cm] 2szt.
	TAK
	
	

	254. 
	Kleszcze chwytające; średnica 5 [mm], długość robocza 33 - 36 [cm] obrotowe, rozbieralne na trzy części (rączka, tubus, wkład) ; do zastosowania z trokarami o średnicy 6 [mm]; jedna bransza ruchoma, ząbkowane końce 2 x 4; płaszcz izolowany; uchwyt plastikowy, izolowany  z zapinką, z przyłączem do koagulacji monopolarnej ; składanie na zasadzie szybkozłącza (zatrzasku) 
	TAK
	
	

	255. 
	Kleszcze jajowodowe VANCAILLIE, monopolarne, średnica 5 [mm], długość robocza 36 [cm], obrotowe, rozbieralne na trzy części (rączka, tubus, wkład) ; do zastosowania z trokarami o średnicy 6 [mm]; 2 bransze ruchome płaszcz izolowany; uchwyt plastikowy, izolowany  z zapinką, z przyłączem do koagulacji monopolarnej ; składanie na zasadzie szybkozłącza (zatrzasku) 
	TAK
	
	

	256. 
	Wkład kleszczy jajowodowych VANCAILLIE; 2 bransze  ruchome; średnica 5 [mm], długość robocza 36 [cm]
	TAK
	
	

	257. 
	Imadło laparoskopowe, długość robocza od 33 do 36 [cm]
	TAK
	
	

	258. 
	Kleszcze bipolarne, średnica 5 [mm], długość robocza 33 [cm], uchwyt sprężynowy; czteroczęściowe, rozbieralne; bransze gładkie
	TAK
	
	

	259. 
	Wkład kleszczy bipolarnych czteroczęściowych; bransze: ząbkowana i otwarta; średnica 5 [mm], długość 33 [cm]
	TAK
	
	

	260. 
	Rurka ssąco - płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, średnicy 5 [mm], długość 36 [cm] 2szt.
	TAK
	
	

	261. 
	Elektroda haczykowa, monopolarna, średnica 5 [mm], długość robocza 36 [cm] 2szt.
	TAK
	
	

	262. 
	Plastikowy kontener, 532x254x165 [mm]; zawiera pudełko na trokary oraz stojak na narzędzia; perforowany; przeznaczony do sterylizacji parowej 2szt.
	TAK
	
	

	Zestaw do mycia i konserwacji narzędzi laparoskopowych

	263. 
	Gumowe zatyczki do przyłacza LUER-Lock narzędzi, kolorowe (czerwone, czarne, zielone), nie mniej niż 30 szt.
	TAK
	
	

	264. 
	Uszczelka do płaszcza narzędzi rozbieralnych, typu kapturek z otworem o śr. 1,8mm – 5 szt.
	TAK
	
	

	265. 
	Spray silikonowy do narzędzi
	TAK
	
	

	266. 
	Szczoteczka do czyszczenia, średnica zew. 11 [mm], długość 35 [cm] 2szt.
	TAK
	
	

	267. 
	Szczoteczka do czyszczenia, średnica zew. 7 [mm], długość 35 [cm] 2szt.
	TAK
	
	

	268. 
	Szczoteczka do czyszczenia płaszczy tubusów, średnica zew. 2,5 [mm], długość 35 [cm] 5szt.
	TAK
	
	

	269. 
	Szczoteczka do czyszczenia wierteł, nadająca się do wyjaławiania, opk. 5 szt.
	TAK
	
	

	270. 
	Oliwiarka do obsługi i konserwacji (aplikacji oleju) narzędzi laparoskopowych
	TAK
	
	

	271. 
	Olej do instrumentów, butelka 50 [ml]
	TAK
	
	

	272. 
	Smar do zaworów instrumentów w tubce 3-5g – 2szt.
	TAK
	
	

	273. 
	Szczoteczka do czyszczenia branszy instrumentów
	TAK
	
	

	274. 
	Wata polerska DURAGLIT, do polerowania powierzchni metalowych płaszczy oraz instrumentów
	TAK
	
	

	275. 
	Pistolet czyszczący, do płukania lub suszenia instrumentów z wymaganymi nasadkami -2kpl.
	TAK
	
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do opisania / podania wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.

........................ dnia ............................













.......................................................

                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................

Nazwa urządzenia, typ i producent: ................................................................................................................

	L.P.


	PARAMETR
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ *
	 ODPOWIEDŹ
WYKONAWCY*
	PUNKTACJA

	Warunki gwarancji
	

	1.
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia: min. 24  m-ce
	TAK
	
	

	2.
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia
	Podać

(Parametr oceniany)
	
	24 m-cy – 1 pkt.; 30 m-cy – 5 pkt., 36m-cy – 11 pkt.; 42m-ce – 19 pkt.;

48m-cy – 29 pkt.; 54m-ce – 44 pkt.;  60m-cy i więcej – 64 pkt.

	3.
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	TAK
	
	

	4.
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
	Podać (wszystkich)
	
	

	5.
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
	TAK
	
	

	6.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	7.
	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	TAK
	
	

	8.
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	TAK / NIE

(Parametr oceniany)
	
	TAK – 10 pkt.; NIE – 1 pkt.

	9.
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę
	TAK
	
	

	10.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK / NIE
	
	

	11.
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać / NIE DOTYCZY 
	
	

	12.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	TAK / NIE DOTYCZY
	
	

	13.
	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji,

(szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)
	podać koszt


	
	

	Serwis pogwarancyjny
	

	14.
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	TAK
	
	

	15.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	16.
	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	TAK


	
	

	17.
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy
	TAK                                       
	
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................









.......................................................

                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu …................... 2011 roku w Płocku

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/BZ/382/18PN/12 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.  n. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………………………………………………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno- użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 3, 
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:


1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego aparatu – ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO, 
2) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w miejscu instalacji w zakresie obsługi aparatu, 
3) dostarczenia wraz z dostawą książkowej instrukcji obsługi urządzenia w jęz. polskim - 2 szt., w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji angielskiej –  1 szt,
4) dostarczenia wraz z dostawą aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE, zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2. 3) i 4) , skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt c).

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

5. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 4.

6. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (………………………………………….,                              tel.  ………………………………..) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.
( 2

Cena

1. Strony uzgadniają łączne wynagrodzenie wymienionego w § 1 świadczenia na kwotę netto …………………PLN, brutto ……………………… PLN (słownie złotych: …………………………), stawka podatku VAT ………., zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznikiem nr 2 do umowy.

2. Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego i 
faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.

3. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

( 3

Gwarancja

1. Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

2. Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego.

3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami)
§ 4

Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

2. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiazaniami wobec    Wykonawcy.
4. Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego  5 dni roboczych od podjęcia naprawy.
2. Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

3. Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

a) bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
b) bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, odstąpienie staje się skuteczne z chwilą zaspokojenia przez Wykonawcę wszelkich roszczeń Zamawiającego związanych z niniejszą umową, w tym zapłacenia należnych kar umownych.

§ 6

Zmiana zawartej umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w  przypadkach:

1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy  według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.
6. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Opis parametrów technicznych;

2. Formularz cenowy;

3. Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego;

4. Wzór protokołu odbioru technicznego;

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

             załącznik nr 4  do umowy

	KUPUJĄCY: 


	SPRZEDAJĄCY:   


	Adres: 


	Adres:   



	Miejsce instalacji: 


	Serwis:



	Telefon: 


	Telefon:  



	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony użytkownika:  




	L.p.
	Nazwa/ typ urządzenia
	Nr seryjny
	Ilość



	
	
	
	


	L.p.
	Wyposażenie dodatkowe
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	L.p.
	Dokumentacja
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Data instalacji: 


	Okres gwarancji (licząc od daty instalacji):




	SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ



	Nazwa urządzenia
	Uczestnicy szkolenia



	
	

	
	


	Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:




	UWAGI




                                                                                                                              ........................................................                              ...................................................................
data i podpis przedstawiciela Użytkownika     data i podpis przedstawiciela Sprzedającego

Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo: .........................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ........................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu laparoskopowego wraz z  kolumną elektrochirurgiczną i narzędziami laparoskopowymi zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.       

2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z pkt 7 siwz.
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom…………………………………………………………………………….*). 

6. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ……………………
2) ……………………..
Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

                   ............................................................

(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 4 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Formularz cenowy 
	Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, producent
	Ilość
	JM
	Cena jedn. w PLN netto
	Wartość w PLN netto   
	 Stawka VAT w % 
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Zestaw laparoskopowy wraz z  kolumną elektrochirurgiczną i narzędziami laparoskopowymi, zgodnie z zał. nr 1.1 i 1.2 do OPZ


	
	1
	szt.
	
	
	
	


Słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                 ..................................................................

       (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z  kolumną elektrochirurgiczną i narzędziami laparoskopowymi
PZOZ/BZ/382/18PN/12
Oświadczenie   Wykonawcy

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w związku z art. 44 ustawy

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………
………………………………………………………… 

                      (podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 6 do SIWZ

Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z  kolumną elektrochirurgiczną i narzędziami laparoskopowymi
PZOZ/BZ/382/18PN/12
Oświadczenie   Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,           o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………
………………………………………………………… 

                          (podpis Wykonawcy)
          Załącznik nr 7 do SIWZ

Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z  kolumną elektrochirurgiczną i narzędziami laparoskopowymi
PZOZ/BZ/382/18PN/12
Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące dokumentów dopuszczających do używania oferowanego przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………..……

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zaoferowany w Formularzu Cenowym przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu i używania na terenie UE, zgodnie z obowiązującym prawem,  i na potwierdzenie powyższego posiada aktualne dokumenty, które zostaną dostarczone wraz z jego dostawą.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



                          
              (podpis Wykonawcy )

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z  kolumną elektrochirurgiczną i narzędziami laparoskopowymi

PZOZ/BZ/382/18PN/12
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Województwo …....................................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................
Oświadczam, że zrealizowałem następującą dostawę przedmiotu zamówienia: 
	Nazwa i adres Zamawiającego
	Przedmiot 

zamówienia
	Wartość 

brutto
	Termin realizacji

od…. do…..

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawa została wykonana należycie 

      Miejscowość i data: …...............................                                                 
………………..……………………..…………….

                      Podpis:

           (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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