Płock, dnia  30.12.2019 roku

PZOZ/DZP/382/46PN/19
Sprostowanie do pisma 
pn. „Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści”  
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu do sterylizacji 
i przechowywania endoskopów.
W związku z zaistniałymi wątpliwościami jakie zaistniały po otrzymaniu pisma od jednego 
z Wykonawców dotyczącego pakietu nr 1, Sterylizator parowy, Załącznik nr 3.1 w dniu. 24.12.2019r. Zamawiający informuje, iż:

1. Oczekuje oferty z pompą próżniową wyposażoną w dodatkowy niezależny inżektor zmniejszający zużycie wody. Zamawiający nie wymaga urządzenia z pompą inżektorową 
z uwagi na to, że zwiększa ona zużycie mediów.

2. Zamawiający preferuje dostęp serwisowy przedni/tylny z uwagi na ograniczenie przestrzeni Centralnej Sterylizatorni. Zamawiający nie wyklucza sterylizatorów z dostępem bocznym, ale ze względu na mniejszą powierzchnię efektywnie zajmowaną przez urządzenia 
z dostępem tylnym/przednim dodatkowo punktujemy takie rozwiązania.

3. Zamawiający dopuszcza napęd zarówno pneumatyczny jak i elektryczny (pkt. 25 OPZ - zgodnie z odp. z dn. 19.12.2019r.), jednakże punktuje dodatkowo napęd elektryczny, który w przypadku awarii ułatwia dostęp do sterylizowanych narzędzi.

4. Zamawiający informuje, iż nie ma sprzeczności między pkt. 3 i 4 OPZ. Wymagania dotyczące wymiarów komory i jej pojemności po zmianach dopuszczają więcej rozwiązań (w tym wszystkie spełniające pierwotne warunki). Aktualny zapis jednoznacznie wskazuje, że dopuszczone są wszystkie rozwiązania o wymiarach nie mniejszych, niż podane w specyfikacji 
i o pojemności komory w przedziale 285 - 315 litrów.

5. Jednocześnie Zamawiający przyjmuje argumentację i wykreśla wymaganie co do wysokości załadunku zawarte w pkt. 4 Załącznika nr 3.1. Wobec powyższego punkt 4 OPZ otrzymuje brzmienie :”Wymiary komory min. 640x640x690 mm”.
6. W związku ze zdublowaniem się zapisów: pkt. 14 OPZ z Załącznika nr 3.1 z pkt. 9 z  Załącznika 5.1. Zamawiający wykreśla pkt. 14 OPZ z Załącznika nr 3.1.
Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego otrzymuje brzmienie:

Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego

Pakiet nr 1 – Sterylizator parowy przelotowy, 1 sztuka

..................................................................................................

Model/ typ, producent/ kraj, rok produkcji

	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) oraz prawnych, nie powystawowe, produkowane seryjnie, rok produkcji 2019 lub 2020

	2
	Grubość ścian komory zapewniająca lekkość konstrukcji i szybkie nagrzewanie – 4-5 mm 

	3
	Pojemność użytkowa komory: 4 STE, 300 litrów +/- 15 litrów

	4
	Wymiary komory min. 640 x 640 x 690 mm. 

	5
	Płaszcz komory pierścieniowy lub żebrowany zapewniający dostęp kontrolny wizualny do wszystkich spawów przez UDT po ściągnięciu izolacji

	6
	Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza

komory wykonane ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4404 odpowiednik 316 L wg AISI, izolowane termicznie

Rama sterylizatora i opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301 (AISI304). Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Wszystkie połączenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń elastycznych).Dopuszcza się wykonanie fragmentów instalacji wodnej i parowej wykonanej z innych materiałów odpornych na korozję. Zawory procesowe sterowane pneumatycznie.

	7
	Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy min 5,5” ekran z klawiaturą dotykową   (nie dopuszcza się przycisków membranowych).

Ekran umieszczony z lewej lub prawej strony komory (w celu uniknięcia zaparowania powierzchni ekranu ,niedopuszczalne umieszczanie ekranu nad komorą) .

Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem graficznym pozwalającym na wyświetlenie minimum 3 linii tekstu po stronie wyładowczej informujący o: stanie programu, stanie alarmowym. Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy sterylizatora. Ekran umieszczony z lewej lub prawej strony komory (w celu uniknięcia zaparowania powierzchni ekranu, niedopuszczalne umieszczanie ekranu nad komorą) .

	8
	Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego archiwizacji danych  i systemu informatycznego 

	9
	Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne związane z obsługą- na sterylizatorze  - w języku polskim.

	10
	Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach na wyświetlaczach po każdej ze stron sterylizatora.

	11
	Programy sterylizacyjne 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej, w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciężkiego załadunku.

Min 19 programów + 2 programy testowe lub sterylizator z min. 5 programami + 2 programy testowe oraz z możliwością nieodpłatnego wgrania dodatkowych programów z bazy programów.

Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie prawidłowego procesu przy pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze nie mniejszej niż 7kg/1STE w programach standardowych oraz 15kg/1STE w programie do załadunku ciężkiego. Informacje o programach potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia. Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu zwalidowane przez producenta urządzenia. 

Czas trwania programu nieprzekraczający 75 minut (załączyć do oferty fragment z oryginalnej instrukcji obsługi lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt).

	12
	Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności.

	13
	Wbudowana drukarka z możliwością wydruku numerycznego parametrów  procesu, gwarantująca trwałość wydruku – niedopuszczalny wydruk na papierze termicznym (dopuszcza się wydruk na papierze termicznym po warunkiem spełnienia łącznie: normy PN EN 285 oraz możliwości ponownego wydruku parametrów zarchiwizowanych w pamięci urządzenia/serwera przez min. 3 lata od daty wykonania procesu bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania)


	14
	System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania.

Urządzenie wyposażone we wbudowane złącze RJ45 i oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp serwisowy za pośrednictwem łącza internetowego bezpośrednio po podłączenia (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji i dodatkowych modułów sprzętowych)

	15
	Sterylizator wyposażony  filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,30µm

	16
	Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika.

	17
	Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. Minimum 3 stopniowe.

	18
	Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym. 

	19
	Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego.

	20
	Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej. 

	21
	System za-/rozładunkowy 

     -  wózek wsadowy - 1 szt.; wózek wsadowy w ilości zapewniającej pełne wykorzystanie przestrzeni komory
     -  wózek transportowy - 2szt 

    - kosz druciany 580-600x280-300x260-300mm-4 szt. 

	22
	Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali typu AISI 304

	23
	Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu

	24
	Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego

	25
	Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, napęd pneumatyczny lub elektryczny 

	26
	Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem. Minimalna wymagana żywotność uszczelki drzwi 500 cykli.

	27
	Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554./PN EN ISO 17665-1

	28
	Sterylizator zgodny z:

- dyrektywą medyczną 93/42/EEC 

- dyrektywą ciśnieniową 2014/68/EU

	29
	Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary.

	30
	Całkowita moc elektryczna - max wartość 40 kW 

	31
	Wymiary nie więcej niż.(szer.x wys.x gł.w cm.)120x210x120 

	32
	Gwarancja na urządzenie min. 36 miesięcy - licząc od dnia dokonania odbioru

	33
	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem i materiałem.


	Warunki Gwarancji

	1. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski – przy dostawie

	2. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowy – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 

	3. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4. 
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy

	5. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

........................ dnia ............................  
                   ……………………………………………………                    
         



                             (podpis Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Sprostowanie do pisma pn. „Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści”  z dn. 30.12.2019 PZOZ/DZP/382/46PN/19

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 2 z 4

