Płock, dnia 7 maja 2019 roku

PZOZ/DZP/382/16PN/19
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 4
Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiet nr 4 tj. lampy bakteriobójcze z m.in. n/w parametrami:

- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C o mocy 2x55W (parametr lepszy) - dotyczy zał.nr 3.41 i 3.4.3 pkt. 3

- czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wpisu/zgłoszenia do RWM - od 2013 roku zgodnie z decyzją UE lampy bakteriobójcze przestały być traktowane jako sprzęt medyczny - dotyczy zał.nr 3.4.1 i 3.4.3 pkt. 11 i 3.4.2 pkt 15

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry i odstępuje od wymogu posiadania Wpisu / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 urządzenie o poniższych, nie gorszych parametrach:
Zasilanie: 100÷240V 50÷60 Hz
Moc: 10 W
Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy o przekątnej 5'7 cala
Certyfikat: CE0068
Wymiary: 320x245x130 mm
Waga: 3 kg
Pobór mocy: 160 VA
Kalibracja: automatyczna kalibracja aparatu oraz sondy laserowej
Długość fali: 650 nm, 1064 nm
Tryb pracy: tryb emisji ciągłej, pojedynczy impuls, tryb impulsowy, seria impulsów, tryb przeciwzapalny (ant-inf), tryb stochastyczny (przeciwbólowy), tryb własny
Tryby specjalne: dżul, czasowy, punktów spustowych
Efekty terapii: biostymulacyjny, przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwobrzękowy, redukcja napięcia
Biblioteka schorzeń: 60 interaktywnych patologii
Klasa lasera: IV
Deklaracja zgodności: IEC/EC 60601-1 60601-1-2
Technologia: Mectronic MecOS
Akcesoria w zestawie: torba do transportu, dwie pary okularów, dwie nakładki na sondę, przycisk bezpieczeństwa, pedał, zestaw z aplikatorem stożkowym: wózek, ramię, złącze, dwa magnetyczne stożki (60 cm2, 120 cm2), przycisk bezpieczeństwa, oprogramowanie
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu 4
Prosimy o odpowiedź dotyczącą przedmiotu zamówienia – pakiet 4 lampy bakteriobójcze (poz. 1 – pkt. 11 tabeli par. techn; poz. 2 – pkt 15 tabeli par. techn; poz. 3- pkt. 11 tabeli par. techn.)      
Czy Zamawiający na potwierdzenie, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju będzie wymagał przedłożenia jedynie Deklaracji Zgodności na lampy bakteriobójcze?

Informujemy, że decyzją Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lampy bakteriobójcze zostały wycofane z Rejestru Wyrobów Medycznych.

W wyniku niniejszej decyzji lampy bakteriobójcze obecnie nie posiadają statusu wyrobu medycznego i nie posiadają Wpisu / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania Wpisu / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu 8
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej posiadający możliwość łatwej rozbudowy o moduł drukarki, inwazyjnego ciśnienia krwi oraz kapnografię z intuicyjnym menu obsługiwanym przy pomocy ekranu dotykowego, przycisków funkcyjnych oraz pokrętła nawigacyjnego? Oferowany kardiomonitor posiada ekran LCD z podświetleniem LED o przekątnej 12,1” z zasilaniem akumulatorowym na min 3 godziny ciągłej pracy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor, którego głębokość(grubość) monitora wynosi ok 15,5 cm? Ponadto pragniemy nadmienić, iż waga oferowanego kardiomonitora wynosi tylko 2,8kg co sprawia, iż transport oraz codzienne użytkowania będzie komfortowe dla personelu medycznego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w port USB, RJ45, VGA, port synchronizacji defibrylacji oraz opcjonalny moduł wifi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu 1
Dot. Pkt 11– Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę o wydajności 170 litrów/minutę o  maksymalnej, mocy 1.1 kW?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu 1
Dot. Pkt 14– Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w ekran wyświetlający  temperaturę oraz czas podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu 1

Dot. Pkt 20 – Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego

Czy zamawiający dopuści urządzenie wykorzystujące suszenie konwekcyjne?

Wyjaśnienie - norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne. Suszenie strumieniem powietrza wymaga filtra HEPA co po okresie gwarancji znacznie podwyższy koszt serwisu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu 1
Dot. Pkt 21– Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kondenser bez możliwości aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu 1
dotyczy Załącznik nr 3.1 – tabela pkt. Lp. 6

Wnosimy o dopuszczenie  urządzenia posiadającego jeden czujnik temperatury umieszczony w górnej części komory, gwarantujący pełną kontrolę pracy myjni dezynfektora (w tym naliczanie wartości A0). Oferowane rozwiązanie jest równoważne i zgodne z normami  PN EN15883-1/3.

Norma PN-EN 15883 wymaga by czujniki były umieszczone w najtrudniejszych dla zbadania miejscach. Miejsca te ustala producent urządzenia na podstawie konstrukcji i kształtu komory. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do zapisów SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu 1
dotyczy Załącznik nr 3.1 – tabela pkt. Lp. 8

Prosimy o dopuszczenie urządzeń o pojemności komory 1 basen z pokrywką i 1 kaczka  lub 3 kaczki lub jedna miska  do mycia pacjentów o średnicy 33,5 cm.

Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od opisanego w SIWZ, dodatkowo miski kompatybilne z uchwytem standardowym zostaną dostarczone  przez Wykonawcę  w ramach „pakietu startowego”.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu 1
dotyczy Załącznik nr 3.1 – tabela pkt. Lp. 10

Prosimy o dopuszczenie urządzeń  z systemem 14 dysz myjących strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażonym w główną dużą dyszę rotacyjną zapewniający skuteczność mycia wewnątrz naczyń oraz  dużą efektywność czyszczenia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej.

Rozwiązanie to gwarantuje taką samą - doskonałą skuteczność mycia i dezynfekcji, zgodnie 
z wymogami normy PN EN ISO 15883.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu 1
dotyczy Załącznik nr 3.1 – tabela pkt. Lp. 10

Prosimy o dopuszczenie urządzeń z systemem 11 dysz myjących strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażonym w główną dużą dyszę rotacyjną zapewniający skuteczność mycia wewnątrz naczyń oraz  dużą efektywność czyszczenia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej.

Rozwiązanie to gwarantuje taką samą - doskonałą skuteczność mycia i dezynfekcji, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 15883.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu 1
dotyczy Załącznik nr 3.1 – tabela pkt. Lp. 11

Wnosimy o możliwość zaoferowania urządzeń wyposażonych w wysokowydajną, energooszczędną pompę wody o wydajności 346 litrów/min i  mocy 0,8 kW. 

W proponowanym przez rozwiązaniu uzyskuje się kilkakrotnie większą wydajność pompy wody, powoduje to zdecydowanie większą skuteczność i efektywność mycia oraz skraca czas trwania procesu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu 1
dotyczy Załącznik nr 3.1 – tabela pkt. Lp. 10

Prosimy o dopuszczenie urządzeń z systemem 11 dysz myjących strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażonym w główną dużą dyszę rotacyjną zapewniający skuteczność mycia wewnątrz naczyń oraz  dużą efektywność czyszczenia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej.

Rozwiązanie to gwarantuje taką samą - doskonałą skuteczność mycia i dezynfekcji, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 15883.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu 1
dotyczy Załącznik nr 3.1 – tabela pkt. Lp. 19

Prosimy o dopuszczenie do  zaoferowania myjnie dezynfektory o maksymalnym wytwarzanym poziomie hałasu 54 dB.

Powyższy parametr nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, zgodna z normą PN EN ISO 15883  i nie wpływa na eksploatację urządzenia. Różnica pomiędzy wartością opisaną w SIWZ a oferowaną jest w praktyce nieodczuwalna i nie powoduje żadnego  dyskomfortu dla użytkownika
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu 1
Dot. pkt. 6- Czy Zamawiający  dopuści urządzenie wyposażone w 2 czujniki temperatury umiejscowione w górnej części komory myjącej?

Umiejscowienie czujników temperatury dla myjni spełniających wymagania normy PN EN 15883-1 i 3 nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia a jedynie wskazuje na jednego producenta co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że awaria 1 czujnika nie może unieruchomić urządzenia.
Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu 1
Dot. pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system myjący składający się z 13 dysz myjących o różnej intensywności zapewniających skuteczność mycia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej: 2 dysze centralne, 7 dysz obrotowych, 4 stałe dysze natryskowe, dodatkowo ramię natryskowe umieszczone na suficie komory przeznaczone do mycia powierzchni zewnętrznych naczyń. Opisane w SIWZ rozwiązanie oparte o dyszę teleskopową jest charakterystyczne dla jednego producenta - firmy MEIKO. Wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia zaoferowanie innego urządzenia, co naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone wydatki związane z zakupem urządzenia. Ponadto brak jest jakichkolwiek wiarygodnych badań ukazujących wyższość dyszy teleskopowej nad innymi systemami myjącymi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zapewnienia skuteczności mycia wewnątrz naczyń.
Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu 1
Dot. pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści wysokowydajną pompę wody o mocy max. 250 l/min i mocy 0,73kW? Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia lepsze parametry mycia niż wymagana przez Zamawiającego pompa o małej wydajności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu 1
Dot. pkt. 17- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez otworu pomiarowego? Możliwość wydruku parametrów przeprowadzonego cyklu i uwzględniony na nim parametr A0 jest wystarczającym potwierdzeniem prawidłowej  pracy urządzenia i nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych pomiarów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu 1
Dot. pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię w której maksymalny poziom emitowanego hałasu jest na poziomie 51dB, co bardzo nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Myjnie do kaczek 
i basenów montowane są zazwyczaj w dedykowanych pomieszczeniach (tzw. brudownikach), niewielka różnica w poziomie hałasu nie ma wpływu ani na personel ani na pacjentów Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu 1
Dot. pkt. 20- Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał suszenia nawiewowego strumieniem powietrza myjnia, zgodnie z zapisami p. 4.5.3 normy PN-EN ISO 15883-1 powinna być wyposażona w filtr HEPA klasy min. H14?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach ceny urządzenia zapewnił filtry HEPA na okres gwarancji i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 24
Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej klasy sprzęt medyczny o parametrach zawartych poniżej?

Załącznik 3.6 do Formularza ofertowego 
Pakiet 6 – System do badań wysiłkowych - 1 komplet

	System do próby wysiłkowej

	
	Oferowany  bezprzewodowy system

fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, niepowystawowy

	
	System wykorzystujący cyfrowy nadajnik radiowy

	
	Pasmo przenoszenia sygnału EKG 0,05-150 Hz

	
	Współczynnik CMRR 100dB

	
	Podgląd zapisu EKG na wyświetlaczu nadajnika EKG

	
	Rozdzielczość 2,52 uV/LSB

	
	Podgląd i rejestracja 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym

	
	Częstotliwość próbkowania 10.000 Hz

	
	Waga przetwornika EKG max 173g

	
	Wymiary przetwornika EKG max 155mm x 100mm x 30mm +- 2 mm

	
	Wykonywanie standardowych 12-odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych

	
	Różne formaty wizualizacji i wydruku EKG, m.in.: 3, 6, 6+6 i 12 kanałów

	
	Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń 

	
	Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu, powodów zakończenia testu

	
	Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST 

	
	Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów -wyświetlane podczas całego badania

	
	Wyświetlane równocześnie parametry podczas próby: HR, BP, Max ST/Min ST, DP, PVC

	
	Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania.

 Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego 

- procencie uzyskanego limitu tętna 

- maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia

- maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia

- aktualna prędkość i nachylenie bieżni  wyświetlane podczas badania 

	
	Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia

	
	Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranymprzez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. Kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HRmax

	
	Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym znumerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń

	
	Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG

	
	Możliwość wyboru wzmocnienia EKG: 2.5, 5, 10, 20 oraz 10/5 mm/Mv oraz trybu automatycznego

	
	Możliwość wyrobu szybkości przesuwu: 25, 50 mm/s

	
	Prezentacja 12 median bieżących

	
	Prezentacja na ekranie wartości zmierzonego ciśnienia skurczowegoi rozkurczowego

	
	Możliwość przeglądania na ekranie dotychczas zarejestrowanego badania w jego trakcie – okno historii zapisu EKG od początku testu

	
	Wyznaczanie i prezentacja na ekranie wartości produktu podwójnego

	
	Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu 

	
	Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG 
w czasie trwania badania

	
	Dodawanie i usuwanie przykładów EKG z opisem za pomocą okna historii zapisu EKG w czasie trwania badania

	
	Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST   25, 35, 45, 75, 100, 150Hz

	
	Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej

	
	Funkcja prowadzenia statystyk polegająca na zapamiętywaniu przez oprogramowanie konkretnych wstęg EKG w celach dydaktycznych 

	
	Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni i lub ergometru

	
	Wydruk raportów na drukarce laserowej w formacie A4

	
	Możliwość konfiguracji raportów końcowych, w którym są informacje o:

- danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach przerwania testu

- zakończenia i objawach;

- całkowitym czasie testu 

- maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem

odprowadzenia i czasu wystąpienia

- maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia

- czasie trwania poszczególnych faz obciążenia

- wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu,

-ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania, trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń, trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego

przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów

	
	Możliwość podglądu całego raportu na ekranie przed wydrukiem

	
	Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, modyf. Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP

	
	Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu 

	
	Współpraca z cykloergometrem i bieżnią

	
	Archiwizacja pełnych badań na dysku twardym, płycie CD i DVD

	
	Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG 

	
	Możliwość eksportu raportu końcowego w formacie PDF/JPG/BMP 

	
	Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w czasie badania

	
	Możliwość rozbudowy systemu o możliwość wyświetlania 15,16 oraz 18 odprowadzeń z zastosowaniem przewodowego przetwornika sygnału EKG

	
	CYFROWY NADAJNIK DX12

	
	Cyfrowy 12-kanałowy bezprzewodowy przetwornik sygnału EKG

	
	Podgląd zapisu EKG na wyświetlaczu przetwornika

	
	Zasilanie nadajnika EKG: 2 baterie AA

	
	Częstotliwość próbkowania 10.000 Hz

	
	Waga przetwornika EKG 115g

	
	Wymiary przetwornika EKG 65mm x 110mm x 25mm +- 2 mm

	
	Kanały wejścia: ciągła 12-kanałowa akwizycja i transmisja sygnału EKG

	
	Standard odprowadzeń EKG I, II, III, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5, v6

	
	Zakres częstotliwości: 2402- 2480 MHz 

	
	Kontrola impedancji odprowadzeń, podgląd EKG, błąd odprowadzeń, wskaźnik baterii, uniwersalne wywoływanie, możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia ekranu – wyświetlacz widoczny przy słabym oświetleniu, automatyczne przechodzenie w stan uśpienia, automatyczna czasowa blokada przycisków, możliwość wyboru specyfikacji elektrod IEC lub AHA

	
	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylatora zgodnie ze standardami IEC 60601-2-25

	
	Klawisze funkcyjne góra, dół, klawisz wyboru dla włączania/wyłączania i obsługi menu, przycisk przywołania podczas transmisji

	
	Typ urządzenia: CF, zasilany z baterii lub akumulatorów

	
	Filtr A/C, EMG, DFT, Dolnoprzepustowy

	
	Rozpoznawanie tętna (HR) w zakresie 30 bpm ~ 300 bpm z dokładnością na poziomie +- 1 bpm

	
	Detekcja stymulatora: +/- 2mV ~ +/- 500 mV, 0.1 ms ~ 2.0ms

	
	Czas pracy na baterii >12 godz.

	
	Impedancyjna kontrola podłączenia elektrod z wizualizacją oporności każdej elektrody na ekranie nadajnika na etapie przygotowywania pacjenta

	
	Akwizycja sygnału EKG z częstotliwością próbkowania 10.000 próbek/sekundę/kanał 

	
	BIEŻNIA

	
	Dopuszczalna waga pacjenta: 220 kg

	
	Bezpieczna odległość pasa od podłogi: 18 cm

	
	Wymiary pasa ruchomego: 54x154,5 cm

	
	Wymiary bieżni: 80x210x150 cm

	
	Przycisk i linka bezpieczeństwa montowana na środku poręczy

	
	Zakres prędkości: 0,1- 25 km/h

	
	Zakres nachylenia: 0-30%

	
	Automatyczna kalibracja dla prędkości i pochylenia

	
	Samocentrujący układ pasowy 

	
	Samosmarujący system pasa

	
	Komunikacja poprzez port RS232 ( Protokół Trackmaster )

	
	Hałas < 30 DB; 

	
	KOMPUTER 

	
	Procesor i3, karta graficzna z obsługą rozdzielczości 1920 x 1080 

Pamięć ram 4 GB,  Dysk twardy 1TB,

2 wolne porty usb 2.0, port szeregowy RS 232

	
	Monitor 21”, Klawiatura i mysz. 

	
	Drukarka laserowa kompatybilna z oprogramowaniem medycznym obsługującym system


Załącznik 3.7 do Formularza ofertowego 
Pakiet 7 – System hotlerowski EKG i ABP – - 1 komplet

	System Holterowski

	1.1
	Sprzęt fabrycznie nowy.

	1.2
	Automatyczna retrospektywna analiza arytmii

	1.3
	Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii

	1.4
	Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej edycji wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie artefaktów.

	1.5
	Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej)

	1.6
	Prezentacja znaczników wykrytego impulsu stymulatora serca w każdym trybie widoku EKG oraz informacją o rodzaju wykrytego impulsu stymulacji (przedsionkowy, komorowy), także w przypadku arytmii 

	1.7
	Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii

	1.8
	Szablony dla pobudzeni Normalnych / SVE/ VE/ Rozrusznika serca/ Artefaktów/ Wątpliwych zdarzeń

	1.9
	Automatyczna detekcja migotania przedsionków 

	1.10
	Możliwość ręcznej edycji epizodów migotania - oznaczenia migotania przedsionków poprzez wstawianie znacznika początku a następnie końca napadu bezpośrednio w widoku informacji o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie

	1.11
	Minimum 40 histogramy dla przedziałów RR / RR / HR

	1.12
	Szybkie określenie stanu pacjenta – wykres RR dla automatycznej analizy AF

	1.13
	Analiza fali T (TWA)

	1.14
	Analiza turbulencji rytmu serca (HRT)

	1.15
	Analiza  QT, QTc i QTd

	1.16
	Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa

	1.17
	Analiza późnych potencjałów komorowych (VLP)

	1.18
	Analiza bezdechu sennego (SAP)

	1.19
	Wektokardiografia (VCG)

	1.20
	Funkcja „idź do” konkretnego odcinka czasu badania


	1.21
	Lista zdarzeń HR ( Tachykardia / Bradykardia), ST ( obniżenia / podwyższenia )

	1.22
	Lista zdarzeń VE, SVE, AFib, zdarzeń pauzy, zdarzeń znaczników oraz zdarzeń użytkownika

	1.23
	Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefaktów i ich usuwanie z analizy

	1.24
	Tworzenie raportów w oparciu o szablony

	1.25
	Podgląd raportu przed wydrukiem

	1.26
	Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym oraz zewnętrznych nośnikach pamięci

	1.27
	Zabezpieczenie dostępu do programu hasłem użytkownika

	1.28
	Interfejs transferu danych HL7

	1.29
	Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim

	I. Rejestrator Holterowski – 3 kanałowy

	2.1
	Wymiary rejestratora 91x60x18 mm

	2.2
	Masa rejestratora 83g

	2.3
	Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018.

	2.4
	Rozdzielczość LCD 128*64

	2.5
	Czas zapisu 3 kanałów 7 dni

	2.6
	Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów połączeniowych

	2.7
	Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla dowolnego trybu pracy

	2.8
	Minimum 48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze AAA

	2.9
	Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły bez kompresji minimum 48 godzin

	2.10
	Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności 32 GB

	2.11
	Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym

	2.12
	Aktywny filtr zakłóceń

	2.13
	Przycisk zdarzeń pacjenta

	2.14
	Wykrywanie impulsów stymulatora od 0,1 ms

	2.15
	Częstotliwość próbkowanie dla analizy stymulatorów 10000 Hz

	2.16
	CMMR >80dB

	2.17
	Sygnalizacja stanu baterii

	2.18
	Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania

	2.19
	Współpraca z przewodami pacjenta 5, 7 i 10 elektrodowych.

	II. Stanowisko komputerowe

	3.1


	Centralna jednostka komputerowa w obudowie wolnostojącej, pamięć operacyjna min. 4 GB, dysk twardy 500GB, karta graficzna, 4 porty USB, napęd DVD-multi,, klawiatura oraz mysz, system operacyjny Windows 10 Home

	3.2
	Monitor o przekątnej min. 21,5”

	3.3
	Drukarka laserowa A4 


	System Holterowski RR

	1.1
	Program medyczny do programowania i odczytu monitora RR współpracujący z komputerem PC w systemie Windows 7 lub wyższym 
	

	1.2
	Możliwość ustawienia co najmniej 4 różnych trybów pomiarowych:

· Trybu ciągłego ze stałym interwałem pomiarowym

· Trybu automatycznego z dziennym i nocnym przedziałem czasowym

· Trybu ręcznego z manualnym przestawieniem trybu dzień/noc

· Trybu własnego z ustawieniem min. 5 podokresów doby z różnymi  interwałami pomiarowymi
	

	1.3
	Możliwość ustawienia interwałów czasowych między pomiarami: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min
	

	1.4
	Możliwość ustawienia zapisu trwającego 24h bez zapisywania danych po tym czasie
	

	1.5
	Możliwość ręcznej konfiguracji progów i granic nadciśnienia
	

	1.6
	Oprogramowanie dostarczające takie parametry jak: 

· SBP/DBP/MBP

· HR

· Wskaźnik spadku nocnego (NNR) oraz poranny wzrost

· Standardowe odchylenie (STDEV)

· Współczynnik zmienności (CV)

· Indeks sztywności tętnic (AASI)
	

	1.7
	Wykres przebiegu fali tętna dla każdej wartości tabeli BP
	

	1.8
	· Rozbudowany system podsumowania badania składający się co najmniej z:

· Godzinowego wykresu zmian ciśnień krwi z widocznym podziałem na dzień i noc

· Wykresu Histogramu

· Wykresu Korelacji

Wykresu kołowego z przekroczeniami wartości granicznych
	

	1.9
	Tabela wartości pomiarowych z możliwością włączenia średnich ciśnień dla każdej godziny
	

	1.10
	Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji pokazywania wartości pomiarowych
	

	1.11
	Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji ponownego pomiaru w przypadku złego pomiaru.
	

	1.12
	Funkcja automatycznej interpretacji
	

	1.13
	Obiekty analizowane w automatycznej interpretacji z możliwością włączenia i wyłączenia, co najmniej:

· Analiza syndromu białego fartucha

· Analiza zamaskowanego nadciśnienia

· Analiza rytmu dobowego

· Analiza porannego napływu
	

	1.14
	Funkcja leków – możliwość wpisania historii leków pacjenta z możliwością włączenia lub wyłączenia tej funkcji
	

	1.15
	Możliwość porównania dwóch badań tego samego pacjenta
	

	1.16
	Automatyczna funkcja rozpoznawania stanu pacjenta: Bezczynność / Arytmia / Artefakt
	

	1.17
	Interfejs GDT do przesyłania danych pacjenta do centralnego systemu szpitalnego
	

	1.18
	Łatwy transfer danych przez USB bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych sterowników
	

	1.19
	Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim
	

	III. Rejestrator Holterowski RR

	2.1
	Sprzęt fabrycznie nowy.
	

	2.2
	Aparat kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem
	

	2.3
	Wymiary rejestratora: 

· 113x75x26 mm +/- 5 mm
	

	2.4
	Masa rejestratora z baterią 200g
	

	2.5
	Klasa ochronności: IP 22
	

	2.6
	Wyświetlacz typu OLED
	

	2.7
	Możliwość dostosowania jasności wyświetlacza
	

	2.8
	Oscylometryczna metoda pomiaru z liniową deflacją
	

	2.9
	Pamięć urządzenia:

· 400 pomiarów
	

	2.10
	Czas pracy:

· 72 godziny zapisu
	

	2.11
	Zakres ciśnienia skurczowego: 

· 60 – 255 mmHg
	

	2.12
	Zakres ciśnienia rozkurczowego: 

· 30 – 195 mmHg
	

	2.13
	Zakres tętna: 

· 30 – 200 mmHg
	

	2.14
	Zakres inflacji ciśnienia:

· 0-299 mmHg
	

	2.15
	Dokładność pomiarów:

· Ciśnienie +/- 3 mmHg

· HR +/- 5%
	

	2.16
	dostępne rozmiary mankietów:

· 20 – 24 cm

· 24 – 32 cm

· 32 – 38 cm
	

	2.17
	Zasilanie poprzez 2 baterie alkaliczne lub 2 akumulatory AA, starczające na min. 200 pomiarów
	

	2.18
	Wbudowane dwa procesory równolegle monitorujące bezpieczeństwo pomiarów ciśnienia
	

	2.19
	System bezpieczeństwa:

· Maksymalna inflacja ciśnienia: 300 mmHg

·  Maksymalny czas pomiaru: 180 sekund 
	

	2.20
	Możliwość podejrzenia ilości zapisanych pomiarów podczas badania bezpośrednio w rejestratorze
	

	2.21
	Technologia samoregulacyjna deflacji i inflacji dająca maksymalny komfort dla pacjenta podczas pomiarów
	

	2.22
	Możliwość przerwania pomiaru przez pacjenta w dowolnym momencie
	

	2.23
	Możliwość podłączenia rejestratora do komputera przewodowo przez port USB i bezprzewodowo przez Bluetooth
	

	2.24
	Temperatura pracy urządzenia:

· 5 ~ 40 ° C
	


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu 3
– Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe 
z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu 3

– Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z automatycznym rozpoznawaniem rozmiaru strzykawki oraz systemem montowania strzykawki w pełni manualnym? Taki system to zdecydowanie zaleta, ponieważ jest bardzo łatwy w obsłudze oraz możemy założyć całą instalację infuzyjną bez konieczności włączania urządzenia co znacznie skraca czas przygotowania.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu 3

– Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością regulacji głośności alarmu na 10 poziomach bez możliwości wyboru tonu dźwięku ? Taka możliwość nie jest praktyczna, ponieważ personel który zmieni ton dźwięku, może wprowadzić innych użytkowników w błąd, co za tym idzie, ważny alarm może zostać zbagatelizowany, co oczywiście prowadzi do niepotrzebnych negatywnych zdarzeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu 3

– Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z rozbudowanym rejestrem zdarzeń z możliwością przechowywania do 5000 pozycji bez dołączania dodatkowego komputera ? Oferowana pompa ma bardzo duży, 4,3” wyświetlacz, na którym każda czynność pompy jest starannie opisana i bardzo czytelna. Przerzucanie historii na komputer jest długotrwałą czynnością i zajmuje cenny czas.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu 3

Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą możliwość programowania szybkości infuzji następujących jednostkach:

 ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu 3

Pkt 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35  i 50/60 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu 3

Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą system obsługiwany całkowicie manualnie. Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu 3

Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy posiadające czytelny, niebieski monochromatyczny wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania wymaganych parametrów?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu 3

Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą 22 progi ciśnienia okluzji?
Odpowiedź: Zamawiający 

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu 3

Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę posiadającą możliwość regulacji alarmu bez możliwości wyboru typu dźwięku?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu 3

Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyprodukowane w 2018 roku?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 3.1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego

Pakiet nr 1 – Myjnia - Dezynfektor przeznaczone do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego – 4 szt.

.................................................................................................................................. 

 podać typ, model, producenta, kraj producenta

	Lp.
	Wymagane Parametry Techniczne

	1. 
	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych.

	2. 
	Wysokość otworu drzwiowego nie mniejsza niż 37 cm  umożliwiająca łatwe wkładanie basenów z długą rączką.

	3. 
	Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik

	4. 
	Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3

	5. 
	Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na  poziomie od A0 60 do  A0 3000

	6. 
	Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej

	7. 
	Proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka chemicznego -  preparatu okamieniającego od dowolnie wybranego producenta

	8. 
	Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki lub jedna miska do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm.

	9. 
	Usuwa spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego – skuteczność potwierdzona  certyfikatem zewnętrznej instytucji.

	10. 
	System 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych  wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej  w tym główna dysza rotacyjna lub wachlarzowa zapewniająca skuteczność mycia wewnątrz naczyń.

	11. 
	Wysokowydajna , energooszczędna  pompa wody  o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o  maksymalnej, mocy 0.6 kW

	12. 
	Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.        

	13. 
	Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem

	14. 
	Ergonomiczny ekran wyświetlający  wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim     

	15. 
	Optyczne i akustyczne informacje  o usterkach

	16. 
	Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe   uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie  urządzenia                         

	17. 
	Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od  systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN 15 883-1

	18. 
	Maksymalne zużycie wody na cykl:

program oszczędny do 13 litrów

program normalny do 21 litrów

program intensywny do 26 litrów                                                  

	19. 
	Poziom wytwarzanego hałasu nie wyższy niż 50 dB  

	20. 
	Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne  schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń  tj. suszenie  ma być zgodne z definicją suszenia określoną  normą PN EN ISO  15883-1. Wykonawca zapewni w ramach ceny urządzenia filtry HEPA na okres gwarancji

	21. 
	System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia

	22. 
	Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii

	23. 
	Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ                              

	24. 
	Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA

	25. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. (w formie drukowanej)  i wersja elektroniczna CD lub pendrive

	26. 
	Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie

	27. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych – przy dostawie

	28. 
	Urządzenie fabryczne nowe

	29. 
	Rok produkcji  2019

	30. 
	Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa w języku polskim

	31. 
	Paszport techniczny przy dostawie


....................... dnia ............................  
                   ……………………………………………………                    
         



                                       (podpis Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

	Warunki Gwarancji

	1. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 

	3. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4. 
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy

	5. 
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze

	6. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę

	Serwis Pogwarancyjny

	1
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny

	2
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	3
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji

	4
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

........................ dnia ............................  
                   ……………………………………………………                    
         



                             (podpis Wykonawcy)  
Załącznik Nr 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik 3.4.1 do Formularza ofertowego 

Pakiet 4 – pozycja 1 - Lampa bakteriobójcza statywowa przejezdna – 1 szt.

.................................................................................................................................. 

 podać typ, model, producenta, kraj producenta

	Lp.
	Opis parametru

	1
	Przejezdna lampa służąca do niszczenia mikroorganizmów w pomieszczeniach za pomocą promieniowania UV-C

	2
	Lampa posiada funkcję przepływu powietrza przez lampę uniemożliwiającą wydostanie się szkodliwego promieniowania poza lampę - pacjenci i personel przebywają wewnątrz pomieszczenia.

	3
	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C  o mocy nie mniejszej  niż  3x30W 

	4
	Konstrukcja umożliwiająca ustawienie na statywie

	5
	Trwałość promiennika nie mniejsza niż 9000 h 

	6
	Wydajność wentylatora nie mniejsza niż 150 m3/h 

	7
	Stopień ochrony obudowy IP 20  

	8
	Klasa zabezpieczeń przed porażeniem elektrycznym - 1

	9
	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. (w formie drukowanej)  i wersja elektroniczna

	10
	Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie

	11
	Urządzenie fabryczne nowe

	12
	Rok produkcji  2019

	13
	Paszport techniczny przy dostawie

	14
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekcji. Podać zalecenia przez producenta preparat do dezynfekcji.


........................ dnia ...............                                               ………………………………………..          
                                                                            (podpis Wykonawcy)                           
WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

	Warunki Gwarancji

	1
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 

	3
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy

	5
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze

	6
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę

	Serwis Pogwarancyjny

	1
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny

	2
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	3
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji

	4
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.
........................ dnia ...............                                               ………………………………………..          
                                                                            (podpis Wykonawcy)                           
Załącznik 3.4.2 do Formularza ofertowego 

Pakiet 4 – pozycja 2 - Lampa bakteriobójcza ścienno-sufitowa – 1 szt.
.................................................................................................................................. 

 podać typ, model, producenta, kraj producenta

	Lp.
	Wymagane Parametry Techniczne

	1. 
	Lampa służąca do niszczenia mikroorganizmów w pomieszczeniach za pomocą promieniowania UV-C

	2. 
	Lampa posiada funkcję przepływu powietrza przez lampę uniemożliwiającą wydostanie się szkodliwego promieniowania poza lampę- pacjenci i personel przebywają wewnątrz pomieszczenia.

	3. 
	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C  o mocy nie mniejszej  niż  2x30W 

	4. 
	Lampa posiada promienniki zewnętrzne emitujące do otoczenia promieniowanie o długości fali 253 nm uruchamiane w sytuacji gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa

	5. 
	Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C o mocy nie mniejszej niż  1x30W  

	6. 
	Konstrukcja umożliwiająca montaż na ścianie lub suficie

	7. 
	Zasięg działania (natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m) nie mniej niż 100 µW/cm2 

	8. 
	Trwałość promiennika nie mniejsza  niż  8000 h 

	9. 
	Dezynfekcja pomieszczenia o kubaturze nie mniejszej niż  25 m3 

	10. 
	Wydajność wentylatora nie mniejsza niż  130 m3/h 

	11. 
	Obudowa z blachy kwasoodpornej pozwalająca na mycie i dezynfekcje lampy

	12. 
	Typ obudowy IP 20  

	13. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. (w formie drukowanej)  i wersja elektroniczna 

	14. 
	Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie

	15. 
	Urządzenie fabryczne nowe

	16. 
	Rok produkcji 2019

	17. 
	Paszport techniczny przy dostawie

	18. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekcji. Podać zalecenia przez producenta preparat do dezynfekcji.


........................ dnia ...............                                               ………………………………………..          
                                                                                        (podpis Wykonawcy)                           
WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

	Warunki Gwarancji

	1
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 

	3
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy

	5
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze

	6
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę

	Serwis Pogwarancyjny

	1
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny

	2
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	3
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji

	4
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.
........................ dnia ...............                                               ………………………………………..          
                                                                                       (podpis Wykonawcy)                          

Załącznik 3.4.3 do Formularza ofertowego 

Pakiet 4 – pozycja 3 - Lampa bakteriobójcza naścienna - szt. 4

.................................................................................................................................. 

 podać typ, model, producenta, kraj producenta

	Lp.
	Opis parametru

	1.
	Lampa służąca do niszczenia mikroorganizmów w pomieszczeniach za pomocą promieniowania UV-C

	2.
	Lampa posiada funkcję przepływu powietrza przez lampę uniemożliwiającą wydostanie się szkodliwego promieniowania poza lampę- pacjenci i personel przebywają wewnątrz pomieszczenia.

	3.
	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C  o mocy nie mniejszej  niż  3x30W 

	4.
	Konstrukcja umożliwiająca montaż na ścianie

	5.
	Trwałość promiennika nie mniejsza  niż  9000 h 

	6.
	Wydajność wentylatora nie mniejsza niż  150 m3/h 

	7.
	Stopień ochrony obudowy IP 20  

	8.
	Klasa zabezpieczeń przed porażeniem elektrycznym - 1

	9.
	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. (w formie drukowanej)  i wersja elektroniczna

	10.
	Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie

	11.
	Urządzenie fabryczne nowe

	12.
	Rok produkcji  2019

	13.
	Paszport techniczny przy dostawie

	14.
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekcji. Podać zalecenia przez producenta preparat do dezynfekcji.


........................ dnia ...............                                               ………………………………………..          
                                                                                      (podpis Wykonawcy)                           
          WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

	Warunki Gwarancji

	1
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 

	3
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy

	5
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze

	6
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę

	Serwis Pogwarancyjny

	1
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny

	2
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	3
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji

	4
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.
........................ dnia ...............                                               ………………………………………..          
                                                                                      (podpis Wykonawcy)
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/16PN/19 z dn. 7 maja 2019
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 12

