Płock, dnia 15 kwietnia 2020 roku

PZOZ/DZP/382/15PN/20
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów do sterylizacji.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 7 poz.1
Czy Zamawiający dopuści etykiety o sześciu polach informacyjnych kolejno: 1 rząd: data procesu, numer sterylizatora, 2 rząd: data ważności, numer cyklu, 3 rząd: nr operatora, kod procesu. Podłoże etykiet wykonane z tworzywa odpornego na warunki sterylizacji plazmowej.
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 1  poz. 2
Czy Zamawiający dopuszcza marker o grubości kreski 0.6 mm?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza włókninę o następujących właściwościach:

Opakowania z polipropylenu (SMS) odporne na rozerwanie, wytrzymałe i doskonale poddające się drapowaniu, wykonane z polipropylenu (SMS) spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2. składają się z wielu warstw włókien spunbond (S) i meltblown (M).

- gramatura 37 g/m²

- wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 1,65 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie CD na sucho 1,00 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro min. 0,75 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie CD na mokro min. 0,50 kN/m

- wydłużenie podczas pęknięcia MD 85 %

- wydłużenie podczas pęknięcia CD 90 %
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający dopuści rękawy nawinięte folią na zewnątrz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 100m z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których numer LOT oraz rozmiar są umieszczone od strony włókniny?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 10x30cm lub 15x30cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 3 poz.14
Pakiet 3, poz. 14: czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 21x40cm lub 25-x50cm?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 9, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 15
Czy Zamawiający wyłączy tę pozycję z pakietu?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 10, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 15
Czy Zamawiający odstąpi od przedłożenia próbek na wezwanie Zamawiającego?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 11, dotyczy § 6 ust. 1a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 12, dotyczy § 6 ust. 1b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 13, dotyczy §  6 ust. 1d
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 15, dotyczy Formularza cenowego – Załącznik nr 5.5 (Zadanie nr. 5 poz. 3)
Prosimy o potwierdzenie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga testów, gdzie substancja testowa zmienia kolor w czasie do 10 sekund, a wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg? 

Odpowiedź:  Tak, zaistniała omyłka, Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. 
Pytanie nr 16, dotyczy Formularza cenowego – Załącznik nr 5.5 (Zadanie nr. 5 poz. 4)
Czy Zamawiający dopuści testy, gdzie na każdym wskaźniku nadrukowany jest typ wskaźnika, natomiast numer normy znajduje się na opakowaniu?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 17, dotyczy Formularza cenowego – Załącznik nr 5.4 (Zadanie nr. 4 poz. 5)

Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności przyrządu PCD do kontroli wsadu z testami zaoferowanymi w poz. 2, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 2 opisano już testy wraz z kompatybilnym przyrządem.
Odpowiedź:  Zamawiający odstępuje od wymagania kompatybilności przyrządu PCD z testami pozycji nr 2 i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 i 3
Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu pozwoli uzyskać oferty konkurencyjne cenowo.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści inny kolor przebarwienia testu z wyraźną i nie pozostawiającą wątpliwości zmianą przebarwienia (z jasno fioletowego na jasnobrązowy)?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 20, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający opis z nakrętką w PCD w kolorze mlecznym?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 21, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do oceny test o wymiarach 2 x 11 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 22, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści test o wymiarach mniejszych niż 12 x 12 cm? Wymiary testu nie mają wpływu na użytkowanie ani ocenę poprawności procesu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
Pytanie nr 23, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 6 i 7
Czy Zamawiający dopuści do oceny osłonki pakowane po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, do pełnych opakowań handlowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, do pełnych opakowań handlowych.
Pytanie nr 24, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści test spełniający opis SIWZ, do zastosowania z przyrządem wielokrotnego użytku w formie jednolitego uchwytu bez wrażliwych na uszkodzenie elementów (jak np. sprężyna) wykonanego w całości ze stali nierdzewnej? Kompatybilny przyrząd wielokrotnego użytku w formie jednolitego uchwytu pod kątem rozwartym  imituje dodatkowe utrudnienia wsadu testowego i pozwala na kontrolę procesu mycia w czterech krytycznych płaszczyznach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie nr 25, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści inny kolor przebarwienia testu z wyraźną i nie pozostawiającą wątpliwości zmianą przebarwienia (z bezbarwnego na fioletowy)?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 26, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do oceny test konfekcjonowany po 200 szt., jednak nie odpowiadający typowi 6, z uwagi na brak podstaw aby test dezynfekcji termicznej spełniał wymagania normy odpowiadającej procesom sterylizacji? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, do pełnych opakowań handlowych.

Pytanie nr 27, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1
Z uwagi na występowanie w pozycji 2 (Pak nr 4) testów z przyrządem PCD, oraz dając państwu możliwość zaoszczędzenia funduszy prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testów biologicznych w pakietach odpowiadających przyrządowi PCD. Rozwiązanie takie pozwoli ułatwić pracę działowi CS oraz zaoszczędzić środki wydawane na kosztowne PCD. Tym samym, poz. 5 ww. pakietu nie jest konieczna. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 28, dotyczy Pakietu nr 4
Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i 4 jako oddzielne pakiety? Wydzielenie tych pozycji jako odrębne pakiety pozwoli na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 29, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testów o wymiarach 25 x 65 mm, co niewiele odbiega od zakładanej przez Zamawiającego tolerancji 10%.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 30, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testów o wymiarach 25 x 68 mm, co niewiele odbiega od zakładanej przez Zamawiającego tolerancji 10%.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 31, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testów z tolerancją wymiarów 25%.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 32, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testów o parametrach 134°C / 5 min. i 121°C / 15 min.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 33, dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
 

Pytanie nr 34, dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 1:
Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 7,5cm x 3cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 35, dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 3:
Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 10cm x 4cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 36, dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 7:
Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 30cm x 6cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 37, dotyczy pakietu nr 3, pozycji od 1 do 7:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od warunku kierunku nawinięcia rękawa folią do wewnątrz. Kierunek nawinięcia rękawa nie ma wpływu na względy higieniczne, wynika jedynie ze specyfiki linii produkcyjnej i maszyn w niej użytych u danego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4.
Pytanie nr 38, dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 8 oraz 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o długości 70m przy zachowaniu odpowiedniego przelicznika ceny i ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 39, dotyczy pakietu nr 3, pozycje od 10 do 14:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo foliowych o gramaturze papieru wynoszącej 60g? Pragniemy zwrócić uwagę że gramatura papieru ma mniejszy wpływ na jego wytrzymałość niż sposób i jakość jego wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 40, dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu który zamiast klipsa posiada wygodne wycięcie umożliwiające wyjęcie testu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 41, dotyczy pakietu nr 5, pozycji nr 3:
Czy Zamawiający dopuści do oceny test wykrywający na poziomie 20mg białka? Taka krytyczność testu wystarczy do określenia czystości badanej powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 42, dotyczy pakietu nr 8, pozycji 1:
Czy Zamawiający dopuści wkładki w rozmiarze 30x30cm lub 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 43, dotyczy pakietu nr 8, pozycji nr 2:
Czy Zamawiający dopuści wkładki w rozmiarze 35x58 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
 
Pytanie nr 44, dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

W związku z omyłką pisarską w pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający modyfikuje opis:

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 7 - Akcesoria do sterylizacji II
Nazwa i adres Wykonawcy …..................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy -       o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji z wydzielonymi i opisanymi dla nich miejscami, kolejno: symbol, nr sterylizatora,  kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl, nr cyklu, data sterylizacji, data przydatności do użytku, z nadrukowanymi na Tyveku wskaźnikami typu 1 do sterylizacji parowej - pięć pól informacyjnych; etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy typu BLITZ T222 lub kompatybilnej, 500 szt./rolce
	
	
	rolka
	220
	
	
	8%
	

	2
	Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa typu BLITZ T222 lub równoważne umożliwiająca: ustawienie sześciu, zakodowanych przy pomocy cyfr i liter, informacji w trzech rzędach, drukowanie tych informacji w zaplanowanych polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28 mm x 29 mm , naklejanie zadrukowanych etykiet ,na pakietach lub pojedynczych torebkach, kompatybilna z etykietami, druk w poprzek taśmy
	
	
	szt.
	2  
	
	
	23%
	

	3
	Wałek tuszujący, kompatybilny z metkownicą zaoferowaną w poz. 2
	
	
	szt.
	6
	
	
	23%
	

	Razem
	
	xxx
	

	
	data: …...............................
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  ………………………..……………………………..

                                                                                                             Podpis Wykonawcy
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne powinien w swojej ofercie uzasadnić, za pomocą jakichkolwiek dowodów, ale w sposób zadowalający Zamawiającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. Dowody powinny być przedłożone Zamawiającemu łącznie z ofertą.
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 4 - Testy do sterylizacji

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy -       o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. 
	
	
	szt.
	400
	
	
	8%
	

	2
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem  do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wkaźnik w technologii typ 6, w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm.
	
	
	szt.
	6 000
	
	
	8%
	

	3
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 2 x 7 cm (+/- 10%). 
	
	
	szt.
	8 200
	
	
	8%
	

	4
	Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych,  pakiet kontrolny typu Bowie&Dick  do parametrów w zakresie 134-137ºC/3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12 cm x 12 cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą EN ISO11140-4. Zidentyfikowany produkt po jego kodzie i nazwie. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych.
	
	
	szt.
	700
	
	
	8%
	

	5
	Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. Przyrząd PCD ma byc kompatybilny z testami zaoferowanymi w poz. 1 
	
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	6
	Osłonki na ostre narzędzia (zabezpieczenie końcówek ostrzy narzędzi w czasie sterylizacji) przeźroczyste z możliwością wizualnej identyfikacji. W rozmiarze  15mm (op = 200 szt.)
	
	
	op.
	15
	
	
	8%
	

	7
	Osłonki na ostre narzędzia (zabezpieczenie końcówek ostrzy narzędzi w czasie sterylizacji) przeźroczyste z możliwością wizualnej identyfikacji. W rozmiarze 30mm (op = 200 szt.)
	
	
	op.
	4
	
	
	8%
	

	8
	Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.
	
	
	op.
	3
	
	
	8%
	

	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 5 - Testy i akcesoria do mycia

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy -  o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 lub równoważną - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy  do zastosowania z uchwytem  zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu  natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniu 100 szt. 
	
	
	op.
	72
	
	
	8%
	

	2
	Uchwyt wielokrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego, kompatybilny z testem zaproponowanym w poz. 1.
	
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	3
	Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor  do 10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem  zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1 µg . Opakowanie 25 szt.
	
	
	op.
	4
	
	
	8%
	

	4
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik  chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 lub równoważnej we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu 100 szt.

	
	
	op.
	4
	
	
	8%
	

	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści  PZOZ/DZP/382/15PN/20 z dn. 15 kwietnia 2020r.
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na adres: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 2

