Płock, dnia 14 września 2017 roku
PZOZ/DZP/382/28PN/17
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu do endoskopii giętkiej

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1
Dotyczy  punktu  8: Czy Zamawiający dopuści do oceny obrazowanie HDTV1080p, SXGA, SDTV?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 2 
Dotyczy  punktu  9: Czy Zamawiający dopuści do oceny zapis cyfrowego wyjścia HDTV1080 co najmniej: 2x DVI-D?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 3
Dotyczy punktu 10: Czy Zamawiający zrezygnuje z analogowego wyjścia HDTV1080p, a dopuści cyfrowe wyjście HDTV1080p?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 4
Dotyczy punktu 12: Czy Zamawiający zrezygnuje z wejścia HDTV co najmniej HD-SDI?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 5
Dotyczy punktu 13: Czy Zamawiający dopuści wejście komunikacyjne co najmniej: Ethernet/DICOMM?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 6
Dotyczy punktu 14,15,16: Czy Zamawiający dopuści menu w języku angielskim z dołączoną instrukcją po polsku? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 7
Dotyczy punktu 23,42,54: Czy Zamawiający dopuści zapis cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 8

Dotyczy punktu 26: Czy Zamawiający dopuści nie jeden programowalny przycisk funkcyjny na procesorze?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 9

Dotyczy punktu 27: Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu punkt 27?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 10 
Dotyczy punktu 28,38: Czy Zamawiający zrezygnuje z kompatybilności ze względu na to, że kupuje cały  zestawu wraz z aparatami?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 11
Dotyczy punktu 32: Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu optyczny filtr wąskiego pasma światła     umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła  odpowiedzialny za kolor czerwony?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 12
Dotyczy punktu 39: Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu możliwości podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 13
Dotyczy punktu 48, 60: Czy zamawiający dopuści dowolne programowalne przyciski do sterowania funkcjami procesora niej mniej niż 3?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Pytanie Nr 14
Dotyczy punktu 50, 62: Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny z nakładką zabezpieczającą złącze  elektryczne co gwarantuje brak degradacji pinów odpowiedzialny za transmisję obrazu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Pytanie Nr 15
Dotyczy punktu 51, 63: Czy Zamawiający dopuści zapis typ konektora jednogniazdowy – złącze elektryczne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Pytanie Nr 16
Dotyczy punktu 66: Czy zamawiający dopuści zapis pełna współpraca z oferowanym procesorem?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 17 
Dotyczy punktu 74: Czy zamawiający dopuści funkcje Swap/PIP/PBP1/PBP2, Select?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 18
Dotyczy punktu 76: Czy Zamawiający dopuści sygnał wejścia/wyjścia co najmniej SD1 2x, SVIDEO 2x, DVI 2x i (RGBS), YPbPr?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 19
Dotyczy punktu 83: Czy zamawiający dopuści Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji ; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej  i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1800mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 20
Dotyczy punktu 84: Czy zamawiający dopuści  Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 2300mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. Oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 21
Dotyczy punktu 85: Czy zamawiający dopuści  Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 2300mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 22
Dotyczy punktu 86: Czy zamawiający dopuści Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 2300mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 23
Dotyczy punktu 87: Czy zamawiający dopuści Klipsownica jednorazowa z funkcją rotacji do gastroskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm;, min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 1700mm, 5 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 24
Dotyczy punktu 88: Czy zamawiający dopuści Klipsownica jednorazowa z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 2300mm, 5 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 25
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci zaoferowania wysokiej klasy zestawu do endoskopii giętkiej z obrazowaniem w standardzie HDTV w wymaganej konfiguracji o następujących parametrach technicznych: 
	L.p.
	Opis parametru

	1
	Zestaw videoendoskopii przewodu pokarmowego  dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych

	2
	Urządzenie wpisane/ zgłoszone do Rejestru Wyrobów Medycznych (przy dostawie)

	3
	Wszystkie poszczególne elementy fabrycznie nowe

	4
	Rok produkcji systemu i poszczególnych elementów: 2017

	5
	Zasilanie zestawu: 220 – 240 [V] w zakresie +/- 10%

	6
	PROCESOR OBRAZU HDTV1080 wraz ze źródłem światła (1 kpl.)

	7
	Obrazowanie HD, rozdzielczość sygnału wideo  min. 1920x1080 

	8
	Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek NBI lub I-SCAN

	9
	Wyjścia sygnału typu, min.:

· 2 x DVI-D (do podłączenia monitora o oraz archiwizacji HD)

· 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync)

· 1x Y/C do podłączenia systemu archiwizacji SD

· 1x Video standard BNC

· 2 x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej (min. jeden port umieszczony na panelu przednim)

· 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD

	10
	Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz wyjścia komunikacyjne RJ45, RS-232C

	11
	Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne

	12
	Minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora:

- data badania

- czas badania

- stoper

- imię i nazwisko pacjenta

- ID pacjenta

- wiek pacjenta

- płeć pacjenta

- komentarz użytkownik (lekarza)

- nazwa użytkownika (lekarza)

- imię i nazwisko pacjenta

- nazwa placówki (szpitala)

- informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora)

- informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB

	13
	Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x

	14
	Menu ustawień procesora w języku polskim

	15
	Redukcja szumów w min. 3 stopniach

	16
	Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu

	17
	Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów)

	18
	Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma  światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora

	19
	Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5)

	20
	Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim na min. 3 niezależne przyciski

	21
	Funkcja Freeze Scan  - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania.

	22
	Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min. 3 zakresach: 0,25 sek ; 0,5 sek ; 1,0 sek

	23
	Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na pamięci/z pamięci USB

	24
	Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru)

	25
	Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu)

	26
	Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania

	27
	Możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora

	28
	Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła

	29
	Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W

	30
	Temperatura barwy światła min 6000 K

	31
	Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin

	32
	Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody

	33
	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej

	34
	Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach

	35
	Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach

	36
	Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach

	37
	Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu)

	38
	Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego

	39
	Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora

	40
	Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu

	41
	VIDEOGASTROSKOP HD (2 szt.)

	42
	Średnica kanału roboczego: min 2,8mm

	43
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8mm

	44
	Długość robocza sondy wziernikowej: 1050 mm

	45
	Kąt widzenia: 140o

	46
	Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.:

- góra: 210°            - prawo: 120°  

- dół: 120°               - lewo: 120°

	47
	Głębia ostrości: 4-100 mm

	48
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System

	49
	Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urządzenia

	50
	Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu 

	51
	Standard obrazowania HD

	52
	Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski. Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu 

	53
	System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni , redukujący ryzyko uszkodzenia endoskopu

	54
	Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności  zintegrowane z konektorem do procesora

	55
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę)

	56
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych

	57
	Możliwość mycia i dezynfekcji w posiadanych prze Zamawiającego myjniach

	58
	WIDEOKOLONOSKOP HD (2 szt.)

	59
	Średnica kanału roboczego: min. 4,2mm

	60
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 13,2mm

	61
	Długość robocza sondy wziernikowej: 1500 mm

	62
	Kąt widzenia: 140o

	63
	Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.:

- góra: 180°            - prawo: 160°  

- dół: 180°               - lewo: 160°

	64
	Głębia ostrości min. 3-100 mm

	65
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System

	66
	Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia

	67
	Chip CCD w końcówce endoskopu

	68
	Standard obrazowania HD

	69
	Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu

	70
	System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu

	71
	Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności  zintegrowane z konektorem do procesora

	72
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę)

	73
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych

	74
	Możliwość mycia i dezynfekcji w posiadanych prze Zamawiającego myjniach

	75
	MONITOR MEDYCZNY (1 szt.)

	76
	Przekątna ekranu min. 24”

	77
	Liczba kolorów: min. 16,8 mln

	78
	Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 Full HD

	79
	Kontrast min. 1000:1

	80
	Kąt widzenia poziom / pion  min. 178/178

	81
	Funkcja PIP

	82
	Zasilacz zewnętrzny

	83
	Sygnał wejścia/wyjścia: co najmniej 3G-SDI (x2), S-Video, DVI (x2), RGB/HD-15 

	84
	Wejścia: co najmniej DVI-D,  S-Video, VGA

	85
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	86
	Pompa powietrza do endoskopów

	87
	Tester szczelności zalecany przez producenta sprzętu

	88
	Zaworki biopsyjne 20 szt.

	89
	Ustnik jednorazowy z gumką tekstylną; bez lateksu; otwór główny ok 22x27mm 100 szt., pakowane oddzielnie

	90
	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki standardowe; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1600 mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu  2,30mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

	91
	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki standardowe; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1600 mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu  2,30mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

	92
	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki standardowe niepowlekane; bezpieczne dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 2300mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,30mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

	93
	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki standardowe; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędzie; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 2300mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,30mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

	94
	Klipsownica jednorazowa z funkcją rotacji do gastroskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; rozwarcie ramion klipsa 11mm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 1650mm, 5 szt. 

	95
	Klipsownica jednorazowa z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 2300mm, 5 szt. 

	96
	Klipsownica wielorazowa jednoelementowa z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzenia klipsa zakończone stożkiem, współpracująca ze sterylnymi klipsami w kartridżach; max. średnica części wprowadzanej 2,75mm;  min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 2300mm; autoklawowalna; 1 szt. oraz klipsy jednorazowe do tej klipsownicy, długie, kąt rozwarcia 135 stopni, rozwarcie ramion klipsa 8mm , 40 szt. 

	97
	Instrukcja obsługi papierowa x 2 w języku polskim + wersja elektroniczna (CD lub pdf)

	98
	Paszporty techniczne na każdy element zestawu (przy dostawie)

	99
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia i dezynfekcji – podać  środki do dezynfekcji zalecane przez producenta.

	100
	Szkolenie personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania

	
	


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 26
Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności oferowanego zestawu do endoskopii giętkiej 
z posiadanymi endoskopami GIF Q165, CF Q165L, CF Q165L. Wymóg taki ogranicza zamawiającego do uzyskania jednej konkretnej  oferty wyłącznego dystrybutora. 

Oferowany z zestawem wózek umożliwi natomiast ustawienie posiadanego procesora obrazu i źródła światła na jednej kolumnie i wykorzystanie posiadanych/wskazanych endoskopów w przypadku zapotrzebowania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 27
Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by przeniesienie własności na Zamawiającego nastąpiło z chwilą uregulowania należności za dostarczony sprzęt?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 28
Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 29
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W okresie gwarancyjnym wszystkie wady / usterki Wykonawca będzie usuwał na własny koszt, za wyjątkiem powstałych w wyniku działań niezgodnych z instrukcją obsługi.” 
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z zapisem: W okresie gwarancyjnym wszystkie wady / usterki Wykonawca będzie usuwał na własny koszt, za wyjątkiem powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego.
Pytanie Nr 30
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas liczony był w dniach roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 31
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Z chwilą wykonania 3 napraw tego samego podzespołu (z wyłączeń uszkodzeń z wyłącznej winy Zamawiającego) Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego podzespołu na fabrycznie nowy.”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 32
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 33 
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,4% do 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 34
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy?
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje § 4 ust. 1b.

Pytanie Nr 35
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 36 
Dotyczy załącznika nr 2 do umowy – pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 37 
Dotyczy załącznika nr 2 do umowy – pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie do 6 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 38
Ad. Zał. 3 p. 4 Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę dużą złożoność zamówienia, wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych części wyposażenia takich jak np. monitor, tester szczelności, akcesoria, fabrycznie nowych ale z datą produkcji 2016? Dostawca podejmie staranie o dostarczenie wszystkich urządzeń z 2017 roku, niemniej z przyczyn od nas niezależnych niektóre mogą być z 2016 roku. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę poza podstawowymi urządzeniami: procesor obrazu, źródło światła, wideokolonoskop, wideogastroskop.
Pytanie Nr 39
Ad. Zał. 3 p. 61 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje obydwu wideokolonoskopów „krótkich” o długości roboczej 1330 mm czy częściej stosowanych „długich” 1680 mm?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje długich wiedokolonoskopów (1680 mm) i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 40
Ad. zał. 3 p. 67 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie walizek transportowych które nie są wyrobami medycznymi i posiadają VAT 23%? Ile walizek do transportu (do/z serwisu) powinien zaoferować Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zamówienia walizek i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 41
Ad. Zał. 3 p. 70 Prosimy o dopuszczenie monitora z liczbą kolorów min. 16,7 mln i matrycą 8 bitową.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 42
Ad. Zał. 3 p. Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny bez funkcji: FLIP/PIP/POP/Clone z uwagi na możliwość uzyskania podobnych efektów z poziomu procesora co nie wpłynie to na pogorszenie jakości pracy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 43
Ad. Zał. 3 p. 76 - 77. Czy Zamawiający zgodzi się na monitor medyczny HD posiadający wejścia: DVI-D, RGBS/VGA/YPbPr, S-Video, Composite oraz wyjście: DVI-D, co jest zgodne z sygnałem HD wysyłanym z procesora?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 44
Ad. Zał. 3 p. 4 (Warunki Gwarancji) oraz projekt umowy par. 3 ust. 6 Prosimy Zamawiającego o zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 5 dni roboczych do 21 dni roboczych od podjęcia naprawy 
(z zachowaniem obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego) co wynika z wysokiego zaawansowania technicznego urządzeń i dosyć często konieczności wykonania naprawy poza granicami Polski 
w autoryzowanych serwisach.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe,  pod warunkiem zapewnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 45
Dot. projektu umowy par. 3 ust. 5-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów na dni robocze tak jak jest to podane 
w tabeli w formularzu oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 46
Dot. projektu umowy par. 3 ust. 8 pkt. 2

Prosimy o wykreślenie zapisu z pkt. 2, gdyż ze względu na wysoką specjalizację sprzętu naprawa może potrwać dłużej, jednakże zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązuje się na ten czas dostarczyć sprzęt zastępczy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem zapewnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 47
Dot. projektu umowy par. 3 ust. 16

Prosimy o skrócenie terminu rękojmi do 24 miesięcy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 48
Dot. projektu umowy par. 4 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie i dodanie zapisu, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego 
w przypadku opóźnienia w dostawie lub naprawie sprzętu, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem zapewnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 49
Dot. projektu umowy par. 5 ust. 1a

Prosimy o potwierdzenie i dodanie zapisu, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego 
w przypadku opóźnienia w dostawie Zamawiający nie odstąpi od umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem zapewnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 50
Dot. projektu umowy par. 5 ust. 1b

Prosimy, aby odstąpienie od umowy było skutkiem wystąpienie 3 przypadku przekroczenia usunięcia wady o 5 dni roboczych i nie zagwarantowania urządzenia zastępczego na ten czas.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dostawca sprzętu jest zabezpieczony przed konsekwencjami tego zapisu poprzez dostarczenie sprzętu zastępczego.
Pytanie Nr 51
Dot. formularza oferty

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje podpisania oświadczenia w pkt. 1, że oferowany sprzęt spełnia minimalne wymogi określone w tabeli (bez jej wypełniania).
Odpowiedź: W formularzu ofertowym należy wypełnić miejsca wykropkowane, w tabeli nie ma rubryk do wypełnienia.
Pytanie Nr 52
Dot. formularza oferty - tabela

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymienione w pkt. 90, 92 (wykaz środków) należy przedstawić przy dostawie/instalacji (zgodnie z zapisami umowy par. 1 ust. 2).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 4 ust.  1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub w dostarczeniu urządzenia zastępczego– w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w przypadku określonym w § 5 ust. 1– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.
d) w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku opóźnienia w dostawie lub naprawie sprzętu, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych
§ 5 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni, 
b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 21 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego
c) niewłaściwego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku niekompletnej dostawy towaru, nieuruchomienia towaru lub nieprzeprowadzenia wymaganych szkoleń oraz w innych przypadkach niewłaściwego wykonywania postanowień umownych. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do zaniechania naruszania postanowień umowy i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu

d) w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku opóźnienia w dostawie Zamawiający nie odstąpi od umowy
§ 3  otrzymuje następujące brzmienie:
1. Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt fabrycznie nowy na okres ………… miesięcy (parametr stanowiący kryterium oceny ofert), która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego sprzętu nowego.

3. W okresie gwarancyjnym wszystkie wady / usterki Wykonawca będzie usuwał na własny koszt, za wyjątkiem powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego. 

4. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji, serwisu gwarancyjnego, przeglądów niezbędnych dla zachowania gwarancji w tym użytych materiałów, części zamiennych, dojazdu i transportu ponosi Wykonawca.

5. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane 24 godziny na dobę, w dni robocze. W tym celu, Wykonawca wskazuje Zamawiającemu adres poczty elektronicznej ……………………..………… oraz faks ………………………………., dostępny dla Zamawiającego całodobowo. W razie ujawnienia wady/usterki Zamawiający zawiadamia o tym fakcie e-mailem, telefonicznie lub faxem Wykonawcę, który w czasie 48 godzin w dni robocze /czas reakcji serwisowej/ od chwili powiadomienia zobowiązuje się w miejscu używania sprzętu do zidentyfikowania wady/usterki.

6. Wykonawca zapewnia naprawę w ciągu 21 dni roboczych od momentu zidentyfikowania wady/usterki i podjęcia naprawy (z zachowaniem obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach).
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ
8. Jeżeli w okresie gwarancji: 1) stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć, 2) naprawa trwa dłużej niż 15 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad, o identycznych parametrach w terminie 14 dni roboczych licząc od daty wystąpienia jednej z wyżej wymienionej okoliczności. 

9. Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika oraz w wyniku działania siły wyższej będą usuwane przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego. 

10.  W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

11. Wykonawca zapewnia, iż posiada autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. 

12. Z chwilą wykonania 3 napraw tego samego podzespołu (z wyłączeń uszkodzeń z wyłącznej winy Zamawiającego) Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego podzespołu na fabrycznie nowy
13. Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę.

14. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na warunkach określonych w załączniku do formularza ofertowego.

15. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami).
16. Niezaleznie od uprawnień gwarancyjnych strony rozszerzają uprawnienia z rękojmi na okres wskazany w gwarancji.
Załącznik 3 do SIWZ tabela Opis parametrów oraz tabela Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny otrzymuje następujące brzmienie:
	L.p.
	Opis parametru

	1. 
	Zestaw videoendoskopii przewodu pokarmowego  dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych

	2. 
	Urządzenie wpisane/ zgłoszone do Rejestru Wyrobów Medycznych (przy dostawie)

	3. 
	Wszystkie poszczególne elementy fabrycznie nowe

	4. 
	Rok produkcji systemu i poszczególnych elementów: 2017

	5. 
	Zestaw kompatybilny z obecnie używanym przez zamawiającego (informacja szczegółowa pod tabelą)

	6. 
	Zasilanie zestawu: 220 – 240 [V] w zakresie +/- 10%

	7. 
	PROCESOR OBRAZU HDTV1080p (1 szt.)

	8. 
	Dostępne standardy obrazowania spośród co najmniej: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV

	9. 
	Cyfrowe wyjścia HDTV1080 co najmniej: DVI-D, 2x HD-SDI

	10. 
	Analogowe wyjścia HDTV1080 co najmniej: RGB

	11. 
	Wyjścia wideo standard co najmniej: S-video, Composite 

	12. 
	Wejścia HDTV co najmniej: HD-SDI

	13. 
	Wyjścia komunikacyjne co najmniej: Ethernet/DICOMM, Firewire

	14. 
	Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w języku polskim

	15. 
	Obsługa przez procesor polskich czcionek

	16. 
	Obsługa przez procesor znaków diakrytycznych (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ż, ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta

	17. 
	Aktywne gniazdo do podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick

	18. 
	Zapisywanie zdjęć w formacie JPEG oraz bezstratny TIFF

	19. 
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów

	20. 
	Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni

	21. 
	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu

	22. 
	Uwydatnianie krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu

	23. 
	Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany

	24. 
	3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła 

	25. 
	Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu

	26. 
	Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na procesorze nie mniej niż 2

	27. 
	Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na klawiaturze nie mniej niż 4

	28. 
	Pełna kompatybilność z endoskopami posiadanymi przez pracownię

	29. 
	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA (1 szt.)

	30. 
	Lampa typu Ksenon 

	31. 
	Moc lampy nie mniej niż 300 [W]

	32. 
	Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony.

	33. 
	Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej 

	34. 
	Moc lampy zapasowej nie mniej niż 35 [W]

	35. 
	Automatyczna regulacja mocy światła

	36. 
	Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni

	37. 
	Włączanie i wyłączanie żarówki przyciskiem na panelu urządzenia.

	38. 
	Kompatybilność z endoskopami posiadanymi przez zamawiającego

	39. 
	Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora.

	40. 
	VIDEOGASTROSKOP (2 szt.)

	41. 
	Obrazowanie w standardzie HDTV1080p

	42. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy.

	43. 
	Średnica całej sondy endoskopowej nie większa niż 9,2 [mm]

	44. 
	Średnica kanału roboczego nie mniejsza niż  2,8 [mm]

	45. 
	Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż: 2 do 100 [mm]

	46. 
	Zginanie końcówki endoskopu w zakresach nie mniejszych niż: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o

	47. 
	Pole widzenia nie mniejsze niż 140o

	48. 
	Dowolnie programowalne przyciski do sterowania funkcjami procesora nie mniej niż 4

	49. 
	Długość sondy roboczej nie miej niż 1030 [mm]

	50. 
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających

	51. 
	Typ konektora – jednogniazdowy

	52. 
	WIDEOKOLONOSKOP (2 szt.)

	53. 
	Obrazowanie w standardzie HDTV1080p

	54. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy

	55. 
	Średnica całej sondy endoskopowej nie większa 12,8 [mm]

	56. 
	Średnica kanału roboczego nie mniejsza niż  3,7 [mm]

	57. 
	Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż: 2 do 100 [mm]

	58. 
	Zginanie końcówki endoskopu w zakresach nie mniejszych niż: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o

	59. 
	Pole widzenia nie mniejsze niż 140o

	60. 
	Dowolnie programowalne przyciski do sterowania funkcjami procesora nie mniej niż 4

	61. 
	Długość sondy roboczej 1680 [mm]

	62. 
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających

	63. 
	Typ konektora jednogniazdowy

	64. 
	Możliwość regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy

	65. 
	Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania 

	66. 
	Pełna współpraca z procesorami

	67. 
	Walizka z tworzywa do transportu

	67. 
	MONITOR MEDYCZNY (1 szt.)

	68. 
	Przekątna ekranu min. 24”

	69. 
	Liczba kolorów: min. 16,8 mln

	70. 
	Rozdzielczość ekranu min. 1920x1200 Full HD

	71. 
	Kontrast min. 1000:1

	72. 
	Kąt widzenia poziom / pion  min. 178/178

	73. 
	Funkcja FLIP, PIP, POP, Clone

	74. 
	Zasilacz zewnętrzny

	75. 
	Sygnał wejścia/wyjścia: co najmniej 3G-SDI (x2), S-Video, DVI (x2), RGB/HD-15 

	76. 
	Wejścia: co najmniej DVI-D,  S-Video, VGA

	77. 
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	78. 
	Pompa powietrza do endoskopów

	79. 
	Tester szczelności zalecany przez producenta sprzętu

	80. 
	Zaworki biopsyjne 20 szt.

	81. 
	Ustnik polipropylenowy jednorazowy z gumką silikonową; bez lateksu; otwór główny 22x27mm 100 szt., pakowane oddzielnie

	82. 
	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1550mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

	83. 
	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1550mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

	84. 
	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 2300mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

	85. 
	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 2300mm, max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, sterylne; 20 szt. oddzielenie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

	86. 
	Klipsownica jednorazowa z funkcją rotacji do gastroskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; długość ramion klipsa 7,5mm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 1650mm, 5 szt. 

	87. 
	Klipsownica jednorazowa z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 2300mm, 5 szt. 

	88. 
	Klipsownica wielorazowa jednoelementowa z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzenia klipsa zakończone stożkiem, współpracująca ze sterylnymi klipsami w kartridżach; max. średnica części wprowadzanej 2,75mm;  min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 2300mm; autoklawowalna; 1 szt. oraz klipsy jednorazowe do tej klipsownicy, długie, kąt rozwarcia 135 stopni, długość ramion klipsa 9mm, 40 szt. 

	89. 
	Instrukcja obsługi papierowa x 2 w języku polskim + wersja elektroniczna (CD lub pdf)

	90. 
	Paszporty techniczne na każdy element zestawu (przy dostawie)

	91. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia i dezynfekcji – podać  środki do dezynfekcji zalecane przez producenta.

	92. 
	Szkolenie personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania


Uwaga: endoskopy posiadane przez Zamawiającego, których dotyczy wymóg kompatybilności z dostarczaną nową kolumną to:

· Videogastroskop olympus GIF Q165 (nr 2107213)

· Videokolonoskop olympus CF Q165L (nr 2204145)

· Videokolonoskop olympus CF Q165L (nr 2701169)

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY  

	L.p.
	Wymagane Parametry 

	1. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 

	3. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4. 
	Czas naprawy – max 21 dni roboczych od podjęcia naprawy (z zachowaniem obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach)

	5. 
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach

	6. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę


Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/28PN/17 z dn. 14 września 2017
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 52 49 
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 7 z 14

