SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.2013 r. poz. 907 z późn. zm.), pn:

„Dostawa sprzętu medycznego”

PZOZ/DZP/382/22PN/15

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 8 pakietów.

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Pakiet nr 1 - 33110000-8

Pakiety nr 2, 5, 7 i 8 - 33100000-1

Pakiety nr 3 i 4 - 33194110-0

Pakiet nr 6 - 33111000-1

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają Załączniki Nr 1, 2 i 6.1 - 6.8. do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument:

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7.

    - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

      - Opisów/ Fotografii/ Folderów potwierdzających parametry oferowanego przedmiotu zamówienia.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ

      - Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – wg Załącznika Nr 6.1 - 6.8 do SIWZ - dotyczy oferowanych pakietów

      - Wypełniony i podpisany formularz „Parametry techniczno - użytkowe” - wg Załącznika Nr 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8  do OPZ - dotyczy oferowanych pakietów

      - Wypełniony i podpisany formularz „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” - wg  Załącznika Nr 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1 do OPZ - dotyczy oferowanych pakietów.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Martę Mikulską Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest załączyć pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do 30 kwietnia 2015 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco: „Oferta na dostawę sprzętu medycznego” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/22PN/15 – nie otwierać przed ……… roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, w tym również stawkę podatku VAT.

  - Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (dla każdego pakietu  indywidualnie):

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 85% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt. x % waga kryterium |
| 2 | Okres gwarancji | 15% | liczba punktów badanej oferty x % waga kryterium |

- Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Warunki gwarancji” zgodnie 
z zaoferowanym okresem w Załączniku „Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - zał.  1.1.1. – 1.8.1 do OPZ dotyczy oferowanych pakietów.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „Warunki gwarancji”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 25 siwz.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H 1.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

- żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.1.- 1.8. do OPZ – Parametry techniczno-użytkowe

Załącznik Nr 1.1.1. – 1.8.1 do OPZ – Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1- 6.8  – Formularz cenowy

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia  22 kwietnia 2015 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 8 pakietów:

Pakiet nr 1 – Aparat EKG z wózkiem i drukarką laserową - sztuk 3,

Pakiet nr 2 – Fotel okulistyczny – sztuk 1,

Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – sztuk 1,

Pakiet nr 4 – Pompa infuzyjna objętościowa – sztuk 1,

Pakiet nr 5 – Waga krzesełkowa – sztuk 1,

Pakiet nr 6 – Głowica Convex do USG XARIO – sztuk 1,

Pakiet nr 7 – Lampa zabiegowa przejezdna – sztuk 1,

Pakiet nr 8 – Alkomat – sztuk 1.

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony:

- formularz pn.: „Parametry techniczno - użytkowe” – wg Załącznika Nr 1.1. – 1.8. do OPZ

- formularz pn.: „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” – wg Załącznika Nr 1.1.1. – 1.8.1. do OPZ.

Załącznik Nr 1.1. do OPZ

Parametry techniczno – użytkowe  - APARAT EKG

| L.p. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana *) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1. | Aparat EKG, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
| 2. | Producent | podać |  |
| 3. | Kraj | podać |  |
| 4. | Model / typ | podać |  |
| 5. | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
| 6. | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
| 7. | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
| 8. | Rok produkcji: 2015 | TAK |  |
| II. Zasilanie aparatu EKG |  |  |  |
| 9. | Zasilanie sieciowe – akumulatorowe 100- 240 V; 50/60 Hz; | TAK |  |
| 10. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 11. | Klasa ochronności I – zgodnie z CE/MPG | TAK podać |  |
| 12. | Stopień ochrony min BF | TAK podać |  |
| III. Wymagania techniczne aparatu EKG |  |  |  |
| 13. | Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 14. | Menu wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 15. | Możliwość konfiguracji i kompozycji ekranu | TAK |  |
| 16. | Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania | TAK |  |
| 17. | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 | TAK |  |
| 18. | Praca w systemie automatycznym lub ręcznym | TAK |  |
| 19. | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych oraz Cabrera | TAK |  |
| 20. | Waga samego aparatu max 2,5 kg | TAK |  |
| 21. | Czytelny kolorowy ekran TFT nie mniejszy niż 6 cali | TAK |  |
| 22. | Możliwość prezentacji na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 23. | Wydruk na papierze 112 mm | TAK |  |
| 24. | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów | TAK |  |
| 25. | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 26. | Prędkość zapisu: 5/10/25/50mm/s | TAK |  |
| 27. | Możliwość przeglądania na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK podać |  |
| 28. | Możliwość prezentacji na wyświetlaczu wyników analizy i interpretacji | TAK |  |
| 29. | Możliwość detekcji stymulatora serca | TAK |  |
| 30. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK podać |  |
| 31. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 32. | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 33. | Cyfrowy filtr pływania izolinii | TAK |  |
| 34. | Interfejs komunikacyjny: 3x port USB (PC, drukarka zewnętrzna, PenDrive | TAK |  |
| IV. Standardowe wyposażenie aparatu EKG |  |  |  |
| 35. | Instrukcja obsługi aparatu EKG w języku polskim – 2 szt. w wersji papierowej. Dodatkowo w wersji elektronicznej CD lub pdf | TAK |  |
| 36. | Wózek | TAK |  |
| 37. | Drukarka laserowa monochromatyczna | TAK |  |
| 38. | Kabel EKG | TAK |  |
| 39. | Elektrody przyssawkowe | TAK |  |
| 40. | Elektrody kończynowe | TAK |  |
| 41. | Żel EKG min 250 g | TAK |  |
| 42. | Papier do EKG min 3 rolki | TAK |  |
| 43. | Kabel zasilający | TAK |  |
| 44. | Paszport techniczny | TAK (przy dostawie) |  |
| V. Szkolenia |  |  |  |
| 45. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekowania. Podać zalecany przez producenta preparat do dezynfekcji. | TAK podać |  |
| 46. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  	                            	 .......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.1.1. do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - APARAT EKG

| L.p. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana**) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia min. 24 miesiące: | Punktacja wg zapisu na końcu tabeli *) |  |
| 2 | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
| 3 | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
| 4 | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| 7 | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
| 8 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
| 9 | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
| 10 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| 11 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| 12 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| 13 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| 14 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| 15 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| 16 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) Zakres punktacji:

- Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt

- Gwarancja  36 miesięcy – 40 pkt

- Gwarancja  48 miesięcy – 100 pkt

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  	                            				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.2. do OPZ

Parametry techniczno – użytkowe  - FOTEL OKULISTYCZNY

| L.p. | Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana *) | Odpowiedź oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Fotel okulistyczny dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności - CE | Tak przy dostawie |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak przy dostawie |  |
|  | Rok produkcji fotela: 2015 | TAK |  |
|  | Masa nie więcej niż 25,0 kg | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż: szerokość 60 cm; długość 66 cm; wysokość siedziska 52 -66 cm; głębokość 50 cm; | TAK |  |
| Cechy fotela |  |  |  |
|  | Regulacja siłownikiem hydraulicznym | TAK |  |
|  | Kolor tapicerki 1044 (beżowy) | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi papierowa x 2 w języku polskim + wersja elektroniczna (CD lub pdf) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | Tak przy dostawie |  |
| Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekowania. Podać zalecany przez producenta preparat do dezynfekcji. | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  												                                                   			.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.2.1. do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - FOTEL OKULISTYCZNY

| L.p. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana**) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia min. 24 miesiące: | Punktacja wg zapisu na końcu tabeli *) |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) Zakres punktacji:

- Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt

- Gwarancja  36 miesięcy – 40 pkt

- Gwarancja  48 miesięcy – 100 pkt

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  	                            				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.3. do OPZ

Parametry techniczno – użytkowe  - POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA

| L.p. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana *) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzkawkowa, dopuszczona do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Rok produkcji: 2015 | TAK |  |
| II. Zasilanie pompy infuzyjnej |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100- 240 V; 50/60 Hz; 12 – 15 V DC | TAK |  |
|  | Czas przy zasilaniu akumulatorowym min 20 godzin przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I lub II – zgodnie z CE/MPG | podać |  |
|  | Stopień ochrony min BF | podać |  |
| III. Wymagania techniczne pompy infuzyjnej |  |  |  |
| 14. | Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Klawiatura numeryczna, blokada klawiatury | TAK |  |
| 16. | Waga (z akumulatorem) max 4,6 kg | TAK |  |
| 17. | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 18. | Zintegrowany uchwyt do mocowania pompy do rury pionowej | TAK |  |
| 19. | Czytelny wyświetlacz z tylnym podświetleniem | TAK |  |
| 20. | Zakres prędkości podaży: min 0,1 – 2000 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |
| 21. | Dokładność +/- 2% | TAK |  |
| 22. | Współpraca ze strzykawkami wielu producentów krajowych i zagranicznych (min 5). Podać nazwy producentów strzykawek | TAK podać |  |
| 23. | Współpraca ze strzykawkami w rozmiarach 10, 20, 30, 50, 60 ml | TAK |  |
| 24. | Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymania pompy | TAK |  |
| 25. | Programowana objętość infuzji w zakresie 0,1 do 999 ml | TAK podać |  |
| 26. | Programowanie: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu | TAK |  |
| 27. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji minimum 6 progów | TAK podać |  |
| 28. | Wyświetlanie nazw min 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | TAK |  |
| 29. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (min 3) | TAK |  |
| 30. | Możliwość programowania pompy w różnych jednostkach: objętości, masy oraz z uwzględnieniem masy ciała pacjenta | TAK |  |
| 31. | Alarmy: okluzji, braku przepływu, braku zasilania, rozładowania się baterii, bliskiego końca infuzji, źle zamocowanej strzykawki, KVO, błąd wewnętrzny | TAK |  |
| 32. | Regulacja głośności alarmu ton przerywany lub ciągły | TAK |  |
| 33. | Programowana funkcja KVO (utrzymanie drożności naczyń): 0,1 – 5,0 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |
| 34. | Port komunikacyjny RS-232 | TAK |  |
| IV. Dodatkowe wyposażenie pompy infuzyjnej |  |  |  |
| 35. | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim – 2 szt. w wersji papierowej. Dodatkowo w wersji elektronicznej CD lub pdf | TAK |  |
| 37. | Paszport techniczny | TAK (przy dostawie) |  |
| V. Szkolenia |  |  |  |
| 38. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekowania. Podać zalecany przez producenta preparat do dezynfekcji. | TAK, podać |  |
| 39. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.3.1. do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA

| L.p. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana**) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia min. 24 miesiące: | Punktacja wg zapisu na końcu tabeli *) |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) Zakres punktacji:

- Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt

- Gwarancja  36 miesięcy – 40 pkt

- Gwarancja  48 miesięcy – 100 pkt

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  	                            				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.4. do OPZ

Parametry techniczno – użytkowe  - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA

| L.p. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana *) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzkawkowa, dopuszczona do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Rok produkcji: 2015 | TAK |  |
| II. Zasilanie pompy infuzyjnej |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100- 240 V; 50/60 Hz; 12 – 15 V DC | TAK |  |
|  | Czas przy zasilaniu akumulatorowym min 12 godzin przy przepływie 25 ml/h | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I – zgodnie z CE/MPG | podać |  |
|  | Stopień ochrony min BF | podać |  |
| III. Wymagania techniczne pompy infuzyjnej |  |  |  |
| 14. | Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Klawiatura numeryczna, blokada klawiatury | TAK |  |
| 16. | Waga (z akumulatorem) max 4,0 kg | TAK |  |
| 17. | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 18. | Zintegrowany uchwyt do mocowania pompy do rury pionowej | TAK |  |
| 19. | Czytelny wyświetlacz z tylnym podświetleniem | TAK |  |
| 20. | Zakres prędkości podaży: min 1 – 1000 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |
| 21. | Dokładność +/- 5% | TAK |  |
| 22. | Czas infuzji nie mniej niż 99 h 59 min 59 sek |  |  |
| 23. | Płynne nastawianie ciśnienia okluzji w zakresie 40 -80 kPa nastawiane co 1kPa |  |  |
| 24. | Jednostki programowania infuzji: ml/h; µg/h; mg/h; µg/kg/h; mg/kg/h; µg/kg/min; mg/kg/min | TAK |  |
| 25. | Współpraca ze strzykawkami wielu producentów krajowych i zagranicznych (min 5). Podać nazwy producentów strzykawek | TAK podać |  |
| 26. | Współpraca ze strzykawkami w rozmiarach 10, 20, 30, 50, 60 ml | TAK |  |
| 27. | Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymania pompy | TAK |  |
| 28. | Programowana objętość infuzji w zakresie 1 do 9999,9 ml | TAK podać |  |
| 29. | Wyświetlanie nazw min 64 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | TAK |  |
| 30. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (min 3) | TAK |  |
| 31. | Alarmy: okluzji, braku przepływu, braku zasilania, rozładowania się baterii, bliskiego końca infuzji, źle zamocowanej strzykawki, KVO, błąd wewnętrzny | TAK |  |
| 32. | Regulacja głośności alarmu ton przerywany lub ciągły – minimum 3 poziomy | TAK |  |
| 33. | Programowana funkcja KVO (utrzymanie drożności naczyń): 0 – 5,0 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |
| 34. | Port komunikacyjny RS-232C | TAK |  |
| IV. Dodatkowe wyposażenie pompy infuzyjnej |  |  |  |
| 35. | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim – 2 szt. w wersji papierowej. Dodatkowo w wersji elektronicznej CD lub pdf | TAK |  |
| 37. | Paszport techniczny | TAK (przy dostawie) |  |
| V. Szkolenia |  |  |  |
| 38. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekowania. Podać zalecany przez producenta preparat do dezynfekcji. | TAK, podać |  |
| 39. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.4.1. do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA

| L.p. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana**) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia min. 24 miesiące: | Punktacja wg zapisu na końcu tabeli *) |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) Zakres punktacji:

- Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt

- Gwarancja  36 miesięcy – 40 pkt

- Gwarancja  48 miesięcy – 100 pkt

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  	                            				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.5. do OPZ

Parametry techniczno – użytkowe - WAGA KRZESEŁKOWA

| L.p. | Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana *) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne wagi |  |  |  |
|  | Waga krzesełkowa dopuszczona do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności - CE | Tak przy dostawie |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak przy dostawie |  |
|  | Rok produkcji wagi krzesełkowej: 2015 | TAK |  |
|  | Zasilanie: bateryjne | TAK |  |
|  | Wydajność baterii nie mniej niż 4500 ważeń | TAK |  |
|  | Waga własna nie więcej niż 23,0 kg | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż 570 x 900 x 960 mm | TAK |  |
| Cechy wagi |  |  |  |
|  | Składane podłokietniki | TAK |  |
|  | Składane podnóżki | TAK |  |
|  | Hamulce kółek przynajmniej dwóch | TAK |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Nośność 200 kg | TAK |  |
|  | Podziałka 100 g | TAK |  |
|  | Funkcja TARA | TAK |  |
|  | Funkcja HOLD | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi papierowa x 2 w języku polskim + wersja elektroniczna (CD lub pdf) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | Tak przy dostawie |  |
|  | Czujnik SpO2 1M, 3M, pediatryczny typ Y | TAK |  |
|  | Kabel przedłużający | TAK |  |
|  | Futerał | TAK |  |
| Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekowania. Podać zalecany przez producenta preparat do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania | TAK |  |

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.5.1. do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - WAGA KRZESEŁKOWA

| L.p. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana **) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia min. 24 miesiące: | Punktacja wg zapisu na końcu tabeli *) |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) Zakres punktacji:

- Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt

- Gwarancja  36 miesięcy – 40 pkt

- Gwarancja  48 miesięcy – 100 pkt

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  	                            				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.6. do OPZ

Parametry techniczno – użytkowe - GŁOWICA DO ULTRASONOGRAFU XARIO

| Lp. | Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana *) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Convex do badań jamy brzusznej | Podać model |  |
|  | Głowica kompatybilna z ultrasonografem XARIO | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa o częstotliwościach pracy wybieranych w zakresie [MHz] | 2 ÷ 6 MHz |  |
|  | Kąt widzenia [stopień] | 70 stopni |  |
|  | Wybór częstotliwości w B-mode [N] | 3 |  |
|  | Wybór częstotliwości w THI [N] | 2 |  |
|  | Ilość elementów [N] | 192 |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.6.1. do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - GŁOWICA DO ULTRASONOGRAFU XARIO

| L.p. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana**) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia min. 24 miesiące: | Punktacja wg zapisu na końcu tabeli *) |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) Zakres punktacji:

- Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt

- Gwarancja  36 miesięcy – 40 pkt

- Gwarancja  48 miesięcy – 100 pkt

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  	                            				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.7 do OPZ

Parametry techniczno – użytkowe - LAMPA ZABIEGOWA

| L.p. | Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana *) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa dopuszczona do stosowania w jednostkach służby zdrowia | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności - CE | Tak przy dostawie |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak przy dostawie |  |
|  | Rok produkcji lampy zabiegowej: 2015 | TAK |  |
|  | Masa nie więcej niż 11,0 kg | TAK |  |
|  | Lampa na wózku jezdnym – 2 koła z hamulcem | TAK |  |
|  | Rączka do ustawiania czaszy w zestawie | TAK |  |
| Cechy lampy zabiegowej |  |  |  |
|  | Źródło światła – 5 projektorów LED | TAK |  |
|  | Żywotność pracy diod nie mniej niż 50 000 godzin | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa nie wyższa niż 47500K | TAK |  |
|  | Natężenie światła dla odległości 0,5 m – 100 000 lux, 0,8 m – 70 000 lux, 1,0 m – 50 000 lux | TAK |  |
|  | Średnica plamy świetlnej: dla 0,5 m – 10 cm; dla 1,0m – 13 cm | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi papierowa x 2 w języku polskim + wersja elektroniczna (CD lub pdf) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | Tak przy dostawie |  |
| Szkolenia |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekowania. Podać zalecany przez producenta preparat do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania | TAK |  |

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.7.1. do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny -  LAMPA ZABIEGOWA

| L.p. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana**) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia min. 24 miesiące: | Punktacja wg zapisu na końcu tabeli *) |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) Zakres punktacji:

- Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt

- Gwarancja  36 miesięcy – 40 pkt

- Gwarancja  48 miesięcy – 100 pkt

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  	                            				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.8 do OPZ

Parametry techniczno – użytkowe – ALKOMAT

| L.p. | ## Wymagane Parametry Techniczne | Odpowiedź Wymagana *) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Analizator wydechu, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj | podać |  |
|  | Model / typ | podać |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (przy dostawie) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Rok produkcji: 2015 | TAK |  |
| II. Zasilanie analizatora wydechu |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe 2000 mAh; 7,4 V | TAK |  |
|  | Układ kontroli oraz sygnalizacja rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy | TAK |  |
| III. Wymagania techniczne analizatora wydechu |  |  |  |
| 14. | Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Zakres pomiarowy: 0,000 – 6,300 promila ( 0,000 – 3,000 mg/L) | TAK |  |
| 16. | Waga (z akumulatorem) max 400 g | TAK |  |
| 17. | Ekran kolorowy, 4-ro cyfrowy, 3 miejsca po przecinku, podświetlany, dotykowy, o przekątnej nie większej niż 3” | TAK |  |
| 18. | Rozdzielczość wskazań (dokładność wyświetlania): 0,001 | TAK |  |
| 19. | Dokładność pomiaru :+/- 5% | TAK |  |
| 20. | Licznik pomiarów | TAK |  |
| 21. | Pamięć 20000 pomiarów z możliwością zgrania na komputer | TAK |  |
| 22. | Czas oczekiwania na wynik – nie więcej niż kilka sekund | TAK |  |
| 23. | Funkcja automatycznego sprawdzania zawartości alkoholu w czujniku po ostatnim teście | TAK |  |
| 24. | Czas przygotowania do przeprowadzenia testu nie więcej niż 5 sekund | TAK |  |
| 25. | Tryb pomiaru: automatyczny i manualny | TAK |  |
| 26. | Automatyczne wyłączanie po określonym czasie bezczynności | TAK |  |
| 27. | Możliwość przeprowadzenia pomiarów przy pomocy lejka i nasadki lejkowej | TAK |  |
| 28. | Jednostki mierzące: mg/L, promil, µg/100mL, %, g/100mL, mg/mL, mg/100mL, g/210L | TAK |  |
| IV. Dodatkowe wyposażenie analizatora wydechu |  |  |  |
| 29. | Instrukcja obsługi analizatora wydechu w języku polskim – 2 szt. w wersji papierowej. Dodatkowo w wersji elektronicznej CD lub pdf | TAK |  |
| 30. | Ustniki higieniczne każdy pakowany osobno minimum 50 sztuk | TAK |  |
| V. Szkolenia |  |  |  |
| 31. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekowania. Podać zalecany przez producenta preparat do dezynfekcji. | TAK |  |
| 32. | Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania | TAK |  |

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  												                                                   				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.8.1. do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - ALKOMAT

| L.p. | ## Wymagane Parametry | Odpowiedź Wymagana**) | Odpowiedź Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia min. 24 miesiące: | Punktacja wg zapisu na końcu tabeli *) |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia | podać |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Podać wszystkich |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
|  | Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta | TAK/NIE |  |
| - 17 | Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
| - 18 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY | Podać/NIE DOTYCZY |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu) | Podać koszt |  |
| Serwis Pogwarancyjny |  |  |  |
| - 28 | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| - 29 | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej | TAK |  |
| - 30 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| - 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy | TAK |  |

*) Zakres punktacji:

- Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt

- Gwarancja  36 miesięcy – 40 pkt

- Gwarancja  48 miesięcy – 100 pkt

**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

........................ dnia ............................  	                            				.......................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa: …………………….., typ: ……………………, producent ……………………… ……………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno-użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 3.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu,

- przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wymaganiami w parametrach techniczno-użytkowych – zał. nr 1 do niniejszej umowy.

- dostarczenia wraz z dostawą dokumentów wymaganych w parametrach techniczno-użytkowych – zał. nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 4.

- Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (………………………………………….,                              tel.  ………………………………..) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.

- Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego:

- po stronie Zamawiającego - Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 95

- po stronie Wykonawcy - …………………………………………………….

2 Cena

  - Strony uzgadniają za wymienione w § 1 świadczenia następujące wynagrodzenie:

- Pakiet nr 1: netto …………….. PLN, brutto ……………….. PLN (słownie złotych: …………..), stawka podatku VAT ……..%.

- Pakiet nr 2: netto ………………  PLN, brutto …………….. PLN (słownie złotych: ………….), stawka podatku VAT …….%. itd. w zależności od ilości pakietów

Łącznie wartość netto …………. PLN, brutto …………….. PLN.

2. Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego 
i faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.

3. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 3 Gwarancja

- Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt fabrycznie nowy na okres …………miesięcy, która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego sprzętu nowego lub używanego.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami).

- Niezaleznie od uprawnień gwarancyjnych strony rozszerzają uprawnienia z rękojmi na okres wskazany w gwarancji, natomiast tam gdzie gwarancja będzie krótsza niż 12 m-cy, pozostawiają rękojmię zgodnie z art. 568kc.

§ 4 Kary umowne

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

- W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

- Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiazaniami wobec Wykonawcy, po sporządzeniu noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

- Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego

  - Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

  - Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

  - W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

  - bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,

  - bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

  - Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 – 3 następuje na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności w okresie obowiązywania umowy.

§ 6 Zmiana zawartej umowy

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w  przypadku:

- obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego;

- wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności:  pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia.

- wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego

      - W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe 
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i  przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

- Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 
1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Parametry techniczno-użytkowe

- Formularz cenowy

- Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

- Wzór protokołu odbioru technicznego

ZAMAWIAJĄCY:				WYKONAWCA:

Załącznik nr 4  do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Adres: | Adres: |
| Miejsce instalacji: | Serwis: |
| Telefon: | Telefon: |
| Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego: |  |

| L.p. | Nazwa/ typ urządzenia | Nr seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Wyposażenie dodatkowe | Ilość |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Dokumentacja | Ilość |
| --- | --- | --- |

| Data instalacji: | Okres gwarancji (licząc od daty instalacji): |
| --- | --- |

| SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Uczestnicy szkolenia |

Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:

UWAGI

........................................................                              ...................................................................

data i podpis 						       data i podpis

przedstawiciela Zamawiającego     			         przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo: .........................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ........................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) – pakiet nr  ………………

(wypełnia wykonawca)

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

    - Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 30 dni od dnia zawarcia umowy.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

    - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i oryginału protokołu odbioru technicznego.

    - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części: .............

* ) niepotrzebne skreślić

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że oferta:

- – zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany 
w pkt 19.12. siwz i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

*) brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 1 – Aparat EKG  z wózkiem i drukarką laserową

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa Aparatu EKG z wózkiem i drukarką laserową - zgodnie z zał. nr 1.1. i 1.1.1. do OPZ |  | 3 | szt. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.2 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 2 – Fotel okulistyczny

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa fotela okulistycznego - zgodnie z zał. nr 1.2. i 1.2.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.3 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej - zgodnie z zał. nr 1.3. i 1.3.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 4 – Pompa infuzyjna objętościowa

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa pompy infuzyjnej objętościowej - zgodnie z zał. nr 1.4. i 1.4.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 5 – Waga krzesełkowa

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa wagi krzesełkowej - zgodnie z zał. nr 1.5. i 1.5.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.6 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 6 – Głowica Convex do USG XARIO

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa głowicy Convex do USG XARIO - zgodnie z zał. nr 1.6. i 1.6.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 7 – Lampa zabiegowa przejezdna

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa lampy zabiegowej przejezdnej - zgodnie z zał. nr 1.7. i 1.7.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy

Pakiet nr 7 – Alkomat

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ, producent | Ilość | JM | Cena jedn. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa alkomatu - zgodnie z zał. nr 1.8. i 1.8.1. do OPZ |  | 1 | szt. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu medycznego

## Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907  z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2