Płock, dnia 20.10.2016 roku

PZOZ/DZP/382/18PN/16
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy tympanometru
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga dostawy tympanometru spełniającego aktualnie obowiązujące normy czy normy uchylone kilkanaście lat temu jak norma IEC 1027?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe oraz dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 2, dotyczy tympanometru
Jeżeli Zamawiający wymaga, aby dostarczony mu tympanometr był nową konstrukcja spełniający obowiązujące normy dotyczące tympanometrii prosimy o zezwolenie na zaoferowanie tympanometru klinicznego skonstruowanego i wprowadzonego do produkcji w 2015r w niżej wyszczególnionej specyfikacji

Parametry techniczno – użytkowe

	L.p.
	Opis parametru
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź oferowana

	Parametry ogólne

	1. 
	Tympanometr dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia
	TAK
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Kraj
	podać
	

	4. 
	Model / typ
	podać
	

	5. 
	Deklaracja zgodności - CE
	Tak, przy dostawie
	

	6. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak, przy dostawie
	

	7. 
	Rok produkcji tympanometru: 2016
	TAK
	

	8. 
	Klasa bezpieczeństwa: Klasa I, wg. EN 60601-1, Typ B
	TAK
	

	9. 
	Normy dla tympanometrii: IEC 60645-5
	TAK
	

	Cechy tympanometru

	10. 
	Tympanometr kliniczny z wbudowanym modułem audiometrii tonalnej
	TAK
	

	11. 
	Moduł audiometrii impedancyjnej
	TAK
	

	12. 
	Urządzenie posiada tryb pracy automatycznej po umieszczeniu sondy pomiarowej w zewnętrznym przewodzie słuchowym oraz tryb pracy ręcznej do decyzji operatora
	TAK
	

	13. 
	Automatyczne rozpoznawanie i rejestracja wystąpienia odruchu z mięśnia strzemiączkowego z możliwością definiowania własnych kryteriów
	TAK
	

	14. 
	Badanie drożności trąbki Eustachiusza metodą Williams’a - błona prawidłowa
	TAK
	

	15. 
	Badanie drożności trąbki Eustachiusza metodą Toynbee’ego - błona perforowana
	TAK
	

	16. 
	Pomiar latencji odruchu z mięśnia strzemiączkowego
	TAK
	

	17. 
	Test zanikania odruchu z mięśnia strzemiączkowego standardowy i definiowany przez użytkownika z możliwością określenia gradientu zanikania
	TAK
	

	18. 
	Możliwość wyboru trybu screeningowo-diagnostycznego z wybranymi częstotliwościami i poziomami bodźca oraz wyboru trybu pomiaru klinicznego z możliwością szczegółowych ustawień przez operatora
	TAK
	

	19. 
	Wbudowana w urządzenie lub zewnętrzna komora kalibracyjna 2cm3
	TAK
	

	20. 
	Wbudowany w urządzenie lub zewnętrzny symulator ucha
	TAK
	

	Parametry techniczno – użytkowe

	21. 
	Częstotliwość tonu pomiarowego 226 Hz; ± 0,01%
	TAK
	

	22. 
	Poziom tonu pomiarowego 85 dB SPL
	TAK
	

	23. 
	Zakresy ciśnienia (z dokładnością ±10% lub ±10 daPa):

· standardowy: +200 do -400 daPa - definiowany przez użytkownika rozszerzony: +400 do -600 daPa
	TAK
	

	24. 
	Zakres objętości całkowity – od 0,1 do 8,0 ml
	TAK
	

	25. 
	Możliwości wyboru szybkości zmiany ciśnienia, z minimum czterech kroków
	TAK
	

	26. 
	Zawór bezpieczeństwa uruchamiany automatycznie przy min.  +550 daPa i -750 daPa – zwalnianie powietrza automatycznie lub ręcznie
	TAK
	

	27. 
	Ipsilateralna stymulacja w badaniach odruchów z mięśnia strzemiączkowego.

Bodźcowanie:

· tony czyste o częstotliwościach: 0,5; 1; 2; 4 kHz

· dokładność częstotliwości tonu: +/-0,5% 

· kroki stymulacji przynajmniej: 1, 2, 5 dB

· zakres bodźca dla 0,5; 1; 2 kHz minimum do 100 dB HL, zakres bodźca dla 4 kHz minimum do 90 dB HL
	TAK
	

	28. 
	Kontralateralna stymulacja w badaniach odruchów z mięśnia strzemiączkowego.

Bodźcowanie:

· tony czyste o częstotliwościach: 0,5; 1; 2; 4 kHz oraz szum biały

· dokładność częstotliwości tonu: +/-0,5%

· kroki: 1, 2, 5 dB

zakres poziomu bodźca przynajmniej do 115 dB HL
	TAK
	

	29. 
	W module audiometrii impedancyjnej - kalibracja sondy pomiarowej w jednostkach dB SPL
	TAK
	

	30. 
	Moduł audiometrii tonalnej 

bodźcowanie przynajmniej tonem czystym o częstotliwościach: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 kHz

dokładność częstotliwości minimum: +/-0,5%

kroki bodźca przynajmniej co: 1, 2, 5 dB HL

maksymalny poziom bodźca przynajmniej 100 dB HL
	TAK
	

	31. 
	Możliwość zaprogramowania testów przez użytkownika
	TAK
	

	32. 
	Sekwencje testów zaprogramowanych fabrycznie
	TAK
	

	33. 
	Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej
	TAK
	

	Zasilanie

	34. 
	Zasilanie: AC 50-60 Hz, 100-120 V lub 200-240 V
	TAK
	

	Wyposażenie

	35. 
	Wbudowany w urządzenie zegar i kalendarz
	TAK
	

	36. 
	Wbudowany duży, czytelny wyświetlacz LCD, z możliwością regulacji kontrastu podświetlania, wymiar min. 150x90mm
	TAK
	

	37. 
	Komunikacja przez interfejs RS232C lub USB
	TAK
	

	38. 
	Sonda ipisi- i słuchawka contralateralna
	TAK
	

	39. 
	Słuchawka TDH-39 do audiometrii tonalnej, z kalibracją HL
	TAK
	

	40. 
	Komplet oliwek usznych
	TAK
	

	41. 
	Instrukcja obsługi papierowa x 2 w języku polskim + wersja elektroniczna (CD lub pdf)
	TAK
	

	42. 
	Paszport techniczny 
	TAK, przy dostawie
	

	Szkolenia

	43. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia i dezynfekcji – podać  środki do dezynfekcji zalecane przez producenta.
	TAK
	

	44. 
	Szkolenie personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania
	TAK
	


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 3, Pakiet 2 Ręczna lampa szczelinowa akumulatorowa Pozycja 16: 

Czy zamawiający dopuści lampę bez możliwości pracy podczas ładowania akumulatora?
Odpowiedź: Zamawiający usunął Pakiet nr 2.
Pytanie nr 4, Pakiet nr 3 Rzutnik optotypów Pozycja 12:
Czy zamawiający dopuści również rzutnik z oświetleniem halogenowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe.
Pytanie nr 5, Pytanie Pakiet nr 4 Autorefraktometr z keratometrią:
Zwracamy się z prośba o wykreślenie z pakietu pozycji nr  19 z uwagi na fakt, że 
w autorefraktometrach nie ma żarówek.
Odpowiedź: Zamawiający usunął Pakiet nr 4. 
Pytanie nr 6, Pakiet nr 4 Autorefraktometr z keratometrią:
Czy zamawiający w pozycji nr 21 miał na myśli czas wyłączenia ekranu,  który można ustawić po 3, 5, 10 minutach?
Odpowiedź: Zamawiający usunął Pakiet nr 4.
Pytanie nr 7, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza regulowany zakres źrenic w zakresie 48- 76mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe.
Pytanie nr 8, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści oftalmoskop posiadający filtr bezczerwienny,  kobaltowo- niebieski, dyfuzor oraz możliwość pracy bez filtra ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści oftalmoskop bez wskaźnika odwzorowania koloru CRI?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści  żywotność diody min. 10 000godzin
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe.
Pytanie nr 11, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści diodę LED jako jedyne źródło oświetlenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 12, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany oświetlenia na oświetlenie tylko ksenonowe lub tylko halogenowe?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści nagłowową regulację światła po lewej stronie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści części optyczne osadzone w konstrukcji wykonanej ze specjalnego wzmacnianego tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe.
Pytanie nr 15, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza czas pracy ze źródłem diodowym 2 godziny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem min. 2 baterii w zestawie.
Pytanie nr 16, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści konfigurację oftalmoskopu, w której na wyposażeniu  oftalmoskopu są  2 baterie? W trakcie kiedy oftalmoskop pracuje na jednej baterii, druga jest ładowana.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 17, dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści oświetlenie halogenowe?

Odpowiedź: Zamawiający usunął Pakiet nr 2.
Pytanie nr 18, dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza szerokość szczeliny: 0,15mm; 0,5mm; 0,8mm; 1,6mm oraz koło o średnicy 12mm i kwadrat o boku 1mm?

Odpowiedź: Zamawiający usunął Pakiet nr 2.
Pytanie nr 19, dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza korekcje wady wzroku od -7D do +7D? Podany zakres jest większy od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający usunął Pakiet nr 2.
Pytanie nr 20, dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści baterię akumulatorową  polimerowo-jonową?

Odpowiedź: Zamawiający usunął Pakiet nr 2.
Pytanie nr 21, dotyczy pakietu nr 3
Czy w Pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści rzutnik optotypów z odl. Pracy: 2,9-6,1m i powiększeniem 24x z 5m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 22, dotyczy pakietu nr 4
Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści autorefraktometr o parametrach poniżej:

POMIAR ZDOLNOŚCI ZAŁAMYWANIA

Sferyczna zdolność załamywania (S)

Zakres Pomiarowy



-25.00 D do +22.00 D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania


0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Cylindryczna zdolność załamywania (C)

Zakres Pomiarowy



0 D do ±10.00 D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania


0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Astygmatyzm osiowy (A)

Zakres Pomiarowy



0° do 180°

Jednostka wyświetlania


1°

POMIAR KRZYWIZNY ROGÓWKI (K1, K2, AVG)

Zakres Pomiarowy



5.00 mm do 11.00 mm / 30.68 D do  67.50 D (n=1.3375)

Jednostka wyświetlania


0,01 mm

ASTYGMATYZM ROGÓWKOWY I OŚ (C, A)

Zakres pomiarowy (C)



0 D do 10 D (n=1.3375)

Zakres pomiarowy (A)


0° do 180°

Obszar pomiaru - rogówka


Ø 3,0 mm (przy krzywiźnie rogówki 8,00 mm)
Zakres PD



50 mm do 86 mm

Minimalna średnica źrenicy


Ø 2,0 mm

Odległość wierzchołkowa


0 mm - 16.0 mm

JEDNOSTKA GŁOWNA

Wbudowana drukarka


Drukarka termiczna

Wyjście



RS 232 C

Wyświetlacz



Kolorowy wyświetlacza LCD 5,7”

Podkładka pod brodę


sterowana elektr.

Odpowiedź: Zamawiający usunął Pakiet nr 4.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164)  Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ zmiany polegające na:

-  wycofaniu/wykreśleniu Pakietu nr 2 - Ręczna lampa szczelinowa oraz Pakietu nr 4 – Autorefraktometr z keratometrią,

- w miejsce Pakietu nr 2 dodaniu nowego Pakietu /przedmiotu zamówienia pn. Stół zabiegowy.
W związku z powyższym:

- pkt. 3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 7 pakietów:

Pakiet nr 1 – Oftalmoskop pośredni oraz Soczewka Volk Digital Clear Field
Pakiet nr 2 – Stół zabiegowy

Pakiet nr 3 – Rzutnik optotypów,

Pakiet nr 4 – Autorefraktometr z keratometrią,

Pakiet nr 5 – Retinomax z keratometrią,

Pakiet nr 6 – Urządzenie do sekwencyjnego masażu uciskowego i drenażu limfatycznego

Pakiet nr 7 – Tympanometr.
- pkt. 14.D. SIWZ otrzymuje brzmienie:

D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 

1. Wypełniony i podpisany formularz „Parametry techniczno - użytkowe” - wg Załącznika Nr 
1.1 - 1.3 oraz 1.5 - 1.7 do OPZ - dotyczy oferowanych pakietów
2. Wypełniony i podpisany formularz „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” - wg  Załącznika Nr 1.1.1. – 1.3.1 oraz 1.5.1 - 1.7.1. do OPZ - dotyczy oferowanych pakietów.
- pkt. 14.E SIWZ otrzymuje brzmienie:

E. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1- 6.3 oraz 6.5 - 6.7 do SIWZ.
- pkt. 24.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

24.1 Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena
	85%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Okres gwarancji
	15%
	liczba punktów badanej oferty x  % waga kryterium 


Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Okres gwarancji” zgodnie 
z zaoferowanym okresem w Załączniku „Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny – załącznik nr 1.1.1- 1.3.1 oraz 1.5.1 - 1.7.1. do OPZ dotyczy oferowanych pakietów. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 7 pakietów: 

Pakiet nr 1 – Oftalmoskop pośredni oraz Soczewka Volk Digital Clear Field
Pakiet nr 2 – Stół zabiegowy

Pakiet nr 3 – Rzutnik optotypów,

Pakiet nr 4 – Autorefraktometr z keratometrią,

Pakiet nr 5 – Retinomax z keratometrią,

Pakiet nr 6 – Urządzenie do sekwencyjnego masażu uciskowego i drenażu limfatycznego

Pakiet nr 7 – Tympanometr

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony:

- formularz pn.: „Parametry techniczno - użytkowe” – wg Załącznika Nr 1.1 – 1.3 oraz 1.5 - 1.7. do OPZ 

- formularz pn.: „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” – wg Załącznika Nr 1.1.1- 1.3.1 oraz 1.5.1 - 1.7.1. do OPZ
Załącznik Nr 1.2. do OPZ otrzymuje brzmienie:

Parametry techniczno – użytkowe PAKIET nr 2  - Stół zabiegowy

	L.p.
	Opis parametru
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź oferowana

	PARAMETRY STOŁU ZABIEGOWEGO

	1. 
	Stół zabiegowy  dopuszczony do stosowania w jednostkach szpitalnych
	TAK
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Kraj
	podać
	

	4. 
	Model / typ
	podać
	

	5. 
	Deklaracja zgodności - CE
	Tak         przy dostawie
	

	6. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak         przy dostawie
	

	7. 
	Wszystkie poszczególne elementy fabrycznie nowe
	TAK
	

	8. 
	Rok produkcji stołu: 2016
	TAK
	

	9. 
	Zasilanie zestawu: 220 – 240 V w zakresie +/- 10%
	TAK
	

	KONSTRUKCJA STOŁU

	10. 
	Konstrukcja stołu wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej lakierem proszkowym, odporna na korozję oraz działanie promieniowania UV
	TAK
	

	11. 
	Stół pokryty odporną na rozdarcie skórą ekologiczną w kolorze beżowym
	TAK
	

	12. 
	Podstawa jezdna stołu pokryta antybakteryjnym tworzywem ABS, odpornym na działanie środków dezynfekujących oraz promieniowania UV 
	TAK
	

	13. 
	Wysokość stołu, podparcie pleców i nóg oraz regulacje TB regulowane elektrycznie za pomocą ręcznego pilota przewodowego
	TAK
	

	14. 
	Czterosegmentowe leże
	TAK
	

	15. 
	Stół wyposażony w demontowany zagłówek o takiej samej szerokości jak siedzisko
	TAK
	

	16. 
	Dwie szyny akcesoryjne wykonane ze stali nierdzewnej umieszczone po bokach stołu, w zestawie akcesoria montowane na zaciskach śrubowych umożliwiających pełną regulację
	TAK
	

	17. 
	Wielopozycyjne podłokietniki regulowane ręcznie z możliwością demontażu 
	TAK
	

	18. 
	Szerokość podłokietników 20 cm (± 2 cm)
	TAK, podać
	

	19. 
	Stół wyposażony w podporę nóg o wysokości regulowanej ręcznie z możliwością demontażu
	TAK
	

	20. 
	Wysokość regulowana w zakresie: 64 -84 cm (± 3 cm)
	TAK   podać
	

	21. 
	Szerokość siedziska  65 cm (± 2 cm)
	TAK   podać
	

	22. 
	Szerokość oparcia pleców 65 cm (± 2 cm)
	TAK   podać
	

	23. 
	Regulacja TB w zakresie  0 - 130 (± 20)
	TAK   podać
	

	24. 
	Regulacja segmentu nóg z zakresie  0 - 850 (± 50)
	TAK   podać
	

	25. 
	Regulacja segmentu nóg z zakresie  0 - 900 (± 50)
	TAK   podać
	

	WYPOSAŻENIE

	26. 
	Instrukcja obsługi papierowa x 2 w języku polskim + wersja elektroniczna (CD lub pdf)
	TAK  

przy dostawie
	

	27. 
	Paszporty techniczny 
	Tak         przy dostawie
	

	SZKOLENIA

	28. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia i dezynfekcji – podać  środki do dezynfekcji zalecane przez producenta.
	TAK
	

	29. 
	Szkolenie personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................  



                                                   



                                                                                       .......................................................                                                                                                         


                                                                                (podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.2.1. do OPZ otrzymuje brzmienie:

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny – Pakiet nr 2 – Stół zabiegowy

	L.p.
	Wymagane Parametry 
	Odpowiedź

Wymagana
	Odpowiedź

Oferowana

	Warunki Gwarancji

	1. 
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia
	Punktacja wg zapisu na końcu tabeli
	

	2. 
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia
	podać
	

	3. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	TAK
	

	4. 
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
	Podać wszystkich
	

	5. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 
	TAK


	

	6. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
	TAK


	

	7. 
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	TAK
	

	8. 
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	TAK
	

	9. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę
	TAK
	

	10. 
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK/NIE
	

	11. 17
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać/NIE DOTYCZY
	

	12. 18
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać/NIE DOTYCZY
	

	13. 
	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego z zaleceniem producenta po upływie gwarancji (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)
	Podać koszt
	

	Serwis Pogwarancyjny

	14. 28
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	TAK
	

	15. 29
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
	TAK
	

	16. 30
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	TAK
	

	17. 31
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy
	TAK
	


*) Zakres punktacji: 

Gwarancja  24 miesiące – 1 pkt

Gwarancja  36 miesięcy – 10 pkt

Gwarancja  48 miesięcy – 40 pkt
**) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”- pozycja ta nie jest punktowana.

........................ dnia ............................                                ....................................................







(podpis Wykonawcy)
Załącznik Nr 1.7. do OPZ otrzymuje brzmienie:

Złącznik Nr 1.7. do OPZ

Parametry techniczno – użytkowe PAKIET nr 7 - Tympanometr
	L.p.
	Opis parametru
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź oferowana

	Parametry ogólne

	1. 
	Tympanometr dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia
	TAK
	

	2. 
	Producent
	podać
	

	3. 
	Kraj
	podać
	

	4. 
	Model / typ
	podać
	

	5. 
	Deklaracja zgodności - CE
	Tak, przy dostawie
	

	6. 
	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak, przy dostawie
	

	7. 
	Rok produkcji tympanometru: 2016
	TAK
	

	8. 
	Klasa bezpieczeństwa: Klasa I, wg. EN 60601-1, Typ B
	TAK
	

	9. 
	Normy dla tympanometrii: EN 60645-5 Typ1 lub równoważna; ANSI S3.39 Typ 1 lub równoważna
	TAK
	

	Cechy tympanometru

	10. 
	Tympanometr kliniczny z wbudowanym modułem audiometrii tonalnej
	TAK
	

	11. 
	Moduł audiometrii impedancyjnej
	TAK
	

	12. 
	Oferowany audiometr zezwala na nałożenie minimum 3 krzywych tympanometrycznych na jednym tympanogramie
	TAK
	

	13. 
	Urządzenie posiada tryb pracy automatycznej po umieszczeniu sondy pomiarowej w zewnętrznym przewodzie słuchowym oraz tryb pracy ręcznej do decyzji operatora
	TAK
	

	14. 
	Automatyczne rozpoznawanie i rejestracja wystąpienia odruchu z mięśnia strzemiączkowego z możliwością definiowania własnych kryteriów
	TAK
	

	15. 
	Badanie drożności trąbki Eustachiusza metodą Williams’a - błona prawidłowa
	TAK
	

	16. 
	Badanie drożności trąbki Eustachiusza metodą Toynbee’ego - błona perforowana
	TAK
	

	17. 
	Pomiar latencji odruchu z mięśnia strzemiączkowego
	TAK
	

	18. 
	Urządzenie realizuje test zanikania odruchu – decay test, pomiar admitancji, konduktancji, suscektancji oraz tympanogramów typu B i G
	TAK
	

	19. 
	Test zanikania odruchu z mięśnia strzemiączkowego standardowy i definiowany przez użytkownika z możliwością określenia gradientu zanikania
	TAK
	

	20. 
	Możliwość wyboru trybu screeningowo-diagnostycznego z wybranymi częstotliwościami i poziomami bodźca oraz wyboru trybu pomiaru klinicznego z możliwością szczegółowych ustawień przez operatora
	TAK
	

	21. 
	Wbudowana w urządzenie komora kalibracyjna 2cm3
	TAK
	

	22. 
	Wbudowany w urządzenie symulator ucha
	TAK
	

	Parametry techniczno – użytkowe

	23. 
	Częstotliwość tonu pomiarowego 226; 678; 800; 1000 Hz; ± 0,01%
	TAK
	

	24. 
	Poziom tonu pomiarowego 85; 72;70,5; 69 dB SPL ± 3 dB
	TAK
	

	25. 
	Zniekształcenie harmoniczne tonu pomiarowego <1% w 2 cm3
	TAK
	

	26. 
	Zakresy ciśnienia (z dokładnością ±10% lub ±10 daPa):

· standardowy: +200 do -400 daPa - definiowany przez użytkownika w skokach 50 daPa

rozszerzony: +400 do -600 daPa
	TAK
	

	27. 
	Zakres objętości całkowity – od 0,1 do 8,0 ml
	TAK
	

	28. 
	Zakres dla odruchu z mięśnia strzemiączkowego – od -375µl do +375µl
	TAK
	

	29. 
	Zakres podatności 0,0 do 4,5 ml, z wyświetlaniem tympanogramów do wyboru dla trzech zakresów: 0-1,5 ml; 0-3,0 ml lub 0-4,5 ml
	TAK
	

	30. 
	Pompa sterowana cyfrowo, silnikiem krokowym o następujących szybkościach zmian ciśnienia:

· AFAP - tak szybko jak to możliwe (zaczyna od 500daPa/sek)
· 400 daPa/sek

· 200 daPa/sek

· 100 daPa/sek

· 50 daPa/sek

ręczne sterowanie szybkością
	TAK
	

	31. 
	Zawór bezpieczeństwa uruchamiany automatycznie przy +600 daPa i -800 daPa – zwalnianie powietrza automatycznie lub ręcznie
	TAK
	

	32. 
	Ipsilateralna stymulacja w badaniach odruchów z mięśnia strzemiączkowego.

Bodźcowanie:

· tony czyste o częstotliwościach: 0,5; 1; 2; 4 kHz

· dokładność częstotliwości tonu: +/-0,5% 

· kroki stymulacji przynajmniej: 1, 2, 5, 10 dB

· zakres bodźca dla 0,5; 1; 2 kHz minimum do 115 dB HL

zakres bodźca  dla 4 kHz minimum do 90 dB HL
	TAK
	

	33. 
	Kontralateralna stymulacja w badaniach odruchów z mięśnia strzemiączkowego.

Bodźcowanie:

· tony czyste o częstotliwościach: 0,5; 1; 2; 4 kHz oraz szum biały

· dokładność częstotliwości tonu: +/-0,5%

· kroki: 1, 2, 5, 10 dB

zakres poziomu bodźca przynajmniej do 120 dB HL
	TAK
	

	34. 
	W module audiometrii impedancyjnej - kalibracja sondy pomiarowej w jednostkach dB SPL lub dB HL zarówno dla pomiarów Ipsi- jaki i Contralateralnych
	TAK
	

	35. 
	Moduł audiometrii tonalnej 

bodźcowanie przynajmniej tonem czystym o częstotliwościach: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 kHz

dokładność częstotliwości minimum: +/-0,5%

kroki bodźca przynajmniej co: 1, 2, 5, 10 dB HL

maksymalny poziom bodźca przynajmniej 120 dB HL
	TAK
	

	36. 
	4 sekwencje testów do zaprogramowania przez użytkownika
	TAK
	

	37. 
	4 sekwencje testów zaprogramowanych fabrycznie
	TAK
	

	38. 
	2 kursory dla pomiarów amplitud i latencji odruchów
	TAK
	

	39. 
	Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej
	TAK
	

	Zasilanie

	40. 
	Zasilanie: AC 50-60 Hz, 100-120 V lub 200-240 V
	TAK
	

	Wyposażenie

	41. 
	Wbudowana drukarka wewnętrzna termiczna 600 znaków/ min. z szerokością rolki papieru 112mm – drukowanie bieżących wykresów oraz funkcja wydruku wszystkich badań wykonanych dla danego pacjenta
	TAK
	

	42. 
	Wbudowany w urządzenie zegar i kalendarz
	TAK
	

	43. 
	Wbudowany wyświetlacz 7”, 15:9, z możliwością regulacji kontrastu podświetlania
	TAK
	

	44. 
	Komunikacja przez interfejs RS232C
	TAK
	

	45. 
	Sonda ipisi- i słuchawka contralateralna na wspólnym pałąku nagłownym
	TAK
	

	46. 
	Słuchawka TDH-39 do audiometrii tonalnej, z kalibracją HL
	TAK
	

	47. 
	Komplet oliwek usznych
	TAK
	

	48. 
	Instrukcja obsługi papierowa x 2 w języku polskim + wersja elektroniczna (CD lub pdf)
	TAK
	

	49. 
	Paszport techniczny 
	TAK, przy dostawie
	

	Szkolenia

	50. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia i dezynfekcji – podać  środki do dezynfekcji zalecane przez producenta.
	TAK
	

	51. 
	Szkolenie personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”
....................... dnia ............................  



















                                                   

                    .......................................................

                                                                                                                  (podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 6.2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy 

Pakiet nr 2 – Stół zabiegowy
	Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, producent
	Ilość
	JM
	Cena jedn. brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Stół zabiegowy - zgodnie z zał. nr 1.2. i 1.2.1. do OPZ


	
	1
	szt.
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści z dnia 20.10.2016 roku PZOZ/DZP/382/18PN/16
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….…
Strona 10 z 11

