Płock, dnia 28.10.2016 roku

PZOZ/DZP/382/18PN/16
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakiet 7, Tympanometr:
Czy Zamawiający dopuści tympanometr kliniczny spełniający następujące parametry (zgodnie z numeracją parametrów podaną przez Zamawiającego):

	L.p.
	Parametr

	
	Cechy tympanometru

	1. 
	Tympanometr kliniczny

	2. 
	Moduł audiometrii impedancyjnej

	3. 
	Oferowany audiometr zezwala na nałożenie minimum 3 krzywych tympanometrycznych na jednym tympanogramie

	4. 
	Urządzenie posiada tryb pracy automatycznej po umieszczeniu sondy pomiarowej w zewnętrznym przewodzie słuchowym oraz tryb pracy ręcznej do decyzji operatora

	5. 
	Automatyczne rozpoznawanie i rejestracja wystąpienia odruchu z mięśnia strzemiączkowego z możliwością definiowania własnych kryteriów

	6. 
	Badanie drożności trąbki Eustachiusza metodą Williams’a - błona prawidłowa

	7. 
	Badanie drożności trąbki Eustachiusza metodą Toynbee’ego - błona perforowana

	8. 
	Badanie odruchu z mięśnia strzemiączkowego w trybie ręcznym i automatycznym, przy pobudzeniu ipsi- i kontralateralnym

	9. 
	Urządzenie realizuje test zanikania odruchu – decay test, pomiar admitancji, konduktancji, suscektancji oraz tympanogramów typu B i G

	10. 
	Test zanikania odruchu z mięśnia strzemiączkowego wykonywany automatycznie przy wykorzystaniu różnych poziomów bodźców.

	11. 
	Możliwość wyboru trybu screeningowo-diagnostycznego z wybranymi częstotliwościami i poziomami bodźca oraz wyboru trybu pomiaru klinicznego z możliwością szczegółowych ustawień przez operatora

	12. 
	Dołączona do zestawu komora kalibracyjna 2cm3

	13. 
	Autotestowanie systemu nie wymagające korzystania z symulatora ucha

	
	Parametry techniczno – użytkowe

	14. 
	Częstotliwość tonu pomiarowego 226, 678; 800; 1000  Hz; ± 0,5%

	15. 
	Poziom tonu pomiarowego 85, 72;70,5; 69 dB SPL ± 3 dB

	16. 
	Zniekształcenie harmoniczne tonu pomiarowego <1% w 2 cm3

	17. 
	Zakresy ciśnienia (z dokładnością ±10% lub ±10 daPa, w zależności która wartość jest większa):

· standardowy: +200 do -400 daPa - definiowany przez użytkownika w skokach 50 daPa

· rozszerzony: +400 do -600 daPa

	18. 
	Zakres objętości całkowity – od 0,2 do 8,0 ml

	19. 
	Zakres dla odruchu z mięśnia strzemiączkowego – 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 lub 0,05 mmho

	20. 
	Automatyczne dostosowanie skali wykresu do uzyskanych pomiarów podatności

	21. 
	Pompa sterowana cyfrowo, silnikiem krokowym o następujących szybkościach zmian ciśnienia:

· 600daPa/sek

· 400 daPa/sek

· 200 daPa/sek

· 100 daPa/sek

· 50 daPa/sek

	22. 
	Zawór bezpieczeństwa:

· Osobne zabezpieczenie +530 daPa i -730 daPa ±70 daPa

· Zabezpieczenie programowe +450 daPa i -650 daPa ±70 daPa

	23. 
	Ipsilateralna stymulacja w badaniach odruchów z mięśnia strzemiączkowego.

· Bodźcowanie:

· tony czyste o częstotliwościach: 0,5; 1; 2; 4 kHz

· dokładność częstotliwości tonu: +/-0,5% 

· kroki stymulacji przynajmniej: 1, 2, 5, 10 dB

· zakres bodźca dla 0,5 do 105 dB HL ± 3 dB; 

· zakres bodźca dla 1 i 2 kHz 110 dB HL ± 3 dB

· zakres bodźca  dla 4 kHz 100 dB HL ± 3 dB

	24. 
	Kontralateralna stymulacja w badaniach odruchów z mięśnia strzemiączkowego.

Bodźcowanie:

· tony czyste o częstotliwościach: 0,5; 1; 2; 4 kHz 

· dokładność częstotliwości tonu: +/-0,5%

· kroki: 1, 2, 5, 10 dB

· zakres bodźca przy stosowaniu słuchawki dousznej:

· dla 0,5 do 115 dB HL ± 3 dB;

· dla 1, 2, 4 kHz 120 dB HL ± 3 dB

· zakres bodźca przy stosowaniu słuchawki TDH-39:

· dla 0,5, 2, 4 do 115 dB HL ± 3 dB;

· dla 1, kHz 120 dB HL ± 3 dB

	25. 
	W module audiometrii impedancyjnej - kalibracja sondy pomiarowej w jednostkach dB SPL lub dB HL zarówno dla pomiarów Ipsi- jaki i Contralateralnych

	26. 
	Możliwość wykonywania audiometrii tonalnej poprzez audiometr zewnętrzny i zgranie wyników badań do wspólnego oprogramowania dla tympanometru i audiometru. Możliwość wydruku wspólnego raportu z badań audiometrycznych i tympanometrycznych na jednej stronie A4.

	27. 
	Sekwencja testów umożliwia do szybkiego zaprogramowania poprzez dodanie lub odjęcie danego kroku poprzez naciśnięcie przycisku na panelu przednim urządzenia

	28. 
	Sekwencja testów zaprogramowana fabrycznie

	29. 
	Automatyczny pomiar amplitudy odruchu

	30. 
	Brak możliwości podłączenia drukarki zewnętrznej, ale w zestawie znajduje się oprogramowanie umożliwiające pobranie pomiarów na komputer, skąd następnie może nastąpić wydruk badania na zewnętrznej drukarce.

	
	Zasilanie

	31. 
	Zasilanie: AC 50-60 Hz, 200-240 V

	
	Wyposażenie

	32. 
	Wbudowana drukarka wewnętrzna termiczna 600 znaków/ min. z szerokością rolki papieru 112mm – drukowanie bieżących wykresów oraz funkcja wydruku wszystkich badań wykonanych dla danego pacjenta

	33. 
	Wbudowany w urządzenie zegar i kalendarz

	34. 
	Wbudowany wyświetlacz 7”, 15:9, z możliwością regulacji kontrastu podświetlania

	35. 
	Komunikacja przez port USB

	36. 
	Sonda ipisi- i contralateralna 

	37. 
	Brak słuchawki do audiometrii tonalnej

	38. 
	Komplet oliwek usznych

	39. 
	Instrukcja obsługi papierowa x 2 w języku polskim + wersja elektroniczna (CD lub pdf)

	40. 
	Paszport techniczny przy dostawie

	
	Szkolenia

	41. 
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia i dezynfekcji – podać  środki do dezynfekcji zalecane przez producenta.

	42. 
	Szkolenie personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści z dnia 28.10.2016 roku PZOZ/DZP/382/18PN/16
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na nr faxu  24 364 52 49.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….…
Strona 4 z 4

