Płock, dnia 11 maja  2016 roku

PZOZ/DZP/382/16PN/16
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania analizatora z możliwością wyliczenia Fibrynogenu z PT? 
Pytanie motywujemy tym, ze wyliczanie fibrynogenu z PT obarczone jest dużym błędem i akceptowalne jest wyłącznie dla wartości prawidłowych. Metoda Claussa jest metodą rekomendowaną, a zarazem jedyną do oznaczania stężeń fibrynogenu poza zakresem normy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2 
Prosimy o wskazanie jakiej firmy sieć informatyczną posiada Zamawiający? Prosimy również o wyjaśnienie, czy analizator ma być podłączony do sieci informatycznej?

Odpowiedź: Zamawiający posiada sieć PSM firmy Roche, do której ma być podłączony analizator.
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania analizatora o takim samym systemie pomiarowym i aplikacjach odczynnikowych jak będący w posiadaniu laboratorium CC-3003? Wymóg ten jest rażącym naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i stawia firmę BIOKSEL w uprzywilejowanej pozycji – całkowicie wykluczając konkurencję. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego punktu bądź umożliwienie zaoferowania analizatora zastępczego o parametrach nie gorszych niż CC-3003 nieodpłatnie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie wraz z analizatorem głównym analizatora zastępczego i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 4, dotyczy SIWZ, Pakiet 1, Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1.1. do OPZ, Wymagane parametry techniczne dla analizatora podstawowego, pkt. 2 tabeli:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu fabrycznie nowego, nieużywanego, rok produkcji 2015?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 5, Dotyczy SIWZ, Pakiet 1, Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1.1. do OPZ, Warunki dzierżawy i serwisu obu analizatorów, pkt. 8 tabeli:

Firma Sysmex posiada autoryzowany serwis analizatorów hematologicznych, serwis drukarek zlecamy zaś firmom zewnętrznym. Drukarki nie wymagają corocznych przeglądów z wpisem do paszportu technicznego. Zapewniamy natomiast naprawę lub wymianę drukarki na nową w razie awarii. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  „Przeglądy analizatora (wraz z drukarką) w okresie trwania dzierżawy na koszt Wykonawcy. Przeglądy winny być odnotowane w paszporcie technicznym” na nowy zapis w brzmieniu: „Przeglądy analizatora w okresie trwania  dzierżawy na koszt Wykonawcy. Przeglądy winny być odnotowane w paszporcie technicznym”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 6, dotyczy SIWZ, Punkt 14 Część B ppkt. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 7, dotyczy SIWZ, Pakiet 1, Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1.1. do OPZ, Wymagane parametry techniczne dla analizatora podstawowego i „backup”, pkt. 21 tabeli:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty Deklaracji Zgodności CE dla analizatora, odczynników i materiału kontrolnego, potwierdzających spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy, wytwórca wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro z wykazu A i z wykazu B, czyli tzw. wyrobów do diagnostyki in vitro „niesklasyfikowanych”, do których zostały zakwalifikowane przez wytwórcę oferowane przez naszą firmę analizatory hematologiczne wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania badań, w celu oznakowania wyrobu znakiem CE przeprowadza samodzielnie, bez udziału jednostki notyfikowanej, ocenę zgodności z zastosowaniem procedury deklaracji zgodności WE oraz sporządza deklarację zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Przeprowadzenie oceny zgodności upoważnia do naniesienia na wyrób oznakowania CE. W rezultacie sporządzona Deklaracja Zgodności potwierdza oznakowanie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro znakiem CE oraz  dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski. Ponadto wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel poprzez Deklarację Zgodności zapewnia i oświadcza, że wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, dla którego Deklaracja Zgodności została wystawiona spełnia odnoszące się do tego wyrobu wymagania.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Pytanie nr 8, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§2 ust. 1 lit. a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora w terminie 21 dni  roboczych od daty podpisania umowy. 
Umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę analizatora winien biec od daty podpisania nie zawarcia umowy, a także winny to być dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 9 dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§2 ust. 1 lit. b): Prosimy o usunięcie zapisu „w terminie 5 dni” i pozostawienie wolnego miejsca z uwagi na określenie przez Zamawiającego terminu dostawy jako kryterium oceny ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 10, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§2 ust. 6: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia na Towar w zakresie rzeczowym i ilościowym, w zależności od rzeczywistych potrzeb. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 11 dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§3 ust. 1 oraz §11 ust. 4: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury” wyrażeniem „w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 7 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 12, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§3 ust. 2:  Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: 

„ w wysokości zgodnej z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapis umowy nie narusza ustawy o transakcjach handlowych.
Pytanie nr 13, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§4 ust. 2: Prosimy o wykreślenie zwrotu „po telefonicznym uzgodnieniu” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy zapis: „zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego  (Panią Iwonę Olkowicz) według bieżących potrzeb pisemnie, faksem (na numer .......................) lub emailem (na adres ..................................)”.
Ponadto prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana w umowie tj. Pani Iwona Olkowicz jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień i zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez tą osobę mają być realizowane?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 14, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§ 4: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 15, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§5 ust. 1 pkt. a) i b): Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 16, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§5 ust. 1 pkt. c) i d): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1b umowy.
W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§5 ust. 4: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu: 

„W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 18, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§ 5: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: 

„Obowiązek naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 a) nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 19, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§ 5: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §12 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 20, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust. 1b niniejszej umowy".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 21, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§6 ust. 3: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia. Proponujemy następujący zapis: 

„Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i wymiany na towary wolne od wad na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji za uzasadnioną”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 22, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§6 ust. 5: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: 

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 23, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§10 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„z zastrzeżeniem sytuacji gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 24, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
§ 10 ust. 5: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia na zapis zgodny z treścią Załącznika nr 1.1 do OPZ (Pakiet 1, Warunki dzierżawy i serwisu), w którym wskazano jako czas na usunięcie awarii 48 godzin w  dni robocze.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 25, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do: 

a. ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

b. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, 

c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

d. zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

e. niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naruszenia bezpieczeństwa danych.

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 26, dotyczy Pakietu 3, poz. 12 i 19 oraz pkt. 7 wymaganych parametrów granicznych, Załącznik Nr 1.3 do OPZ:

W celu prawidłowego przygotowania oferty i wyspecyfikowania koniecznych materiałów prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający  wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej w krwi pełnej, gdy hemolizat przygotowywany jest automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat czy też manualnie poza analizatorem? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oznaczania glukozy jedynie w surowicy czy również w hemolizacie? Jeśli również w hemolizacie, prosimy o podanie w jakiej ilości należy zaoferować oznaczenia w surowicy a w jakiej w hemolizacie? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oznaczenia hemoglobiny glikowanej w krwi pełnej, nie precyzując sposobu przygotowywania hemolizatu. Zamawiający oczekuje odczynnika do oznaczania glukozy w surowicy krwi.
Pytanie nr 27, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 2 ust. 1 a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany zapisu „21 dni od daty podpisania umowy” w pyt nr 8, oraz dopuszcza termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia.
Pytanie nr 28, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 2 ust. 1 b) Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił powyższe w pyt. nr 13 i dokonał modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 29, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 30, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 31, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 5 ust. 1 pkt a) -b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 32, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 5 ust. 1 pkt c) -d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie: NIE
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 33, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 5 ust. 1 pkt c) -d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umowny na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 34, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 35, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 10 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na jeden dzień roboczy?

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis na 48 godzin w dni robocze, w pyt. nr 28.
Pytanie nr 36, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 10 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie niniejszemu postanowieniu umowy następującego brzmienia:

,,6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w dostarczeniu urządzenia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 2,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,''

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 37, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 38, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 11 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 39, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 12 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 40, dotyczy SIWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:
Par. 16 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu ………………………….…. 2016 roku, w ………………… pomiędzy: ………………………………………………………………………………………………………………….

-   ..............................................................................................................,

-   .............................................................................................................., 

zwaną dalej Wykonawcą
a 

……………………………………..z siedzibą w ……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego ……………………………..Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS: ……………….będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP …………………………….., reprezentowaną przez:

-   ..............................................................................................................,

-   .............................................................................................................., 

zwaną dalej Zamawiającym.

Łącznie zwanych „Stronami”
Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dnia ………………..r. (zwanej dalej Umową)  zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1 
Przedmiot umowy

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom. 

4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§ 2
Prawa i obowiązki Stron

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych. 

2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 

3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową  w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:………………..

5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego  z …………………r.

2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego  z …………..r. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany do trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z wszelkich nośników i urządzeń podlegających zwrotowi Wykonawcy. Wykonanie przez Zamawiającego wskazanego wyżej obowiązku zostanie stwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru, zawierającym oświadczenie Zamawiającego o wykonaniu tego obowiązku.

4.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.  W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

7.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY



           WYKONAWCA

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
§ 2 ust.1 lit. a) załącznika nr 2 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostarczenia analizatora/ sprzętu/ systemu o nazwie …………………oraz spełnienia pozostałych zobowiązań określonych w § 7 ust. 1 w terminie 21 dni roboczych od daty podpisania umowy,

b) sukcesywnego dostarczania odczynników i materiałów zużywalnych w terminie …………. dni roboczych (oferowana liczba godzin przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) po przesłaniu faksem przez Zamawiającego specyfikacji częściowej dostawy, do  łącznej kwoty: netto ……….. PLN,  brutto …………. PLN (słownie: ……………). 

§ 2 ust.6 załącznika nr 2 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania min. 20 % wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

§ 4 załącznika nr 2 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów pochodzących z najnowszej produkcji, 
o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami.
2. Towary będą dostarczane w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego  (pracownika Działu Logistyki - Panią Elżbietę Królewską) według bieżących potrzeb pisemnie, faksem (na numer ……….……………………..) lub emailem (na adres .....................................................). Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji 
o zmianie. 

3. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. 
W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.
4. Towary dostarczane będą w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.), oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych  substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Towary dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia (urządzenie dzierżawione, odczynniki, materiały zużywalne) został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem, w ciągu 5 dni od dnia pisemnego wezwania – dotyczy wszystkich Pakietów.

7. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5 skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt c.

8. Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, w ramach umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.
§5 załącznika nr 2 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w razie zwłoki w dostawie lub braków ilościowych - w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej partii towarów za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1b,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1b.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. Obowiązek naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 a) nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec Wykonawcy.

§10 załącznika nr 2 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:
1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do serwisu i konserwacji zainstalowanego Urządzenia oraz dokonywania na własny koszt napraw wynikających z normalnego zużycia. 

2. W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów (podzespołów) na nowe – wolne od wad bez dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz z zastrzeżeniem sytuacji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający.
3. W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na swój koszt przeglądów technicznych (w przypadku, gdy producent wymaga/zaleca wykonanie przeglądów) w ilości wymaganej/zalecanej przez producenta. 

4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. Czas reakcji serwisu na telefoniczne zgłoszenie awarii analizatora, drukarki przy analizatorze i zestawu komputerowego wynosi 24 godziny w dni robocze.
5. Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w ciągu max. 48 godzin w dni robocze.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostarczeniu urządzenia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 2,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
7. W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy i odbiorem, we własnym zakresie - bez udziału Zamawiającego.

§12 ust 2 załącznika nr 2 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia, w całym okresie obowiązywania umowy.

§15 ust 2 załącznika nr 2 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do: 

a. ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

b. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, 

c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

d. zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

e. niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naruszenia bezpieczeństwa danych.

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§16 ust 2 załącznika nr 2 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:
§ 16.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
2. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
Załącznik nr 1.1 do OPZ tj.  
Załącznik Nr 1.1. do OPZ

Pakiet 1 – dostawa odczynników wraz z  dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych  
…....................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest:

· dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych podstawowego i back up  niezbędnych do wykonania 105 000 morfologii (CBC 75 000  i CBC 5 diff 30 000) w ciągu 3 lat.

· wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz innych niezbędnych do wykonania badań hematologicznych a także  obsługa serwisowa obu aparatów. 

· z dostawą krwi  kontrolnej - poziom  normalny, niski i  wysoki (kontrola codzienna na dwóch poziomach) jednakowa dla obu aparatów. 

· z dostawą zewnątrz laboratoryjnej kontroli rozmazów krwi obwodowej  2 x w roku i zewnątrz laboratoryjnej kontroli szpiku kostnego 2 x w roku.

ANALIZATOR PODSTAWOWY 

Parametry  bezwzględnie wymagalne dla analizatora hematologicznego 5 diff - 1 szt.

	Lp.
	Wymagane Parametry Techniczne
	Odpowiedź

Wymagana
	Odpowiedź

Oferowana

	1.
	Producent / Firma
	Podać
	

	2.
	Rok produkcji 2016
	TAK
	

	3.
	Typ
	Podać
	

	4.
	Analizator fabrycznie nowy, nie używany
	Tak
	

	5.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w momencie instalacji, montażu i uruchomienia analizatora w formie papierowej
	TAK
	

	6.
	Wydajność minimum  60 oznaczeń na godzinę w trybie  CBC i CBC+ 5-diff
	Podać
	

	7.
	Możliwość pracy w trybie CBC oraz 

w trybie CBC+5DIFF z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC,

 przełączania profilu badania   

 z CBC na CBC+5 diff
	Podać
	

	8. 
	Analizator wyposażony w podajnik  z mieszalnikiem na minimum 20 próbek
	Podać
	

	9. 
	Możliwość pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania korka, igła analizatora przebijająca korki probówek systemu zamkniętego,

Możliwość pracy z probówkami  systemu otwartego
	TAK
	

	10.
	Automatyczna analiza:  minimum 26 parametrów raportowanych na wyniku  i przesyłanych do systemu LIS: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CD, 

RDW-CV, WBC, NEUT(%,#),LYMPH(%,#), MONO (%,#),EO(%,#), BASO(%,#),PLT, PDW, MPV, P-LCR,PCT, IG(%,#),     
	Podać
	

	11.
	Rozdział i różnicowanie krwinek białych w oparciu  o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej   z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego
	TAK
	

	12.
	Możliwość oznaczania leukocytów  w płynach z jam ciała, tryb oznaczania leukocytów  w płynach z jam ciała bez konieczności dodatkowych odczynników,  bez dodatkowych procedur przygotowujących próbkę do badania
	TAK
	

	 13.
	Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 30μl w trybie zamkniętym i otwartym
	Podać
	

	14.
	Odczynnik bezcyjankowy do oznaczania hemoglobiny
	TAK
	

	15.
	System  monitorujący poziom odczynników oraz datę ich przydatności do użycia
	TAK
	

	16.
	Liniowość bez konieczności wstępnego rozcieńczania próbki:  RBC do 8 x 10^6/μl, WBC od 0 do co najmniej  400 x 10^3/μl, PLT od 0 do  4 x 10^6/μl, HGB do 25g/dl.
	Podać
	

	17.
	Automatyczne mycie igły pobierającej po każdym zaaspirowaniu próbki, zautomatyzowane czynności konserwacyjne i kalibracyjne
	TAK
	

	18. 
	Pamięć minimum 100.000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta
	Podać
	

	19.
	Wykonawca zapewni uczestnictwo 

w kontroli zewnątrz laboratoryjnej krwi obwodowej oraz  rozmazu krwi obwodowej 

2 x w roku i badania szpiku kostnego także 1 x w roku
	TAK
	

	20.
	Wykonawca przeszkoli pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi analizatora  i interpretacji wyników na koszt Wykonawcy.

Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta bezpłatnie, zakończone wystawieniem certyfikatów
	TAK
	.

	21. 
	Świadectwo CE dla oferowanego:

- analizatora,

-odczynników,

- materiałów kontrolnych.
	TAK
	

	22.
	Analizator, odczynniki, krew kontrolna muszą pochodzić od jednego producenta
	TAK
	

	23. 
	Analizator wyposażony:

-  w komputer sterujący, 

- monitor minimum 17”, 

- drukarkę laserowa czarno-białą, 

- UPS podtrzymujący pracę komputera minimum  10 minut, 

- czytnik kodów kreskowych wewnętrzny i zewnętrzny
	TAK
	

	24.
	Wykonawca podłączy na swój koszt analizator do laboratoryjnego systemu informatycznego PSM   - transmisja dwukierunkowa.
	TAK
	 


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”
ANALIZATOR „BACKUP”

Parametry bezwzględne dla analizatora hematologicznego 5 diff - 1szt.
	Lp.
	Wymagane Parametry Techniczne
	Odpowiedź

Wymagana
	Odpowiedź

Oferowana

	1.
	Producent / Firma
	Podać
	

	2.
	Rok produkcji 2014- 2016
	TAK
	

	3.
	Typ
	Podać
	

	4.
	Analizator fabrycznie nowy, lub używany

(maksymalnie 2 letni)
	Tak
	

	5.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w momencie instalacji, montażu i uruchomienia analizatora w formie papierowej
	TAK
	

	6.
	Wydajność minimum 60 oznaczeń na godzinę w trybie  CBC                                     i CBC+ 5-diff
	Podać
	

	7.
	Możliwość  pracy w trybie CBC oraz

w trybie CBC+5DIFF z rzeczywista oszczędnością odczynników w trybie CBC, 

przełączania profilu badania

z CBC na CBC+5 diff
	Podać
	

	8. 
	Analizator wyposażony w podajnik                              z mieszalnikiem na minimum 20 próbek
	Podać
	

	9. 
	Możliwość pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania korka, igła analizatora przebijająca korki probówek systemu zamkniętego,  pracy z probówkami systemu otwartego
	TAK
	

	10.
	Automatyczna analiza minimum 26 parametrów raportowanych na wyniku  i przesyłanych do systemu LIS: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#),LYMPH(%,#), MONO (%,#),EO(%,#), BASO(%,#),PLT, PDW, MPV, P-LCR,PCT, IG(%,#),
	Podać
	

	11.
	Rozdział i różnicowanie krwinek białych w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej                                          z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego
	TAK
	

	12.
	Możliwość oznaczania leukocytów  w płynach z jam ciała, tryb oznaczania leukocytów  w płynach z jam ciała bez konieczności dodatkowych odczynników,  bez dodatkowych procedur przygotowujących próbkę do badania
	TAK
	

	 13.
	Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 30μl w trybie zamkniętym i otwartym
	Podać
	

	14.
	Odczynnik bezcyjankowy do oznaczania hemoglobiny
	TAK
	

	15.
	System  monitorujący poziom odczynników oraz datę ich przydatności do użycia
	TAK
	

	16.
	Liniowość bez konieczności wstępnego rozcieńczania próbki: RBC do 8 x 10^6/μl, WBC od 0 do co najmniej  400 x 10^3/μl, PLT od 0 do  4 x 10^6/μl, HGB do 25g/dl.
	Podać
	

	17.
	Automatyczne mycie igły pobierającej po każdym zaaspirowaniu próbki, zautomatyzowane czynności konserwacyjne i kalibracyjne
	TAK
	

	18. 
	Pamięć minimum 100.000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta
	Podać
	

	19.
	Wykonawca zapewni uczestnictwo

w kontroli zewnątrz laboratoryjnej
	TAK
	

	20.
	Wykonawca przeszkoli pracowników Zakładu Diagnostyki - Laboratorium w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników na koszt Wykonawcy.

Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta bezpłatnie, zakończone  wystawieniem certyfikatów
	TAK
	.

	21. 
	Świadectwo CE dla oferowanego:

- analizatora,

-odczynników,

- materiałów kontrolnych.
	TAK
	

	22.
	Analizator, odczynniki, krew kontrolna muszą pochodzić od jednego producenta
	TAK
	

	23. 
	Analizator wyposażony:

-  w komputer sterujący,

- monitor minimum 17”,

- drukarkę laserowa czarno-białą,

- UPS podtrzymujący pracę komputera minimum 10 minut,

- czytnik kodów kreskowych wewnętrzny i zewnętrzny
	TAK
	

	24.
	Wykonawca podłączy na swój koszt analizator do laboratoryjnego systemu informatycznego PSM   - transmisja dwukierunkowa.
	TAK
	 

	WARUNKI DZIERŻAWY I SERWISU OBU ANALIZATORÓW



	l.p.
	Wymagane Parametry Techniczne
	Odpowiedź

Wymagana
	Odpowiedź

Oferowana

	1.
	Okres dzierżawy od dnia montażu, protokolarnego uruchomienia                                      i przeszkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego tj. ZDL Płockiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Płocku   ul. Kościuszki 28

36 miesięcy
	TAK


	

	2.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie dzierżawnym na terenie Polski 
	TAK


	

	3.
	Czas reakcji serwisu na telefoniczne zgłoszenie awarii analizatora, drukarki przy analizatorze i zestawu komputerowego

Maksymalny czas reakcji 24 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
	TAK


	

	4.
	Wykonawca zapewni specjalistyczny, bezpłatny serwis w przypadku: awarii analizatora wraz z wyposażeniem


	TAK
	

	5.
	Czas wykonania naprawy dzierżawionego sprzętu (analizatora drukarki , UPS) od dnia  przybycia serwisanta do siedziby Zamawiającego  tj. ZDL Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płocku ul. Kościuszki 28 

maksymalnie 48 godziny w dni robocze

(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
	TAK

	

	6.
	W przypadku konieczności ponownego podłączenia analizatora w wyniku zmiany systemu informatycznego Wykonawca zapewni specjalistyczny bezpłatny serwis


	TAK
	

	7.
	Bezpłatne zapewnienie części zamiennych   i części eksploatacyjnych przez Wykonawcę od dnia montażu i uruchomienia analizatora w okresie dzierżawnym (dotyczy analizatora, drukarki przy analizatorze i zestawu komputerowego)


	TAK

w okresie 36 miesięcy od dnia montażu i uruchomienia

analizatora, drukarki przy analizatorze i zestawu komputerowego


	

	8.
	Przeglądy analizatora w okresie trwania dzierżawy na koszt Wykonawcy. 

Przeglądy winny być odnotowane w paszporcie technicznym.
Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania  we własnym zakresie ustalonych terminów dokonywania przeglądów, które mają wpływ na prawidłową pracę analizatora
	minimum

3 przeglądy

I przegląd                                       w dniu montażu i uruchomienia

II przegląd
w 12 miesiącu od dnia uruchomienia

III przegląd
w 24 miesiącu od dnia uruchomienia


	

	9.
	Koszty dojazdów, naprawy, wymiany części zamiennych i eksploatacyjnych w okresie dzierżawnym analizatora, drukarki przy analizatorze  na koszt Wykonawcy.


	TAK
	

	DODATKOWE  WYMAGANIA DLA OBU APARATÓW



	
	Wymagane Parametry Techniczne
	Odpowiedź

Wymagana
	Odpowiedź

Oferowana

	1.
	Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora w siedzibie Zamawiającego   w ZDL Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.  w Płocku ul. Kościuszki 28, z którego zostanie sporządzony protokół. 
	TAK
	

	2.
	Dostawa analizatora wraz z wyposażeniem, drukarki do analizatora 


	TAK
	

	3.
	Montaż i uruchomienie analizatora, drukarki do analizatora  na koszt Wykonawcy 

w siedzibie Zamawiającego tj. ZDL Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.


	TAK
	

	4.
	Przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu analizatora w dniu montażu i uruchomieniu analizatora gotowy będzie do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego 


	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”.
Wartości podane w rubryce „Wymagane Parametry Techniczne” stanowią nieprzekraczalne minimum, niespełnienie jednego z nich lub pozostawienie niewypełnionej rubryki spowoduje odrzucenie ofert. 

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
 Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 1.2. do OPZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 1.2. do OPZ

PAKIET NR 2 – dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań koagulologicznych  
…....................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz 
z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kuwet i wszystkich innych zużywalnych materiałów  niezbędnych do wykonania następujących ilości badań koagulologicznych :

· PT                 31 500 badań w ciągu 3 lat

· APTT            15 000 badań w ciągu 3 lat

· Fibrynogen        200 badań w ciągu 3 lat

Wraz z codzienną kontrolą na 2 poziomach.

Parametry graniczne analizatora do badań koagulologicznych
	L.p.
	Wymagane Parametry Techniczne
	Odpowiedź

Wymagana
	Odpowiedź

Oferowana

	1
	Aparat nie starszy niż z 2010 r.
	Podać
	

	2
	Rodzaj analizatora: w pełni automatyczny analizator do badań koagulologicznych
	Podać
	

	3
	Ilość ścieżek pomiarowych: 3 – chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna
	Podać
	

	4
	Zakres badań:  PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, 
	Podać
	

	5
	Wydajność: 60 ozn. /godz. dla PT,  35 ozn. /godz. dla  APTT
	Podać
	

	6
	Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT i metodą Claussa
	TAK
	

	7
	Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT
	TAK
	

	8
	Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczynek pośredniczących) bez potrzeby wstępnego przygotowania
	TAK
	

	9
	Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru
	TAK
	

	10
	Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych)
	TAK
	

	11
	Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety
	TAK
	

	12
	Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze lub dublet lub dowolna ilość powtórzeń 
	TAK
	

	13
	Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru  przy wyniku poza zakresem referencyjnym 
	TAK
	

	14
	Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym
	TAK
	

	15
	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego
	TAK
	

	16
	Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników
	TAK
	

	17
	Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych
	TAK
	

	18
	Program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania
	TAK
	

	19
	Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów
	TAK
	

	20
	Możliwość podłączenia do sieci komputerowej – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań
	TAK
	

	21
	Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach
	TAK
	

	22
	Aplikacje odczynnikowe na aparat w j. polskim
	TAK
	

	23
	Analizator o takim samym systemie pomiarowym i aplikacjach odczynnikowych jak będący w posiadaniu laboratorium koagulometr CC 3003  (w celu zapewnienia identyczności wyników) lub aparat zastępczy o takim samym systemie pomiarowym i aplikacjach odczynnikowych jak oferowany analizator
	TAK
	

	24
	Gwarancja na czas umowy, naprawa analizatora w ciągu 24 h, przeglądy serwisowe  zgodnie z instrukcją producenta analizatora i harmonogramu przeglądów  wykonywane przez autoryzowany serwis wraz z  bezpłatnym serwisowaniem aparatu CC 3003  
	TAK
	

	25
	W przypadku niemożliwości naprawy aparatu w ciągu 48 h wymiana aparatu na inny, sprawny aparat na koszt wykonawcy 
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”
Wartości podane w rubryce „Wymagane Parametry Techniczne” stanowią nieprzekraczalne minimum, niespełnienie jednego z nich lub pozostawienie niewypełnionej rubryki spowoduje odrzucenie ofert. 

  Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
 Podpis Wykonawcy
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści 

z dnia 11 maja 2016 roku PZOZ/DZP/382/16PN/16
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….…
Strona 18 z 18

